## INPUT PARAMETER
INFORMASI STASIUN
STASIUN | : | Biak, Papua
KODE | : | BAKI
KOORDINAT
LINTANG | : | 1.1914 LS
BUJUR | : | 136.1070 BT
ELEVASI | : | 89
ALAMAT | : | Jln. Prof. Moch. Yamin Biak, Biak Kota
Biak Kota, Papua
TELEPON | : | -
EMAIL | : | -
DASAR PELAKSANAAN
DIPA | : | -
SURAT TUGAS | : | B/IJ.00.00/1039/KPI/XI/2023 tanggal 08 November 2023
PELAKSANA 1
NAMA | : | Husnul Kamal Zega, S.Si, M.Kom
NIP | : | 198003072006041002
PANGKAT/GOL | : | Pembina / IV-a
JABATAN | : | PMG Madya
UNIT ORGANISASI | : | Pusat Instrumentasi, Kalibrasi dan Rekayasa
PELAKSANA 2
NAMA | : | Dr.-Ing. Benyamin Heryanto Rusanto, S.Si, M.Si
NIP | : | 198204172006041002
PANGKAT/GOL | : | Penata / III-d
JABATAN | : | PMG Muda
UNIT ORGANISASI | : | Pusat Instrumentasi, Kalibrasi dan Rekayasa
PELAKSANA 3
NAMA | :
NIP | :
PANGKAT/GOL | :
JABATAN | :
UNIT ORGANISASI | :
PELAKSANA 4
NAMA | :
NIP | :
PANGKAT/GOL | :
JABATAN | :
UNIT ORGANISASI | :
IDENTITAS PEMILIK
NAMA | : | Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
ALAMAT | : | Jl. Angkasa I No. 2, Kemayoran, Jakarta Pusat
TTD | : | KPI
BULAN | : | X
TAHUN | : | 2023
PENGESAHAN | : | Kepala Pusat Instrumentasi, Kalibrasi Dan Rekayasa
Nama | : | Hanif Andi Nugraha
NIP | : | 19710802 199403 1001
PENGESAHAN LHKS | :
Nama | : | Faqih Indransyah
PENGESAHAN LHKS
Diverifikasi oleh / Verified by | : | Husnul Kamal Zega, S.Si, M.Kom
Divalidasi oleh / Validated by | : | Dian Premana, S.Si. M.T
TANGGAL MASUK | : | 19 Oktober 2023
TANGGAL TERBIT | : | 31 Oktober 2023
TANGGAL LAPORAN | : | 30 Oktober 2023
DATA ALAT
SEISMOMETER | : | Trillium-120Q
Nama Alat | : | Seismograf Digital
Lokasi | : | BMKG
No. Order | : | 052
No. Identifikasi | : | 121
No. Sertifikat | : | Sert.FC-SEIS/121/KPI/X/2023
Tanggal Kalibrasi | : | 24 Oktober 2023
Merk | : | Nanometrics
Tipe Seismometer | : | Trillium-120Q
SN | : | 002373
Tahun Instalasi | : | -
Kalibrasi Terakhir | : | 2022
Tipe Digitiser/SN | : | Centaur / 8584
Kalibrator / Alat Standar | :
1. Digitiser | : | Centaur Digital Recorder S.N. 003846
2.
3.
DOKUMEN ACUAN
1. | : | MK 17
2. | :
Metode Kalibrasi | : | Relatif (Sine Wave)
Input | : | Gelombang Sinus (0,01 - 20 Hz)
Mode Seismometer | :
Petugas Kalibrasi | 1 | Husnul Kamal Zega, S.Si, M.Kom |  | 0 | : 1. Husnul Kamal Zega, S.Si, M.Kom
| 2 | Dr.-Ing. Benyamin Heryanto Rusanto, S.Si, M.Si |  |  | 2. Dr.-Ing. Benyamin Heryanto Rusanto, S.Si, M.Si
| 3 | 0 |  |  | 3. 0
| 4 | 0 |  |  | 4. 0
2. Dr.-Ing. Benyamin Heryanto Rusanto, S.Si, M.Si
DOKUMEN ACUAN
1. | : | Calibration rev. 5 nanometric
2. | : | Manual centaur digitizer
Petugas Kalibrasi | 1 | Husnul Kamal Zega, S.Si, M.Kom
| 2 | Dr.-Ing. Benyamin Heryanto Rusanto, S.Si, M.Si
| 3 | 0
| 4 | 0
AKSELEROMETER
Nama UUT | : | Akselerograf Digital
No. Order | : | 043
No. Identifikasi | : | 096
No. Sertifikat | : | Sert.FC-SEIS/096/KPI/X/2023
Tanggal Kalibrasi | : | 24 Oktober 2023
Merek | : | Nanometrics
Tipe | : | TSA-100S
Nomor Seri | : | 11-00222
Tahun Instalasi | : | -
Pemilik | : | BMKG
Kalibrasi Terakhir | : | 2022
Tipe Digitiser | : | Centaur / 8584
Kalibrator / Alat Standar
Tilt Table | : | Tilt Table Analog
Inclinometer | : | DXL360S/3601CAF
Metode Kalibrasi | : | Absolut
Input | : | Percepatan gravitasi bumi
Volt/bit | : | 2.3842e-06
Nilai Gaya Berat | : | 9.7816 | m/s² |  | Nilai mgal | 978158
Lokasi Titik Gaya Berat | : | Terletak di taman alat Stasiun Meteorologi El Tari Kupang dengan nomor GBU.020
Lokasi Titik Gaya Berat (EN) | : | Located in the meteorological garden of El Tari Kupang Meteorological Station with the point number GBU.020
KALIBRATOR
Nama Alat | : | Tilt Table Analog
Merek/Type | :
Nomor Seri | :
Inclinometer | : | DXL360S/3601CAF
DOKUMEN ACUAN
1. | : | Nanometrics Centaur User Manual
2. | :
Petugas Kalibrasi | 1 | Husnul Kamal Zega, S.Si, M.Kom
| 2 | Dr.-Ing. Benyamin Heryanto Rusanto, S.Si, M.Si
| 3 | 0
Note on A4: ====== ID#AAAAyeUSQ-0 Faqih Indransyah (2023-06-05 01:50:35) Gunakan koordinat yang tertulis di papan nama site
Note on A47: ====== ID#AAAAyeUSQ-o Faqih Indransyah (2023-06-05 01:50:35) Alamat pemilik
Note on C49: ====== ID#AAAAyeUSQ-s Faqih Indransyah (2023-06-05 01:50:35) Yg mengesahkan misalnya Kepala Pusat Instrumentasi = KPI dst
Note on C50: ====== ID#AAAAyeUSQ-U Faqih Indransyah (2023-06-05 01:50:35) Dalam Romawi Misal Februari = II
Note on C51: ====== ID#AAAAyeUSQ-Y Faqih Indransyah (2023-06-05 01:50:35) Tahun sertifikat dibuat
Note on G53: ====== ID#AAAAyeUSQ-w Faqih Indransyah (2023-06-05 01:50:35) Pengesahan berupa manajer Laboratorium
Note on F57: ====== ID#AAAAyeUSQ-4 Faqih Indransyah (2023-06-05 01:50:35) Pengesahan LHKS berupa ttd manajer teknis : 1. Sub Koordinator 2. Koordinator
Note on A64: ====== ID#AAAAyeUSQ-g Faqih Indransyah (2023-06-05 01:50:35) Tanggal Masuk ketika ditulis di buku order/identifikasi
Note on A65: ====== ID#AAAAyeUSQ-c Faqih Indransyah (2023-06-05 01:50:35) Tanggal terbit sertifikat
Note on E70: ====== ID#AAAAyeUSQ-k Faqih Indransyah (2023-06-05 01:50:35) Mohon diperiksa di dokuwiki (https://geof.bmkg.go.id/dokuwiki/doku.php) untuk klasifikasi Site Ina-TEWS contoh : Mini Regional, CEA (China), Libra (Ina), GFZ, Type A, Type B
Note on A136: Faqih Indransyah: data nilai gaya berat diambil dari JKGN BIG di website : https://srgi.big.go.id/srgi2

## LHKS SEISMO
BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
LABORATORIUM KALIBRASI BMKG
Jl. Angkasa I No. 2 Jakarta 10720 Telp. : (021) 4246321-Ext 5125 , Fax. (021) 6545626
P. O. BOX 3540 JKT, Website : http://www.bmkg.go.id
BMKG
LEMBAR KALIBRASI
No Order/Identifikasi |  |  | : 052/121
Nama Alat |  |  | : Seismograf Digital | [11 empty] | Metode Kalibrasi |  | : | Relatif (Sine Wave)
Merk |  |  | : Nanometrics | [11 empty] | Kalibrator / Alat Standar |  | : | Centaur Digital Recorder S.N. 003846
Tipe Seismometer / SN |  |  | : Trillium-120Q / 002373 | [11 empty] | Digitizer | Resolusi |  | 24
Tipe Digitiser / SN |  |  | : Centaur / 8584 | [12 empty] | Full scale Voltage |  | 40
Tanggal Kalibrasi |  |  | : 24 Oktober 2023 | [14 empty] | 2.3842e-06
Suhu Ruang (°C) |  |  | : (32,1 ± 0,1) ⁰C
Kelembapan (%RH) |  |  | : (81,4 ± 2,6) %
Constanta Coil Calibration |  |  | 97.75
No | FREKUENSI (Hz) | AMPLITUDO (Volt) | AMPLITUDO (Count) |  | AMPLITUDO (Count) |  | AMPLITUDO (Count) |  | Amplitude Count (AC) (Volt) |  |  | Average Amplitude Count (AC) (Volt) |  |  | STDDEV Amplitude Count (AC) (Volt) |  |  | Simulated Velocity (SV) |  |  | SENSITIVITAS (volt/m/s) |  |  | AVERAGE SENSITIVITAS (V/(m/s))
|  |  | NS |  | EW |  | UD | [19 empty] | FREKUENSI (Hz) | TEGANGAN INPUT (Volt) | SENSITIVITAS
|  |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | UD | NS | EW | UD | NS | EW | UD | NS | EW | UD | NS | EW | UD | NS | EW | UD | NS | EW |  |  | UD | UNC | NS | UNC | EW | UNC
1 | 0.01 | 0.05 | 3220800 | -3256356 | 3338800 | -3255927 | 3326900 | -3259941 | 7.8521 | 7.7214 | 7.8615 | 7.712 | 7.6788 | 7.7192 | 0.035052 | 0.010662 | 0.035594 | 0.0081409 |  |  | 964.5259 | 948.4645 | 965.6807 | 947.3104 | 943.2338 | 948.2011 |  |  | (V/(m/s))
|  |  | 3215900 | -3214964 | 3235200 | -3213591 | 3223600 | -3219425 | 7.6807 | 7.6662 | 7.6876 | [9 empty] | 943.4666 | 941.6859 | 944.311 |  |  |  | 0.01 | 0.05 | 947.3104 | 14.982 | 943.2338 | 12.6844 | 948.2011 | 15.0461
|  |  | 3216200 | -3216545 | 3228600 | -3214505 | 3218600 | -3219831 | 7.6752 | 7.6684 | 7.6808 | [9 empty] | 942.7939 | 941.9613 | 943.4783 |  |  |  | 0.02 | 0.05 | 1126.915 | 15.4598 | 1126.5645 | 15.5833 | 1127.3864 | 15.4798
|  |  | 3216200 | -3217738 | 3230100 | -3215931 | 3219400 | -3220157 | 7.6766 | 7.6699 | 7.6843 | [9 empty] | 942.9588 | 942.136 | 943.9068 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 1145.3189 | 16.6392 | 1142.2108 | 15.3602 | 1142.0017 | 15.1891
|  |  | 3215600 | -3216872 | 3227700 | -3216433 | 3218400 | -3220119 | 7.6753 | 7.6681 | 7.682 | [9 empty] | 942.8068 | 941.9213 | 943.6289 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 1152.015 | 15.8462 | 1152.0179 | 16.0606 | 1154.2144 | 15.6741
2 | 0.02 | 0.05 | 1941100 | -1940011 | 1945800 | -1938337 | 1940300 | -1941778 | 4.6278 | 4.6266 | 4.6303 | 4.5871 | 4.5856 | 4.589 | 0.010493 | 0.010617 | 0.01071 | 0.0040705 |  |  | 1136.9228 | 1136.6396 | 1137.5258 | 1126.915 | 1126.5645 | 1127.3864 | 0.2 | 0.1 | 1149.6923 | 15.2361 | 1144.7786 | 15.5314 | 1152.1032 | 15.3235
|  |  | 1906000 | -1923357 | 1911200 | -1920623 | 1905800 | -1925374 | 4.5671 | 4.5649 | 4.5679 | [9 empty] | 1122.0148 | 1121.4827 | 1122.2049 |  |  |  | 0.5 | 0.1 | 1140.8288 | 15.1186 | 1147.2791 | 15.4284 | 1148.4784 | 15.2753
|  |  | 1919900 | -1919349 | 1926100 | -1916395 | 1920100 | -1921438 | 4.5795 | 4.5767 | 4.5806 | [9 empty] | 1125.0501 | 1124.3797 | 1125.3304 |  |  |  | 1 | 1 | 1135.0497 | 15.042 | 1134.0056 | 15.2499 | 1134.6675 | 15.0916
|  |  | 1919400 | -1922234 | 1925600 | -1920413 | 1919800 | -1922638 | 4.5805 | 4.5796 | 4.5848 | [9 empty] | 1125.3137 | 1125.0782 | 1126.3607 |  |  |  | 2 | 1 | 1140.3862 | 15.1127 | 1138.8651 | 15.3152 | 1141.2625 | 15.1793
|  |  | 1921300 | -1920894 | 1926400 | -1916709 | 1921300 | -1921001 | 4.5804 | 4.5803 | 4.5813 | [9 empty] | 1125.2735 | 1125.2422 | 1125.5102 |  |  |  | 5 | 1 | 1130.7454 | 14.985 | 1132.2756 | 15.2266 | 1133.5628 | 15.0769
3 | 0.05 | 0.05 | 785660 | 782864 | 788895 | 778649 | 827630 | 755700 | 1.8875 | 1.8698 | 1.8687 | 1.8648 | 1.8597 | 1.8594 | 0.0061713 | 0.0025525 | 0.0023522 | 0.0016282 |  |  | 1159.2529 | 1148.4125 | 1147.695 | 1145.3189 | 1142.2108 | 1142.0017 | 10 | 1 | 1075.58 | 14.2539 | 1077.5773 | 14.7412 | 1083.4317 | 17.117
|  |  | 771079 | 787493 | 774905 | 783207 | 785131 | 782199 | 1.8684 | 1.858 | 1.8574 | [9 empty] | 1147.5383 | 1141.126 | 1140.7892 |  |  |  | 15 | 2 | 502.3161 | 6.9026 | 502.874 | 7.7278 | 502.5225 | 10.8815
|  |  | 772083 | 784755 | 776677 | 780083 | 771332 | 786848 | 1.8575 | 1.8559 | 1.8558 | [9 empty] | 1140.839 | 1139.8564 | 1139.7993 |  |  |  | 20 | 2 | 457.8409 | 6.5952 | 457.7999 | 7.3108 | 456.3239 | 7.7379
|  |  | 775599 | 782187 | 780026 | 777566 | 771433 | 784687 | 1.855 | 1.857 | 1.8568 | [9 empty] | 1139.3307 | 1140.5505 | 1140.4085
|  |  | 777694 | 780854 | 782425 | 776407 | 774755 | 781779 | 1.8555 | 1.8579 | 1.8583 | [9 empty] | 1139.6339 | 1141.1084 | 1141.3164
4 | 0.1 | 0.1 | 934058 | 624360 | 963472 | 600504 | 937906 | 621628 | 1.8591 | 1.8578 | 1.8644 | 1.8757 | 1.8757 | 1.8793 | 0.004399 | 0.0046557 | 0.0039546 | 0.0016282 |  |  | 1141.8303 | 1141.0133 | 1145.0826 | 1152.015 | 1152.0179 | 1154.2144 | Budget yang diajukan laboratorium
|  |  | 929792 | 645616 | 948113 | 630583 | 930571 | 643607 | 1.8766 | 1.878 | 1.882 | [9 empty] | 1152.5521 | 1153.4527 | 1155.86
|  |  | 899012 | 680724 | 909695 | 672871 | 899646 | 680404 | 1.8836 | 1.8832 | 1.8866 | [9 empty] | 1156.8514 | 1156.6215 | 1158.6935 |  |  |  | Frekuensi (Hz) | Amplitudo (V) | UNC |  |  | Nilai Maksimum
|  |  | 863185 | 716181 | 868864 | 712248 | 862054 | 717234 | 1.8827 | 1.8828 | 1.8848 | [9 empty] | 1156.2935 | 1156.3506 | 1157.6289 | [5 empty] | NS | EW | UD | NS | EW | UD
|  |  | 829759 | 744555 | 832914 | 742978 | 828078 | 746094 | 1.8766 | 1.8767 | 1.8786 | [9 empty] | 1152.5477 | 1152.6517 | 1153.807 | [5 empty] | % |  |  | %
5 | 0.2 | 0.1 | 460815 | 315963 | 491546 | 293464 | 459212 | 325476 | 0.93542 | 0.92599 | 0.9358 | 0.93596 | 0.93195 | 0.93792 | 0.00026984 | 0.0017628 | 0.00057698 | 0.00081409 |  |  | 1149.0363 | 1137.4535 | 1149.5078 | 1149.6923 | 1144.7786 | 1152.1032 | 0.01 | 0.05 | 1.333% | 1.312% | 1.318% | 1.345% | 1.33% | 1.325%
|  |  | 467983 | 312475 | 483658 | 303656 | 450342 | 335426 | 0.93671 | 0.93038 | 0.93855 | [9 empty] | 1150.6177 | 1142.8422 | 1152.8816 |  |  |  | 0.02 | 0.05 | 1.304% | 1.293% | 1.292%
|  |  | 468432 | 313902 | 472736 | 313810 | 440772 | 344706 | 0.93636 | 0.93261 | 0.93764 | [9 empty] | 1150.1931 | 1145.5893 | 1151.757 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 1.304% | 1.292% | 1.292%
|  |  | 464949 | 319679 | 460813 | 326947 | 422394 | 362770 | 0.93599 | 0.93535 | 0.93908 | [9 empty] | 1149.7333 | 1148.9484 | 1153.5347 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 1.312% | 1.301% | 1.301%
|  |  | 457691 | 327013 | 449039 | 338243 | 414388 | 370194 | 0.93529 | 0.93544 | 0.93851 | [9 empty] | 1148.8811 | 1149.0597 | 1152.8347 |  |  |  | 0.2 | 0.1 | 1.304% | 1.293% | 1.293%
6 | 0.5 | 0.1 | 183372 | 129386 | 213427 | 100605 | 168027 | 142595 | 0.37029 | 0.37284 | 0.37436 | 0.3715 | 0.3736 | 0.37399 | 0.00035117 | 0.00029047 | 0.00024809 | 0.00032564 |  |  | 1137.1269 | 1144.9464 | 1149.6103 | 1140.8288 | 1147.2791 | 1148.4784 | 0.5 | 0.1 | 1.31% | 1.317% | 1.325%
|  |  | 183083 | 130163 | 212598 | 100366 | 172536 | 139120 | 0.37152 | 0.37342 | 0.37308 | [9 empty] | 1140.9122 | 1146.7329 | 1145.7006 |  |  |  | 1 | 1 | 1.303% | 1.293% | 1.293%
|  |  | 182730 | 130646 | 212540 | 101512 | 175840 | 135668 | 0.37135 | 0.37357 | 0.37438 | [9 empty] | 1140.3704 | 1147.2088 | 1149.6835 |  |  |  | 2 | 1 | 1.303% | 1.292% | 1.292%
|  |  | 181348 | 131984 | 211200 | 102384 | 179996 | 131998 | 0.37193 | 0.37352 | 0.37382 | [9 empty] | 1142.1496 | 1147.0477 | 1147.9703 |  |  |  | 5 | 1 | 1.303% | 1.293% | 1.294%
|  |  | 181542 | 132722 | 210097 | 103885 | 182586 | 129800 | 0.37239 | 0.37463 | 0.3743 | [9 empty] | 1143.5846 | 1150.4596 | 1149.4273 |  |  |  | 10 | 1 | 1.301% | 1.294% | 1.293%
7 | 1 | 1 | 795995 | 751395 | 857936 | 690650 | 855758 | 694382 | 1.8479 | 1.8446 | 1.8461 | 1.8481 | 1.8464 | 1.8474 | 0.0003315 | 0.00075218 | 0.00051073 | 0.0016282 |  |  | 1134.9524 | 1132.939 | 1133.8146 | 1135.0497 | 1134.0056 | 1134.6675 | 15 | 2 | 1.345% | 1.33% | 1.303%
|  |  | 810984 | 737786 | 870836 | 678068 | 864538 | 684906 | 1.8471 | 1.8463 | 1.8464 | [9 empty] | 1134.4428 | 1133.9494 | 1134.0475 |  |  |  | 20 | 2 | 1.301% | 1.292% | 1.292%
|  |  | 823526 | 724062 | 883686 | 666984 | 874633 | 675469 | 1.8479 | 1.8449 | 1.8485 | [9 empty] | 1134.9246 | 1133.0839 | 1135.3405
|  |  | 837829 | 711995 | 893999 | 656019 | 883519 | 667613 | 1.8491 | 1.8475 | 1.8478 | [9 empty] | 1135.6787 | 1134.7211 | 1134.8631
|  |  | 848986 | 701676 | 911045 | 639531 | 890236 | 660310 | 1.8484 | 1.8485 | 1.8484 | [9 empty] | 1135.2497 | 1135.3346 | 1135.2716 |  |  |  | Budget Final
8 | 2 | 1 | 443985 | 333207 | 484309 | 294831 | 459036 | 317802 | 0.92606 | 0.92649 | 0.92881 | 0.92838 | 0.92714 | 0.92909 | 0.00072035 | 0.00041116 | 0.00013299 | 0.00081409 |  |  | 1137.5413 | 1138.0597 | 1140.9122 | 1140.3862 | 1138.8651 | 1141.2625
|  |  | 445802 | 332244 | 483541 | 295975 | 459544 | 318502 | 0.9275 | 0.9275 | 0.92926 | [9 empty] | 1139.3102 | 1139.3102 | 1141.4628 |  |  |  | Frekuensi (Hz) | Amplitudo (V) | UNC Perhitungan |  |  | UNC Final
|  |  | 446932 | 329902 | 482540 | 296990 | 459746 | 320518 | 0.93015 | 0.92606 | 0.92927 | [9 empty] | 1142.5581 | 1137.5355 | 1141.4833 | [5 empty] | NS | EW | UD | NS | EW | UD
|  |  | 449238 | 329578 | 483166 | 295916 | 461275 | 318297 | 0.92932 | 0.92842 | 0.92874 | [9 empty] | 1141.5448 | 1140.4378 | 1140.8273 | [5 empty] | % |  |  | %
|  |  | 450143 | 327679 | 482880 | 296748 | 461223 | 317961 | 0.92886 | 0.92724 | 0.92939 | [9 empty] | 1140.9766 | 1138.9822 | 1141.6268 |  |  |  | 0.01 | 0.05 | 1.338% | 1.587% | 1.582% | 1.345% | 1.587% | 1.582%
9 | 5 | 1 | 170472 | 138656 | 199238 | 110554 | 175641 | 134061 | 0.36919 | 0.36851 | 0.3693 | 0.36821 | 0.36871 | 0.36913 | 0.00025111 | 0.00031395 | 0.00013498 | 0.00032564 |  |  | 1133.759 | 1131.6577 | 1134.0885 | 1130.7454 | 1132.2756 | 1133.5628 | 0.02 | 0.05 | 1.383% | 1.373% | 1.372% | 1.383% | 1.373% | 1.372%
|  |  | 170002 | 138936 | 199164 | 110360 | 175699 | 132971 | 0.36796 | 0.36828 | 0.36898 | [9 empty] | 1129.9811 | 1130.9621 | 1133.1074 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 1.332% | 1.316% | 1.453% | 1.345% | 1.33% | 1.453%
|  |  | 169710 | 138932 | 199316 | 110016 | 175544 | 133130 | 0.36797 | 0.36793 | 0.36875 | [9 empty] | 1129.9957 | 1129.8785 | 1132.4045 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 1.394% | 1.358% | 1.376% | 1.394% | 1.358% | 1.376%
|  |  | 170897 | 138765 | 199818 | 109784 | 175647 | 132885 | 0.3678 | 0.36915 | 0.36907 | [9 empty] | 1129.4759 | 1133.6126 | 1133.3929 |  |  |  | 0.2 | 0.1 | 1.357% | 1.297% | 1.294% | 1.357% | 1.33% | 1.325%
|  |  | 171353 | 138761 | 200609 | 109383 | 175675 | 133141 | 0.36814 | 0.36968 | 0.36954 | [9 empty] | 1130.5155 | 1135.2673 | 1134.8206 |  |  |  | 0.5 | 0.1 | 1.312% | 1.298% | 1.307% | 1.345% | 1.33% | 1.325%
10 | 10 | 1 | 77721 | 68769 | 107020 | 43432 | 80763 | 66333 | 0.17535 | 0.17463 | 0.17935 | 0.17512 | 0.17545 | 0.1764 | 0.00017547 | 0.00036178 | 0.00080314 | 0.00016282 |  |  | 1076.9799 | 1072.543 | 1101.5512 | 1075.58 | 1077.5773 | 1083.4317 | 1 | 1 | 1.306% | 1.292% | 1.294% | 1.345% | 1.33% | 1.325%
|  |  | 78000 | 69340 | 104252 | 42958 | 80806 | 65578 | 0.1745 | 0.17564 | 0.17549 | [9 empty] | 1071.7669 | 1078.7664 | 1077.8146 |  |  |  | 2 | 1 | 1.306% | 1.291% | 1.302% | 1.345% | 1.33% | 1.325%
|  |  | 77600 | 68880 | 104638 | 42362 | 80992 | 66082 | 0.17533 | 0.17462 | 0.17524 | [9 empty] | 1076.8188 | 1072.4698 | 1076.277 |  |  |  | 5 | 1 | 1.314% | 1.293% | 1.3% | 1.345% | 1.33% | 1.325%
|  |  | 78392 | 69164 | 103893 | 42963 | 81045 | 66145 | 0.17546 | 0.1759 | 0.17507 | [9 empty] | 1077.6681 | 1080.3478 | 1075.2227 |  |  |  | 10 | 1 | 1.368% | 1.58% | 1.309% | 1.368% | 1.58% | 1.325%
|  |  | 78804 | 69218 | 104600 | 43768 | 80995 | 65785 | 0.17498 | 0.17646 | 0.17687 | [9 empty] | 1074.6663 | 1083.7597 | 1086.293 |  |  |  | 15 | 2 | 1.537% | 2.165% | 1.374% | 1.537% | 2.165% | 1.374%
11 | 15 | 2 | 42721 | 48551 | 69051 | 20965 | 37165 | 54605 | 0.1094 | 0.1088 | 0.10731 | 0.10905 | 0.10917 | 0.10909 | 0.00024081 | 0.00039984 | 0.00094824 | 0.00021709 |  |  | 503.9283 | 501.1937 | 494.2967 | 502.3161 | 502.874 | 502.5225 | 20 | 2 | 1.597% | 1.696% | 1.44% | 1.597% | 1.696% | 1.44%
|  |  | 44949 | 47055 | 69410 | 22220 | 36635 | 55231 | 0.10951 | 0.10968 | 0.10923 | [9 empty] | 504.4554 | 505.2132 | 503.1595
|  |  | 44856 | 47542 | 68340 | 21122 | 37740 | 53016 | 0.10819 | 0.11015 | 0.10665 | [9 empty] | 498.3602 | 507.3768 | 491.2546
|  |  | 43193 | 47259 | 71031 | 22581 | 37399 | 53925 | 0.10887 | 0.10783 | 0.11159 | [9 empty] | 501.4792 | 496.6909 | 514.0431
|  |  | 44436 | 47328 | 71288 | 21562 | 37489 | 54177 | 0.10927 | 0.10939 | 0.11069 | [9 empty] | 503.3572 | 503.8953 | 509.8588
12 | 20 | 2 | 15631 | 46295 | 55499 | 7529 | 24840 | 37676 | 0.074525 | 0.073822 | 0.075135 | 0.074545 | 0.074538 | 0.074298 | 0.00022868 | 0.00031015 | 0.0004084 | 0.00016282 |  |  | 457.7179 | 453.3982 | 461.4666 | 457.8409 | 457.7999 | 456.3239
|  |  | 15989 | 46187 | 54914 | 7254 | 24664 | 38080 | 0.074797 | 0.07412 | 0.07411 | [9 empty] | 459.3872 | 455.2286 | 455.17
|  |  | 16477 | 46805 | 56113 | 6571 | 24550 | 37700 | 0.074208 | 0.075438 | 0.074725 | [9 empty] | 455.7704 | 463.3263 | 458.948
|  |  | 15944 | 46308 | 56640 | 6038 | 24828 | 38300 | 0.075254 | 0.07421 | 0.074718 | [9 empty] | 462.1987 | 455.785 | 458.904
|  |  | 16885 | 46115 | 55166 | 5904 | 23826 | 38200 | 0.073941 | 0.075102 | 0.072801 | [9 empty] | 454.1303 | 461.2616 | 447.1309
| Petugas Kalibrasi |  | : 1. Husnul Kamal Zega, S.Si, M.Kom
2. Dr.-Ing. Benyamin Heryanto Rusanto, S.Si, M.Si
z``````````````````dsa
| Pembuat Sertifikat |  | : 1. Husnul Kamal Zega, S.Si, M.Kom
2. Dr.-Ing. Benyamin Heryanto Rusanto, S.Si, M.Si
| Diperiksa oleh |  | : Faqih Indransyah

## LHKS Mass Center
BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
LABORATORIUM KALIBRASI BMKG
Jl. Angkasa I No. 2 Jakarta 10720 Telp. : (021) 4246321-Ext 5125 , Fax. (021) 6545626
P. O. BOX 3540 JKT, Website : http://www.bmkg.go.id
BMKG
LEMBAR KALIBRASI
No Order/Identifikasi |  |  | : 052/121
Nama Alat |  |  | : Seismograf Digital |  |  |  |  | Metode Kalibrasi |  | : | Relatif (Sine Wave)
Merk |  |  | : Nanometrics |  |  |  |  | Kalibrator / Alat Standar |  | : | Centaur Digital Recorder S.N. 003846
Tipe Seismometer / SN |  |  | : Trillium-120Q / 002373
Tipe Digitiser / SN |  |  | : Centaur / 8584
Tanggal Kalibrasi |  |  | : 24 Oktober 2023
Suhu Ruang (°C) |  |  | : (32,1 ± 0,1) ⁰C
Kelembapan (%RH) |  |  | : (81,4 ± 2,6) %
No | Nilai Mass Centerring | [5 empty] | Different |  |  | SD |  |  | Average |  |  | UNC (%)
| NS |  | EW |  | UD
| Sebelum Kalibrasi | Sesudah Kalibrasi | Sebelum Kalibrasi | Sesudah Kalibrasi | Sebelum Kalibrasi | Sesudah Kalibrasi | UD | NS | EW | UD | NS | EW | UD | NS | EW | UD | NS | EW
1 | 0.12 | 0.11 | -0.14 | -0.14 | -0.05 | -0.06 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.0024495 | 0.002 | 0 | 0.006 | 0.002 | 0 | 0.40825 | 1 | 0
2 | 0.11 | 0.11 | -0.14 | -0.14 | -0.05 | -0.06 | 0.01 | 0 | 0
3 | 0.11 | 0.11 | -0.14 | -0.14 | -0.05 | -0.06 | 0.01 | 0 | 0
4 | 0.11 | 0.11 | -0.14 | -0.14 | -0.06 | -0.06 | 0 | 0 | 0
5 | 0.11 | 0.11 | -0.14 | -0.14 | -0.06 | -0.06 | 0 | 0 | 0
| Petugas Kalibrasi |  | : 1. Husnul Kamal Zega, S.Si, M.Kom
2. Dr.-Ing. Benyamin Heryanto Rusanto, S.Si, M.Si
| Pembuat Sertifikat |  | : 1. Husnul Kamal Zega, S.Si, M.Kom
2. Dr.-Ing. Benyamin Heryanto Rusanto, S.Si, M.Si
| Diperiksa oleh |  | : Faqih Indransyah
Note on B20: BMKG1: V/NS
Note on D20: BMKG1: U/EW
Note on F20: BMKG1: W/UD

## UNC Seismo
FPA 03-02-LK Rev.4
(Kop dan alamat Laboratorium Kalibrasi pemohon akreditasi)
Form A
Uncertainty Budget sebagai Pendukung Kemampuan Kalibrasi dan Pengukuran (CMC) | [10 empty] | Uc(¦S¦) | Unc Sensitivity | 1. Ketidakpastian dari Amplitudo Count (AC)
Nama laboratorium | : | _______________________________________________________________________________________ | [8 empty] | C | Konstata Koil Kalibrasi | 2. Sumber Ketidakpastian Coil Kalibrasi (C )
Alamat | : | _______________________________________________________________________________________ | [8 empty] | f | Frekuensi (Hz) | 3. Sumber Ketidapastian Frekuensi Gelombang Sinus Komponen NS, EW, dan UD
[11 empty] | V | Amplitudo (Volt) | 4. Sumber Ketidapastian Amplitudo Gelombang Sinus Komponen NS, EW, dan UD
UNCERTAINTY BUDGET SEBAGAI PENDUKUNG KLAIM CMC | [10 empty] | AC | Amplitudo Count Output | 5. Ketidakpastian Dari Pengulangan Pengukuran tegangan massa sebelum dengan sesudah kalibrasi (Repeatability) (Ui)
[11 empty] | Vm | Mass centering
Kelompok Pengukuran |  |  | : Seismometer | [10 empty] | bit
Besaran yang diukur |  |  | : Sensitivitas Komponen NS
Jenis alat yang dikalibrasi |  |  | : Seismometer 120P
Standar yang digunakan |  |  | : Digitiser/Nanometrics/Centaur Digital Recorder/3846
Model matematis pengukuran |  |  | : MK 17
Titik Ukur | Tegangan |  | 0.01 | Hz
| Frekuensi |  | 0.05 | V
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi (k) | vi | ui | ci | ci.ui | (ci.ui)2 | (ci.ui)4/vi
Pengulangan Pengukuran | V | Normal | 0.010662 | 1 | 4 | 0.010662 | 122.8363 | 1.3096 | 1.7152 | 0.73545
Akurasi AC | V | Rect | 0.038394 | 1.7321 | 50 | 0.022167 | 122.8363 | 2.7229 | 7.4141 | 1.0994
Resolusi AC | V | Rect | 2.3842e-06 | 1.7321 | 50 | 1.3765e-06 | 122.8363 | 0.00016909 | 2.859e-08 | 1.6348e-17
Akurasi C | V/(m/s^2) | Rect | 0.9775 | 1.7321 | 50 | 0.56436 | 9.6495 | 5.4458 | 29.6563 | 17.59
Sertifikat Kalibrasi F | Hz | Normal | 6e-07 | 2 | 2 | 3e-07 | 94323.3808 | 0.028297 | 0.00080072 | 3.2058e-07
Sertifikat Kalibrasi V | V | Normal | 1.4e-05 | 2 | 2 | 7e-06 | 18864.6762 | 0.13205 | 0.017438 | 0.00015204
Pengulangan Pengukuran Mass Centering | V | Normal | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.25
Sums | [8 empty] | 39.8038 | 19.6749
Ketidakpastian Gabungan (uc) | [8 empty] | 6.309
Derajat Kebebasan Efektif (Veff) | [8 empty] | 80.526
Faktor Cakupan t-student for Veff dan CL 95% | [8 empty] | 2
Ketidakpastian bentangan (U95) | [8 empty] | 12.6181
Ketidakpastian bentangan (U95) % | [8 empty] | 1.338%
Kelompok Pengukuran |  |  | : Seismometer
Besaran yang diukur |  |  | : Sensitivitas Komponen NS
Jenis alat yang dikalibrasi |  |  | : Seismometer 120P
Standar yang digunakan |  |  | : Digitiser/Nanometrics/Centaur Digital Recorder/3846
Model matematis pengukuran |  |  | : MK 17
Titik Ukur | Tegangan |  | 0.02 | Hz
| Frekuensi |  | 0.05 | V
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi (k) | vi | ui | ci | ci.ui | (ci.ui)2 | (ci.ui)4/vi
Pengulangan Pengukuran | V | Normal | 0.010617 | 1 | 4 | 0.010617 | 245.6725 | 2.6083 | 6.8032 | 11.5708
Akurasi AC | V | Rect | 0.022928 | 1.7321 | 50 | 0.013238 | 245.6725 | 3.2521 | 10.5762 | 2.2371
Resolusi AC | V | Rect | 2.3842e-06 | 1.7321 | 50 | 1.3765e-06 | 245.6725 | 0.00033817 | 1.1436e-07 | 2.6156e-16
Akurasi C | V/(m/s^2) | Rect | 0.9775 | 1.7321 | 50 | 0.56436 | 11.525 | 6.5042 | 42.3049 | 35.7941
Sertifikat Kalibrasi F | Hz | Normal | 7e-07 | 2 | 2 | 3.5e-07 | 56328.2247 | 0.019715 | 0.00038868 | 7.5535e-08
Sertifikat Kalibrasi V | V | Normal | 1.4e-05 | 2 | 2 | 7e-06 | 22531.2899 | 0.15772 | 0.024875 | 0.00030939
Pengulangan Pengukuran Mass Centering | V | Normal | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.25
Sums | [8 empty] | 60.7096 | 49.8523
Ketidakpastian Gabungan (uc) | [8 empty] | 7.7916
Derajat Kebebasan Efektif (Veff) | [8 empty] | 73.9314
Faktor Cakupan t-student for Veff dan CL 95% | [8 empty] | 2
Ketidakpastian bentangan (U95) | [8 empty] | 15.5833
Ketidakpastian bentangan (U95) % | [8 empty] | 1.383%
Kelompok Pengukuran |  |  | : Seismometer
Besaran yang diukur |  |  | : Sensitivitas Komponen NS
Jenis alat yang dikalibrasi |  |  | : Seismometer 120P
Standar yang digunakan |  |  | : Digitiser/Nanometrics/Centaur Digital Recorder/3846
Model matematis pengukuran |  |  | : MK 17
Titik Ukur | Tegangan |  | 0.05 | Hz
| Frekuensi |  | 0.05 | V
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi (k) | vi | ui | ci | ci.ui | (ci.ui)2 | (ci.ui)4/vi
Pengulangan Pengukuran | V | Normal | 0.0025525 | 1 | 4 | 0.0025525 | 614.1814 | 1.5677 | 2.4576 | 1.51
Akurasi AC | V | Rect | 0.0092986 | 1.7321 | 50 | 0.0053686 | 614.1814 | 3.2973 | 10.872 | 2.364
Resolusi AC | V | Rect | 2.3842e-06 | 1.7321 | 50 | 1.3765e-06 | 614.1814 | 0.00084543 | 7.1475e-07 | 1.0217e-14
Akurasi C | V/(m/s^2) | Rect | 0.9775 | 1.7321 | 50 | 0.56436 | 11.685 | 6.5946 | 43.4882 | 37.8244
Sertifikat Kalibrasi F | Hz | Normal | 2.2e-06 | 2 | 2 | 1.1e-06 | 22844.2156 | 0.025129 | 0.00063145 | 1.9936e-07
Sertifikat Kalibrasi V | V | Normal | 1.4e-05 | 2 | 2 | 7e-06 | 22844.2156 | 0.15991 | 0.025571 | 0.00032694
Pengulangan Pengukuran Mass Centering | V | Normal | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.25
Sums | [8 empty] | 57.844 | 41.9488
Ketidakpastian Gabungan (uc) | [8 empty] | 7.6055
Derajat Kebebasan Efektif (Veff) | [8 empty] | 79.7624
Faktor Cakupan t-student for Veff dan CL 95% | [8 empty] | 2
Ketidakpastian bentangan (U95) | [8 empty] | 15.2111
Ketidakpastian bentangan (U95) % | [8 empty] | 1.332%
Kelompok Pengukuran |  |  | : Seismometer
Besaran yang diukur |  |  | : Sensitivitas Komponen NS
Jenis alat yang dikalibrasi |  |  | : Seismometer 120P
Standar yang digunakan |  |  | : Digitiser/Nanometrics/Centaur Digital Recorder/3846
Model matematis pengukuran |  |  | : MK 17
Titik Ukur | Tegangan |  | 0.1 | Hz
| Frekuensi |  | 0.1 | V
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi (k) | vi | ui | ci | ci.ui | (ci.ui)2 | (ci.ui)4/vi
Pengulangan Pengukuran | V | Normal | 0.0046557 | 1 | 4 | 0.0046557 | 614.1814 | 2.8594 | 8.1764 | 16.7132
Akurasi AC | V | Rect | 0.0093785 | 1.7321 | 50 | 0.0054147 | 614.1814 | 3.3256 | 11.0595 | 2.4463
Resolusi AC | V | Rect | 2.3842e-06 | 1.7321 | 50 | 1.3765e-06 | 614.1814 | 0.00084543 | 7.1475e-07 | 1.0217e-14
Akurasi C | V/(m/s^2) | Rect | 0.9775 | 1.7321 | 50 | 0.56436 | 11.7853 | 6.6512 | 44.2382 | 39.1403
Sertifikat Kalibrasi F | Hz | Normal | 5e-06 | 2 | 2 | 2.5e-06 | 11520.1793 | 0.0288 | 0.00082947 | 3.4401e-07
Sertifikat Kalibrasi V | V | Normal | 1.8e-05 | 2 | 2 | 9e-06 | 11520.1793 | 0.10368 | 0.01075 | 5.778e-05
Pengulangan Pengukuran Mass Centering | V | Normal | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.25
Sums | [8 empty] | 64.4857 | 58.5499
Ketidakpastian Gabungan (uc) | [8 empty] | 8.0303
Derajat Kebebasan Efektif (Veff) | [8 empty] | 71.0232
Faktor Cakupan t-student for Veff dan CL 95% | [8 empty] | 2
Ketidakpastian bentangan (U95) | [8 empty] | 16.0606
Ketidakpastian bentangan (U95) % | [8 empty] | 1.394%
Kelompok Pengukuran |  |  | : Seismometer
Besaran yang diukur |  |  | : Sensitivitas Komponen NS
Jenis alat yang dikalibrasi |  |  | : Seismometer 120P
Standar yang digunakan |  |  | : Digitiser/Nanometrics/Centaur Digital Recorder/3846
Model matematis pengukuran |  |  | : MK 17
Titik Ukur | Tegangan |  | 0.2 | Hz
| Frekuensi |  | 0.1 | V
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi (k) | vi | ui | ci | ci.ui | (ci.ui)2 | (ci.ui)4/vi
Pengulangan Pengukuran | V | Normal | 0.0017628 | 1 | 4 | 0.0017628 | 1228.3627 | 2.1654 | 4.689 | 5.4966
Akurasi AC | V | Rect | 0.0046598 | 1.7321 | 50 | 0.0026903 | 1228.3627 | 3.3047 | 10.921 | 2.3854
Resolusi AC | V | Rect | 2.3842e-06 | 1.7321 | 50 | 1.3765e-06 | 1228.3627 | 0.0016909 | 2.859e-06 | 1.6348e-13
Akurasi C | V/(m/s^2) | Rect | 0.9775 | 1.7321 | 50 | 0.56436 | 11.7113 | 6.6094 | 43.6839 | 38.1657
Sertifikat Kalibrasi F | Hz | Normal | 1.4e-05 | 2 | 2 | 7e-06 | 5723.8931 | 0.040067 | 0.0016054 | 1.2886e-06
Sertifikat Kalibrasi V | V | Normal | 1.8e-05 | 2 | 2 | 9e-06 | 11447.7861 | 0.10303 | 0.010615 | 5.6341e-05
Pengulangan Pengukuran Mass Centering | V | Normal | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.25
Sums | [8 empty] | 60.3061 | 46.2977
Ketidakpastian Gabungan (uc) | [8 empty] | 7.7657
Derajat Kebebasan Efektif (Veff) | [8 empty] | 78.553
Faktor Cakupan t-student for Veff dan CL 95% | [8 empty] | 2
Ketidakpastian bentangan (U95) | [8 empty] | 15.5314
Ketidakpastian bentangan (U95) % | [8 empty] | 1.357%
Kelompok Pengukuran |  |  | : Seismometer
Besaran yang diukur |  |  | : Sensitivitas Komponen NS
Jenis alat yang dikalibrasi |  |  | : Seismometer 120P
Standar yang digunakan |  |  | : Digitiser/Nanometrics/Centaur Digital Recorder/3846
Model matematis pengukuran |  |  | : MK 17
Titik Ukur | Tegangan |  | 0.5 | Hz
| Frekuensi |  | 0.1 | V
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi (k) | vi | ui | ci | ci.ui | (ci.ui)2 | (ci.ui)4/vi
Pengulangan Pengukuran | V | Normal | 0.00029047 | 1 | 4 | 0.00029047 | 3070.9068 | 0.89201 | 0.79569 | 0.15828
Akurasi AC | V | Rect | 0.001868 | 1.7321 | 50 | 0.0010785 | 3070.9068 | 3.3119 | 10.9687 | 2.4063
Resolusi AC | V | Rect | 2.3842e-06 | 1.7321 | 50 | 1.3765e-06 | 3070.9068 | 0.0042271 | 1.7869e-05 | 6.3858e-12
Akurasi C | V/(m/s^2) | Rect | 0.9775 | 1.7321 | 50 | 0.56436 | 11.7369 | 6.6238 | 43.875 | 38.5003
Sertifikat Kalibrasi F | Hz | Normal | 2.2e-05 | 2 | 2 | 1.1e-05 | 2294.5582 | 0.02524 | 0.00063706 | 2.0293e-07
Sertifikat Kalibrasi V | V | Normal | 1.8e-05 | 2 | 2 | 9e-06 | 11472.7909 | 0.10326 | 0.010662 | 5.6835e-05
Pengulangan Pengukuran Mass Centering | V | Normal | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.25
Sums | [8 empty] | 56.6507 | 41.3149
Ketidakpastian Gabungan (uc) | [8 empty] | 7.5267
Derajat Kebebasan Efektif (Veff) | [8 empty] | 77.6792
Faktor Cakupan t-student for Veff dan CL 95% | [8 empty] | 2
Ketidakpastian bentangan (U95) | [8 empty] | 15.0533
Ketidakpastian bentangan (U95) % | [8 empty] | 1.312%
Kelompok Pengukuran |  |  | : Seismometer
Besaran yang diukur |  |  | : Sensitivitas Komponen NS
Jenis alat yang dikalibrasi |  |  | : Seismometer 120P
Standar yang digunakan |  |  | : Digitiser/Nanometrics/Centaur Digital Recorder/3846
Model matematis pengukuran |  |  | : MK 17
Titik Ukur | Tegangan |  | 1 | Hz
| Frekuensi |  | 1 | V
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi (k) | vi | ui | ci | ci.ui | (ci.ui)2 | (ci.ui)4/vi
Pengulangan Pengukuran | V | Normal | 0.00075218 | 1 | 4 | 0.00075218 | 614.1814 | 0.46198 | 0.21342 | 0.011387
Akurasi AC | V | Rect | 0.0092318 | 1.7321 | 50 | 0.00533 | 614.1814 | 3.2736 | 10.7164 | 2.2968
Resolusi AC | V | Rect | 2.3842e-06 | 1.7321 | 50 | 1.3765e-06 | 614.1814 | 0.00084543 | 7.1475e-07 | 1.0217e-14
Akurasi C | V/(m/s^2) | Rect | 0.9775 | 1.7321 | 50 | 0.56436 | 11.6011 | 6.5472 | 42.8656 | 36.7492
Sertifikat Kalibrasi F | Hz | Normal | 2.2e-05 | 2 | 2 | 1.1e-05 | 1134.0056 | 0.012474 | 0.0001556 | 1.2106e-08
Sertifikat Kalibrasi V | V | Normal | 0.00015 | 2 | 2 | 7.5e-05 | 1134.0056 | 0.08505 | 0.0072336 | 2.6162e-05
Pengulangan Pengukuran Mass Centering | V | Normal | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.25
Sums | [8 empty] | 54.8028 | 39.3075
Ketidakpastian Gabungan (uc) | [8 empty] | 7.4029
Derajat Kebebasan Efektif (Veff) | [8 empty] | 76.4066
Faktor Cakupan t-student for Veff dan CL 95% | [8 empty] | 2
Ketidakpastian bentangan (U95) | [8 empty] | 14.8058
Ketidakpastian bentangan (U95) % | [8 empty] | 1.306%
Kelompok Pengukuran |  |  | : Seismometer
Besaran yang diukur |  |  | : Sensitivitas Komponen NS
Jenis alat yang dikalibrasi |  |  | : Seismometer 120P
Standar yang digunakan |  |  | : Digitiser/Nanometrics/Centaur Digital Recorder/3846
Model matematis pengukuran |  |  | : MK 17
Titik Ukur | Tegangan |  | 2 | Hz
| Frekuensi |  | 1 | V
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi (k) | vi | ui | ci | ci.ui | (ci.ui)2 | (ci.ui)4/vi
Pengulangan Pengukuran | V | Normal | 0.00041116 | 1 | 4 | 0.00041116 | 1228.3627 | 0.50506 | 0.25508 | 0.016267
Akurasi AC | V | Rect | 0.0046357 | 1.7321 | 50 | 0.0026764 | 1228.3627 | 3.2876 | 10.8084 | 2.3365
Resolusi AC | V | Rect | 2.3842e-06 | 1.7321 | 50 | 1.3765e-06 | 1228.3627 | 0.0016909 | 2.859e-06 | 1.6348e-13
Akurasi C | V/(m/s^2) | Rect | 0.9775 | 1.7321 | 50 | 0.56436 | 11.6508 | 6.5752 | 43.2338 | 37.3832
Sertifikat Kalibrasi F | Hz | Normal | 2.5e-05 | 2 | 2 | 1.25e-05 | 569.4325 | 0.0071179 | 5.0665e-05 | 1.2835e-09
Sertifikat Kalibrasi V | V | Normal | 0.00015 | 2 | 2 | 7.5e-05 | 1138.8651 | 0.085415 | 0.0072957 | 2.6614e-05
Pengulangan Pengukuran Mass Centering | V | Normal | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.25
Sums | [8 empty] | 55.3047 | 39.986
Ketidakpastian Gabungan (uc) | [8 empty] | 7.4367
Derajat Kebebasan Efektif (Veff) | [8 empty] | 76.492
Faktor Cakupan t-student for Veff dan CL 95% | [8 empty] | 2
Ketidakpastian bentangan (U95) | [8 empty] | 14.8734
Ketidakpastian bentangan (U95) % | [8 empty] | 1.306%
Kelompok Pengukuran |  |  | : Seismometer
Besaran yang diukur |  |  | : Sensitivitas Komponen NS
Jenis alat yang dikalibrasi |  |  | : Seismometer 120P
Standar yang digunakan |  |  | : Digitiser/Nanometrics/Centaur Digital Recorder/3846
Model matematis pengukuran |  |  | : MK 17
Titik Ukur | Tegangan |  | 5 | Hz
| Frekuensi |  | 1 | V
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi (k) | vi | ui | ci | ci.ui | (ci.ui)2 | (ci.ui)4/vi
Pengulangan Pengukuran | V | Normal | 0.00031395 | 1 | 4 | 0.00031395 | 3070.9068 | 0.96411 | 0.92952 | 0.216
Akurasi AC | V | Rect | 0.0018436 | 1.7321 | 50 | 0.0010644 | 3070.9068 | 3.2686 | 10.6837 | 2.2828
Resolusi AC | V | Rect | 2.3842e-06 | 1.7321 | 50 | 1.3765e-06 | 3070.9068 | 0.0042271 | 1.7869e-05 | 6.3858e-12
Akurasi C | V/(m/s^2) | Rect | 0.9775 | 1.7321 | 50 | 0.56436 | 11.5834 | 6.5372 | 42.7349 | 36.5255
Sertifikat Kalibrasi F | Hz | Normal | 2e-05 | 2 | 2 | 1e-05 | 226.4551 | 0.0022646 | 5.1282e-06 | 1.3149e-11
Sertifikat Kalibrasi V | V | Normal | 0.00015 | 2 | 2 | 7.5e-05 | 1132.2756 | 0.084921 | 0.0072115 | 2.6003e-05
Pengulangan Pengukuran Mass Centering | V | Normal | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.25
Sums | [8 empty] | 55.3554 | 39.2744
Ketidakpastian Gabungan (uc) | [8 empty] | 7.4401
Derajat Kebebasan Efektif (Veff) | [8 empty] | 78.0209
Faktor Cakupan t-student for Veff dan CL 95% | [8 empty] | 2
Ketidakpastian bentangan (U95) | [8 empty] | 14.8802
Ketidakpastian bentangan (U95) % | [8 empty] | 1.314%
Kelompok Pengukuran |  |  | : Seismometer
Besaran yang diukur |  |  | : Sensitivitas Komponen NS
Jenis alat yang dikalibrasi |  |  | : Seismometer 120P
Standar yang digunakan |  |  | : Digitiser/Nanometrics/Centaur Digital Recorder/3846
Model matematis pengukuran |  |  | : MK 17
Titik Ukur | Tegangan |  | 10 | Hz
| Frekuensi |  | 1 | V
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi (k) | vi | ui | ci | ci.ui | (ci.ui)2 | (ci.ui)4/vi
Pengulangan Pengukuran | V | Normal | 0.00036178 | 1 | 4 | 0.00036178 | 6141.8136 | 2.222 | 4.9371 | 6.0938
Akurasi AC | V | Rect | 0.00087725 | 1.7321 | 50 | 0.00050648 | 6141.8136 | 3.1107 | 9.6764 | 1.8727
Resolusi AC | V | Rect | 2.3842e-06 | 1.7321 | 50 | 1.3765e-06 | 6141.8136 | 0.0084543 | 7.1475e-05 | 1.0217e-10
Akurasi C | V/(m/s^2) | Rect | 0.9775 | 1.7321 | 50 | 0.56436 | 11.0238 | 6.2214 | 38.7058 | 29.9627
Sertifikat Kalibrasi F | Hz | Normal | 3e-05 | 2 | 2 | 1.5e-05 | 107.7577 | 0.0016164 | 2.6126e-06 | 3.4129e-12
Sertifikat Kalibrasi V | V | Normal | 0.00015 | 2 | 2 | 7.5e-05 | 1077.5773 | 0.080818 | 0.0065316 | 2.1331e-05
Pengulangan Pengukuran Mass Centering | V | Normal | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.25
Sums | [8 empty] | 54.326 | 38.1793
Ketidakpastian Gabungan (uc) | [8 empty] | 7.3706
Derajat Kebebasan Efektif (Veff) | [8 empty] | 77.3014
Faktor Cakupan t-student for Veff dan CL 95% | [8 empty] | 2
Ketidakpastian bentangan (U95) | [8 empty] | 14.7412
Ketidakpastian bentangan (U95) % | [8 empty] | 1.368%
Kelompok Pengukuran |  |  | : Seismometer
Besaran yang diukur |  |  | : Sensitivitas Komponen NS
Jenis alat yang dikalibrasi |  |  | : Seismometer 120P
Standar yang digunakan |  |  | : Digitiser/Nanometrics/Centaur Digital Recorder/3846
Model matematis pengukuran |  |  | : MK 17
Titik Ukur | Tegangan |  | 15 | Hz
| Frekuensi |  | 2 | V
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi (k) | vi | ui | ci | ci.ui | (ci.ui)2 | (ci.ui)4/vi
Pengulangan Pengukuran | V | Normal | 0.00039984 | 1 | 4 | 0.00039984 | 4606.3602 | 1.8418 | 3.3922 | 2.8768
Akurasi AC | V | Rect | 0.00054585 | 1.7321 | 50 | 0.00031515 | 4606.3602 | 1.4517 | 2.1074 | 0.088819
Resolusi AC | V | Rect | 2.3842e-06 | 1.7321 | 50 | 1.3765e-06 | 4606.3602 | 0.0063407 | 4.0205e-05 | 3.2328e-11
Akurasi C | V/(m/s^2) | Rect | 0.9775 | 1.7321 | 50 | 0.56436 | 5.1445 | 2.9033 | 8.4294 | 1.4211
Sertifikat Kalibrasi F | Hz | Normal | 2.8e-05 | 2 | 2 | 1.4e-05 | 33.5249 | 0.00046935 | 2.2029e-07 | 2.4264e-14
Sertifikat Kalibrasi V | V | Normal | 0.00022 | 2 | 2 | 0.00011 | 251.437 | 0.027658 | 0.00076497 | 2.9259e-07
Pengulangan Pengukuran Mass Centering | V | Normal | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.25
Sums | [8 empty] | 14.9298 | 4.6367
Ketidakpastian Gabungan (uc) | [8 empty] | 3.8639
Derajat Kebebasan Efektif (Veff) | [8 empty] | 48.0725
Faktor Cakupan t-student for Veff dan CL 95% | [8 empty] | 2
Ketidakpastian bentangan (U95) | [8 empty] | 7.7278
Ketidakpastian bentangan (U95) % | [8 empty] | 1.537%
Kelompok Pengukuran |  |  | : Seismometer
Besaran yang diukur |  |  | : Sensitivitas Komponen NS
Jenis alat yang dikalibrasi |  |  | : Seismometer 120P
Standar yang digunakan |  |  | : Digitiser/Nanometrics/Centaur Digital Recorder/3846
Model matematis pengukuran |  |  | : MK 17
Titik Ukur | Tegangan |  | 20 | Hz
| Frekuensi |  | 2 | V
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi (k) | vi | ui | ci | ci.ui | (ci.ui)2 | (ci.ui)4/vi
Pengulangan Pengukuran | V | Normal | 0.00031015 | 1 | 4 | 0.00031015 | 6141.8136 | 1.9049 | 3.6285 | 3.2916
Akurasi AC | V | Rect | 0.00037269 | 1.7321 | 50 | 0.00021517 | 6141.8136 | 1.3216 | 1.7465 | 0.061006
Resolusi AC | V | Rect | 2.3842e-06 | 1.7321 | 50 | 1.3765e-06 | 6141.8136 | 0.0084543 | 7.1475e-05 | 1.0217e-10
Akurasi C | V/(m/s^2) | Rect | 0.9775 | 1.7321 | 50 | 0.56436 | 4.6834 | 2.6431 | 6.986 | 0.97609
Sertifikat Kalibrasi F | Hz | Normal | 3.6e-05 | 2 | 2 | 1.8e-05 | 22.89 | 0.00041202 | 1.6976e-07 | 1.4409e-14
Sertifikat Kalibrasi V | V | Normal | 0.00022 | 2 | 2 | 0.00011 | 228.9 | 0.025179 | 0.00063398 | 2.0097e-07
Pengulangan Pengukuran Mass Centering | V | Normal | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.25
Sums | [8 empty] | 13.3618 | 4.5787
Ketidakpastian Gabungan (uc) | [8 empty] | 3.6554
Derajat Kebebasan Efektif (Veff) | [8 empty] | 38.9932
Faktor Cakupan t-student for Veff dan CL 95% | [8 empty] | 2
Ketidakpastian bentangan (U95) | [8 empty] | 7.3108
Ketidakpastian bentangan (U95) % | [8 empty] | 1.597%
Kelompok Pengukuran |  |  | : Seismometer
Besaran yang diukur |  |  | : Sensitivitas Komponen EW
Jenis alat yang dikalibrasi |  |  | : Seismometer 120P
Standar yang digunakan |  |  | : Digitiser/Nanometrics/Centaur Digital Recorder/3846
Model matematis pengukuran |  |  | : MK 17
Titik Ukur | Tegangan |  | 0.01 | Hz
| Frekuensi |  | 0.05 | V
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi (k) | vi | ui | ci | ci.ui | (ci.ui)2 | (ci.ui)4/vi
Pengulangan Pengukuran | V | Normal | 0.035594 | 1 | 4 | 0.035594 | 122.8363 | 4.3722 | 19.116 | 91.3554
Akurasi AC | V | Rect | 0.038596 | 1.7321 | 50 | 0.022283 | 122.8363 | 2.7372 | 7.4924 | 1.1227
Resolusi AC | V | Rect | 2.3842e-06 | 1.7321 | 50 | 1.3765e-06 | 122.8363 | 0.00016909 | 2.859e-08 | 1.6348e-17
Akurasi C | V/(m/s^2) | Rect | 0.9775 | 1.7321 | 50 | 0.56436 | 9.7003 | 5.4744 | 29.9695 | 17.9634
Sertifikat Kalibrasi F | Hz | Normal | 6e-07 | 2 | 2 | 3e-07 | 94820.1141 | 0.028446 | 0.00080918 | 3.2738e-07
Sertifikat Kalibrasi V | V | Normal | 1.4e-05 | 2 | 2 | 7e-06 | 18964.0228 | 0.13275 | 0.017622 | 0.00015527
Pengulangan Pengukuran Mass Centering | V | Normal | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Sums | [8 empty] | 56.5963 | 110.4417
Ketidakpastian Gabungan (uc) | [8 empty] | 7.5231
Derajat Kebebasan Efektif (Veff) | [8 empty] | 29.003
Faktor Cakupan t-student for Veff dan CL 95% | [8 empty] | 2
Ketidakpastian bentangan (U95) | [8 empty] | 15.0461
Ketidakpastian bentangan (U95) % | [8 empty] | 1.587%
Kelompok Pengukuran |  |  | : Seismometer
Besaran yang diukur |  |  | : Sensitivitas Komponen EW
Jenis alat yang dikalibrasi |  |  | : Seismometer 120P
Standar yang digunakan |  |  | : Digitiser/Nanometrics/Centaur Digital Recorder/3846
Model matematis pengukuran |  |  | : MK 17
Titik Ukur | Tegangan |  | 0.02 | Hz
| Frekuensi |  | 0.05 | V
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi (k) | vi | ui | ci | ci.ui | (ci.ui)2 | (ci.ui)4/vi
Pengulangan Pengukuran | V | Normal | 0.01071 | 1 | 4 | 0.01071 | 245.6725 | 2.6311 | 6.9228 | 11.9812
Akurasi AC | V | Rect | 0.022945 | 1.7321 | 50 | 0.013247 | 245.6725 | 3.2545 | 10.5917 | 2.2437
Resolusi AC | V | Rect | 2.3842e-06 | 1.7321 | 50 | 1.3765e-06 | 245.6725 | 0.00033817 | 1.1436e-07 | 2.6156e-16
Akurasi C | V/(m/s^2) | Rect | 0.9775 | 1.7321 | 50 | 0.56436 | 11.5334 | 6.509 | 42.3667 | 35.8987
Sertifikat Kalibrasi F | Hz | Normal | 7e-07 | 2 | 2 | 3.5e-07 | 56369.3194 | 0.019729 | 0.00038924 | 7.5755e-08
Sertifikat Kalibrasi V | V | Normal | 1.4e-05 | 2 | 2 | 7e-06 | 22547.7278 | 0.15783 | 0.024912 | 0.00031029
Pengulangan Pengukuran Mass Centering | V | Normal | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Sums | [8 empty] | 59.9064 | 50.1239
Ketidakpastian Gabungan (uc) | [8 empty] | 7.7399
Derajat Kebebasan Efektif (Veff) | [8 empty] | 71.5982
Faktor Cakupan t-student for Veff dan CL 95% | [8 empty] | 2
Ketidakpastian bentangan (U95) | [8 empty] | 15.4798
Ketidakpastian bentangan (U95) % | [8 empty] | 1.373%
Kelompok Pengukuran |  |  | : Seismometer
Besaran yang diukur |  |  | : Sensitivitas Komponen EW
Jenis alat yang dikalibrasi |  |  | : Seismometer 120P
Standar yang digunakan |  |  | : Digitiser/Nanometrics/Centaur Digital Recorder/3846
Model matematis pengukuran |  |  | : MK 17
Titik Ukur | Tegangan |  | 0.05 | Hz
| Frekuensi |  | 0.05 | V
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi (k) | vi | ui | ci | ci.ui | (ci.ui)2 | (ci.ui)4/vi
Pengulangan Pengukuran | V | Normal | 0.0023522 | 1 | 4 | 0.0023522 | 614.1814 | 1.4447 | 2.0871 | 1.089
Akurasi AC | V | Rect | 0.0092969 | 1.7321 | 50 | 0.0053676 | 614.1814 | 3.2967 | 10.8681 | 2.3623
Resolusi AC | V | Rect | 2.3842e-06 | 1.7321 | 50 | 1.3765e-06 | 614.1814 | 0.00084543 | 7.1475e-07 | 1.0217e-14
Akurasi C | V/(m/s^2) | Rect | 0.9775 | 1.7321 | 50 | 0.56436 | 11.6829 | 6.5933 | 43.4723 | 37.7967
Sertifikat Kalibrasi F | Hz | Normal | 2.2e-06 | 2 | 2 | 1.1e-06 | 22840.0335 | 0.025124 | 0.00063122 | 1.9922e-07
Sertifikat Kalibrasi V | V | Normal | 1.4e-05 | 2 | 2 | 7e-06 | 22840.0335 | 0.15988 | 0.025562 | 0.0003267
Pengulangan Pengukuran Mass Centering | V | Normal | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Sums | [8 empty] | 56.4536 | 41.2484
Ketidakpastian Gabungan (uc) | [8 empty] | 7.5136
Derajat Kebebasan Efektif (Veff) | [8 empty] | 77.2639
Faktor Cakupan t-student for Veff dan CL 95% | [8 empty] | 2
Ketidakpastian bentangan (U95) | [8 empty] | 15.0271
Ketidakpastian bentangan (U95) % | [8 empty] | 1.316%
Kelompok Pengukuran |  |  | : Seismometer
Besaran yang diukur |  |  | : Sensitivitas Komponen EW
Jenis alat yang dikalibrasi |  |  | : Seismometer 120P
Standar yang digunakan |  |  | : Digitiser/Nanometrics/Centaur Digital Recorder/3846
Model matematis pengukuran |  |  | : MK 17
Titik Ukur | Tegangan |  | 0.1 | Hz
| Frekuensi |  | 0.1 | V
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi (k) | vi | ui | ci | ci.ui | (ci.ui)2 | (ci.ui)4/vi
Pengulangan Pengukuran | V | Normal | 0.0039546 | 1 | 4 | 0.0039546 | 614.1814 | 2.4288 | 5.8992 | 8.7003
Akurasi AC | V | Rect | 0.0093964 | 1.7321 | 50 | 0.005425 | 614.1814 | 3.3319 | 11.1018 | 2.465
Resolusi AC | V | Rect | 2.3842e-06 | 1.7321 | 50 | 1.3765e-06 | 614.1814 | 0.00084543 | 7.1475e-07 | 1.0217e-14
Akurasi C | V/(m/s^2) | Rect | 0.9775 | 1.7321 | 50 | 0.56436 | 11.8078 | 6.6639 | 44.407 | 39.4397
Sertifikat Kalibrasi F | Hz | Normal | 5e-06 | 2 | 2 | 2.5e-06 | 11542.1442 | 0.028855 | 0.00083263 | 3.4664e-07
Sertifikat Kalibrasi V | V | Normal | 1.8e-05 | 2 | 2 | 9e-06 | 11542.1442 | 0.10388 | 0.010791 | 5.8222e-05
Pengulangan Pengukuran Mass Centering | V | Normal | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Sums | [8 empty] | 61.4197 | 50.605
Ketidakpastian Gabungan (uc) | [8 empty] | 7.8371
Derajat Kebebasan Efektif (Veff) | [8 empty] | 74.5455
Faktor Cakupan t-student for Veff dan CL 95% | [8 empty] | 2
Ketidakpastian bentangan (U95) | [8 empty] | 15.6741
Ketidakpastian bentangan (U95) % | [8 empty] | 1.358%
Kelompok Pengukuran |  |  | : Seismometer
Besaran yang diukur |  |  | : Sensitivitas Komponen EW
Jenis alat yang dikalibrasi |  |  | : Seismometer 120P
Standar yang digunakan |  |  | : Digitiser/Nanometrics/Centaur Digital Recorder/3846
Model matematis pengukuran |  |  | : MK 17
Titik Ukur | Tegangan |  | 0.2 | Hz
| Frekuensi |  | 0.1 | V
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi (k) | vi | ui | ci | ci.ui | (ci.ui)2 | (ci.ui)4/vi
Pengulangan Pengukuran | V | Normal | 0.00057698 | 1 | 4 | 0.00057698 | 1228.3627 | 0.70874 | 0.50231 | 0.063078
Akurasi AC | V | Rect | 0.0046896 | 1.7321 | 50 | 0.0027075 | 1228.3627 | 3.3258 | 11.0612 | 2.447
Resolusi AC | V | Rect | 2.3842e-06 | 1.7321 | 50 | 1.3765e-06 | 1228.3627 | 0.0016909 | 2.859e-06 | 1.6348e-13
Akurasi C | V/(m/s^2) | Rect | 0.9775 | 1.7321 | 50 | 0.56436 | 11.7862 | 6.6517 | 44.2447 | 39.1519
Sertifikat Kalibrasi F | Hz | Normal | 1.4e-05 | 2 | 2 | 7e-06 | 5760.5158 | 0.040324 | 0.001626 | 1.3219e-06
Sertifikat Kalibrasi V | V | Normal | 1.8e-05 | 2 | 2 | 9e-06 | 11521.0316 | 0.10369 | 0.010751 | 5.7797e-05
Pengulangan Pengukuran Mass Centering | V | Normal | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Sums | [8 empty] | 55.8206 | 41.662
Ketidakpastian Gabungan (uc) | [8 empty] | 7.4713
Derajat Kebebasan Efektif (Veff) | [8 empty] | 74.7908
Faktor Cakupan t-student for Veff dan CL 95% | [8 empty] | 2
Ketidakpastian bentangan (U95) | [8 empty] | 14.9426
Ketidakpastian bentangan (U95) % | [8 empty] | 1.297%
Kelompok Pengukuran |  |  | : Seismometer
Besaran yang diukur |  |  | : Sensitivitas Komponen EW
Jenis alat yang dikalibrasi |  |  | : Seismometer 120P
Standar yang digunakan |  |  | : Digitiser/Nanometrics/Centaur Digital Recorder/3846
Model matematis pengukuran |  |  | : MK 17
Titik Ukur | Tegangan |  | 0.5 | Hz
| Frekuensi |  | 0.1 | V
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi (k) | vi | ui | ci | ci.ui | (ci.ui)2 | (ci.ui)4/vi
Pengulangan Pengukuran | V | Normal | 0.00024809 | 1 | 4 | 0.00024809 | 3070.9068 | 0.76185 | 0.58042 | 0.084223
Akurasi AC | V | Rect | 0.0018699 | 1.7321 | 50 | 0.0010796 | 3070.9068 | 3.3154 | 10.9917 | 2.4163
Resolusi AC | V | Rect | 2.3842e-06 | 1.7321 | 50 | 1.3765e-06 | 3070.9068 | 0.0042271 | 1.7869e-05 | 6.3858e-12
Akurasi C | V/(m/s^2) | Rect | 0.9775 | 1.7321 | 50 | 0.56436 | 11.7491 | 6.6307 | 43.9668 | 38.6615
Sertifikat Kalibrasi F | Hz | Normal | 2.2e-05 | 2 | 2 | 1.1e-05 | 2296.9567 | 0.025267 | 0.0006384 | 2.0378e-07
Sertifikat Kalibrasi V | V | Normal | 1.8e-05 | 2 | 2 | 9e-06 | 11484.7837 | 0.10336 | 0.010684 | 5.7073e-05
Pengulangan Pengukuran Mass Centering | V | Normal | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Sums | [8 empty] | 55.5502 | 41.1621
Ketidakpastian Gabungan (uc) | [8 empty] | 7.4532
Derajat Kebebasan Efektif (Veff) | [8 empty] | 74.9676
Faktor Cakupan t-student for Veff dan CL 95% | [8 empty] | 2
Ketidakpastian bentangan (U95) | [8 empty] | 14.9064
Ketidakpastian bentangan (U95) % | [8 empty] | 1.298%
Kelompok Pengukuran |  |  | : Seismometer
Besaran yang diukur |  |  | : Sensitivitas Komponen EW
Jenis alat yang dikalibrasi |  |  | : Seismometer 120P
Standar yang digunakan |  |  | : Digitiser/Nanometrics/Centaur Digital Recorder/3846
Model matematis pengukuran |  |  | : MK 17
Titik Ukur | Tegangan |  | 1 | Hz
| Frekuensi |  | 1 | V
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi (k) | vi | ui | ci | ci.ui | (ci.ui)2 | (ci.ui)4/vi
Pengulangan Pengukuran | V | Normal | 0.00051073 | 1 | 4 | 0.00051073 | 614.1814 | 0.31368 | 0.098397 | 0.0024205
Akurasi AC | V | Rect | 0.0092372 | 1.7321 | 50 | 0.0053331 | 614.1814 | 3.2755 | 10.7289 | 2.3022
Resolusi AC | V | Rect | 2.3842e-06 | 1.7321 | 50 | 1.3765e-06 | 614.1814 | 0.00084543 | 7.1475e-07 | 1.0217e-14
Akurasi C | V/(m/s^2) | Rect | 0.9775 | 1.7321 | 50 | 0.56436 | 11.6079 | 6.551 | 42.9157 | 36.8351
Sertifikat Kalibrasi F | Hz | Normal | 2.2e-05 | 2 | 2 | 1.1e-05 | 1134.6675 | 0.012481 | 0.00015578 | 1.2134e-08
Sertifikat Kalibrasi V | V | Normal | 0.00015 | 2 | 2 | 7.5e-05 | 1134.6675 | 0.0851 | 0.007242 | 2.6223e-05
Pengulangan Pengukuran Mass Centering | V | Normal | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Sums | [8 empty] | 53.7504 | 39.1397
Ketidakpastian Gabungan (uc) | [8 empty] | 7.3315
Derajat Kebebasan Efektif (Veff) | [8 empty] | 73.8151
Faktor Cakupan t-student for Veff dan CL 95% | [8 empty] | 2
Ketidakpastian bentangan (U95) | [8 empty] | 14.6629
Ketidakpastian bentangan (U95) % | [8 empty] | 1.292%
Kelompok Pengukuran |  |  | : Seismometer
Besaran yang diukur |  |  | : Sensitivitas Komponen EW
Jenis alat yang dikalibrasi |  |  | : Seismometer 120P
Standar yang digunakan |  |  | : Digitiser/Nanometrics/Centaur Digital Recorder/3846
Model matematis pengukuran |  |  | : MK 17
Titik Ukur | Tegangan |  | 2 | Hz
| Frekuensi |  | 1 | V
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi (k) | vi | ui | ci | ci.ui | (ci.ui)2 | (ci.ui)4/vi
Pengulangan Pengukuran | V | Normal | 0.00013299 | 1 | 4 | 0.00013299 | 1228.3627 | 0.16336 | 0.026685 | 0.00017802
Akurasi AC | V | Rect | 0.0046455 | 1.7321 | 50 | 0.0026821 | 1228.3627 | 3.2945 | 10.854 | 2.3562
Resolusi AC | V | Rect | 2.3842e-06 | 1.7321 | 50 | 1.3765e-06 | 1228.3627 | 0.0016909 | 2.859e-06 | 1.6348e-13
Akurasi C | V/(m/s^2) | Rect | 0.9775 | 1.7321 | 50 | 0.56436 | 11.6753 | 6.5891 | 43.416 | 37.699
Sertifikat Kalibrasi F | Hz | Normal | 2.5e-05 | 2 | 2 | 1.25e-05 | 570.6312 | 0.0071329 | 5.0878e-05 | 1.2943e-09
Sertifikat Kalibrasi V | V | Normal | 0.00015 | 2 | 2 | 7.5e-05 | 1141.2625 | 0.085595 | 0.0073265 | 2.6838e-05
Pengulangan Pengukuran Mass Centering | V | Normal | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Sums | [8 empty] | 54.3041 | 40.0554
Ketidakpastian Gabungan (uc) | [8 empty] | 7.3691
Derajat Kebebasan Efektif (Veff) | [8 empty] | 73.6214
Faktor Cakupan t-student for Veff dan CL 95% | [8 empty] | 2
Ketidakpastian bentangan (U95) | [8 empty] | 14.7383
Ketidakpastian bentangan (U95) % | [8 empty] | 1.291%
Kelompok Pengukuran |  |  | : Seismometer
Besaran yang diukur |  |  | : Sensitivitas Komponen EW
Jenis alat yang dikalibrasi |  |  | : Seismometer 120P
Standar yang digunakan |  |  | : Digitiser/Nanometrics/Centaur Digital Recorder/3846
Model matematis pengukuran |  |  | : MK 17
Titik Ukur | Tegangan |  | 5 | Hz
| Frekuensi |  | 1 | V
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi (k) | vi | ui | ci | ci.ui | (ci.ui)2 | (ci.ui)4/vi
Pengulangan Pengukuran | V | Normal | 0.00013498 | 1 | 4 | 0.00013498 | 3070.9068 | 0.41451 | 0.17182 | 0.0073805
Akurasi AC | V | Rect | 0.0018456 | 1.7321 | 50 | 0.0010656 | 3070.9068 | 3.2723 | 10.708 | 2.2932
Resolusi AC | V | Rect | 2.3842e-06 | 1.7321 | 50 | 1.3765e-06 | 3070.9068 | 0.0042271 | 1.7869e-05 | 6.3858e-12
Akurasi C | V/(m/s^2) | Rect | 0.9775 | 1.7321 | 50 | 0.56436 | 11.5966 | 6.5446 | 42.8322 | 36.6919
Sertifikat Kalibrasi F | Hz | Normal | 2e-05 | 2 | 2 | 1e-05 | 226.7126 | 0.0022671 | 5.1399e-06 | 1.3209e-11
Sertifikat Kalibrasi V | V | Normal | 0.00015 | 2 | 2 | 7.5e-05 | 1133.5628 | 0.085017 | 0.0072279 | 2.6121e-05
Pengulangan Pengukuran Mass Centering | V | Normal | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Sums | [8 empty] | 53.7193 | 38.9925
Ketidakpastian Gabungan (uc) | [8 empty] | 7.3293
Derajat Kebebasan Efektif (Veff) | [8 empty] | 74.008
Faktor Cakupan t-student for Veff dan CL 95% | [8 empty] | 2
Ketidakpastian bentangan (U95) | [8 empty] | 14.6587
Ketidakpastian bentangan (U95) % | [8 empty] | 1.293%
Kelompok Pengukuran |  |  | : Seismometer
Besaran yang diukur |  |  | : Sensitivitas Komponen EW
Jenis alat yang dikalibrasi |  |  | : Seismometer 120P
Standar yang digunakan |  |  | : Digitiser/Nanometrics/Centaur Digital Recorder/3846
Model matematis pengukuran |  |  | : MK 17
Titik Ukur | Tegangan |  | 10 | Hz
| Frekuensi |  | 1 | V
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi (k) | vi | ui | ci | ci.ui | (ci.ui)2 | (ci.ui)4/vi
Pengulangan Pengukuran | V | Normal | 0.00080314 | 1 | 4 | 0.00080314 | 6141.8136 | 4.9327 | 24.3317 | 148.0076
Akurasi AC | V | Rect | 0.00088201 | 1.7321 | 50 | 0.00050923 | 6141.8136 | 3.1276 | 9.7819 | 1.9137
Resolusi AC | V | Rect | 2.3842e-06 | 1.7321 | 50 | 1.3765e-06 | 6141.8136 | 0.0084543 | 7.1475e-05 | 1.0217e-10
Akurasi C | V/(m/s^2) | Rect | 0.9775 | 1.7321 | 50 | 0.56436 | 11.0837 | 6.2552 | 39.1275 | 30.6192
Sertifikat Kalibrasi F | Hz | Normal | 3e-05 | 2 | 2 | 1.5e-05 | 108.3432 | 0.0016251 | 2.6411e-06 | 3.4877e-12
Sertifikat Kalibrasi V | V | Normal | 0.00015 | 2 | 2 | 7.5e-05 | 1083.4317 | 0.081257 | 0.0066028 | 2.1798e-05
Pengulangan Pengukuran Mass Centering | V | Normal | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Sums | [8 empty] | 73.2477 | 180.5405
Ketidakpastian Gabungan (uc) | [8 empty] | 8.5585
Derajat Kebebasan Efektif (Veff) | [8 empty] | 29.7176
Faktor Cakupan t-student for Veff dan CL 95% | [8 empty] | 2
Ketidakpastian bentangan (U95) | [8 empty] | 17.117
Ketidakpastian bentangan (U95) % | [8 empty] | 1.58%
Kelompok Pengukuran |  |  | : Seismometer
Besaran yang diukur |  |  | : Sensitivitas Komponen EW
Jenis alat yang dikalibrasi |  |  | : Seismometer 120P
Standar yang digunakan |  |  | : Digitiser/Nanometrics/Centaur Digital Recorder/3846
Model matematis pengukuran |  |  | : MK 17
Titik Ukur | Tegangan |  | 15 | Hz
| Frekuensi |  | 2 | V
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi (k) | vi | ui | ci | ci.ui | (ci.ui)2 | (ci.ui)4/vi
Pengulangan Pengukuran | V | Normal | 0.00094824 | 1 | 4 | 0.00094824 | 4606.3602 | 4.368 | 19.079 | 91.0025
Akurasi AC | V | Rect | 0.00054547 | 1.7321 | 50 | 0.00031492 | 4606.3602 | 1.4507 | 2.1044 | 0.088571
Resolusi AC | V | Rect | 2.3842e-06 | 1.7321 | 50 | 1.3765e-06 | 4606.3602 | 0.0063407 | 4.0205e-05 | 3.2328e-11
Akurasi C | V/(m/s^2) | Rect | 0.9775 | 1.7321 | 50 | 0.56436 | 5.1409 | 2.9013 | 8.4176 | 1.4171
Sertifikat Kalibrasi F | Hz | Normal | 2.8e-05 | 2 | 2 | 1.4e-05 | 33.5015 | 0.00046902 | 2.1998e-07 | 2.4196e-14
Sertifikat Kalibrasi V | V | Normal | 0.00022 | 2 | 2 | 0.00011 | 251.2613 | 0.027639 | 0.0007639 | 2.9177e-07
Pengulangan Pengukuran Mass Centering | V | Normal | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Sums | [8 empty] | 29.6019 | 92.5082
Ketidakpastian Gabungan (uc) | [8 empty] | 5.4408
Derajat Kebebasan Efektif (Veff) | [8 empty] | 9.4724
Faktor Cakupan t-student for Veff dan CL 95% | [8 empty] | 2
Ketidakpastian bentangan (U95) | [8 empty] | 10.8815
Ketidakpastian bentangan (U95) % | [8 empty] | 2.165%
Kelompok Pengukuran |  |  | : Seismometer
Besaran yang diukur |  |  | : Sensitivitas Komponen EW
Jenis alat yang dikalibrasi |  |  | : Seismometer 120P
Standar yang digunakan |  |  | : Digitiser/Nanometrics/Centaur Digital Recorder/3846
Model matematis pengukuran |  |  | : MK 17
Titik Ukur | Tegangan |  | 20 | Hz
| Frekuensi |  | 2 | V
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi (k) | vi | ui | ci | ci.ui | (ci.ui)2 | (ci.ui)4/vi
Pengulangan Pengukuran | V | Normal | 0.0004084 | 1 | 4 | 0.0004084 | 6141.8136 | 2.5083 | 6.2917 | 9.8962
Akurasi AC | V | Rect | 0.00037149 | 1.7321 | 50 | 0.00021448 | 6141.8136 | 1.3173 | 1.7353 | 0.060223
Resolusi AC | V | Rect | 2.3842e-06 | 1.7321 | 50 | 1.3765e-06 | 6141.8136 | 0.0084543 | 7.1475e-05 | 1.0217e-10
Akurasi C | V/(m/s^2) | Rect | 0.9775 | 1.7321 | 50 | 0.56436 | 4.6683 | 2.6346 | 6.941 | 0.96356
Sertifikat Kalibrasi F | Hz | Normal | 3.6e-05 | 2 | 2 | 1.8e-05 | 22.8162 | 0.00041069 | 1.6867e-07 | 1.4224e-14
Sertifikat Kalibrasi V | V | Normal | 0.00022 | 2 | 2 | 0.00011 | 228.1619 | 0.025098 | 0.0006299 | 1.9839e-07
Pengulangan Pengukuran Mass Centering | V | Normal | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Sums | [8 empty] | 14.9687 | 10.92
Ketidakpastian Gabungan (uc) | [8 empty] | 3.8689
Derajat Kebebasan Efektif (Veff) | [8 empty] | 20.5184
Faktor Cakupan t-student for Veff dan CL 95% | [8 empty] | 2
Ketidakpastian bentangan (U95) | [8 empty] | 7.7379
Ketidakpastian bentangan (U95) % | [8 empty] | 1.696%
Kelompok Pengukuran |  |  | : Seismometer
Besaran yang diukur |  |  | : Sensitivitas Komponen UD
Jenis alat yang dikalibrasi |  |  | : Seismometer 120P
Standar yang digunakan |  |  | : Digitiser/Nanometrics/Centaur Digital Recorder/3846
Model matematis pengukuran |  |  | : MK 17
Titik Ukur | Tegangan |  | 0.01 | Hz
| Frekuensi |  | 0.05 | V
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi (k) | vi | ui | ci | ci.ui | (ci.ui)2 | (ci.ui)4/vi
Pengulangan Pengukuran | V | Normal | 0.035052 | 1 | 4 | 0.035052 | 122.8363 | 4.3056 | 18.5383 | 85.9173
Akurasi AC | V | Rect | 0.03856 | 1.7321 | 50 | 0.022263 | 122.8363 | 2.7346 | 7.4783 | 1.1185
Resolusi AC | V | Rect | 2.3842e-06 | 1.7321 | 50 | 1.3765e-06 | 122.8363 | 0.00016909 | 2.859e-08 | 1.6348e-17
Akurasi C | V/(m/s^2) | Rect | 0.9775 | 1.7321 | 50 | 0.56436 | 9.6912 | 5.4693 | 29.9132 | 17.896
Sertifikat Kalibrasi F | Hz | Normal | 6e-07 | 2 | 2 | 3e-07 | 94731.0423 | 0.028419 | 0.00080766 | 3.2616e-07
Sertifikat Kalibrasi V | V | Normal | 1.4e-05 | 2 | 2 | 7e-06 | 18946.2085 | 0.13262 | 0.017589 | 0.00015469
Pengulangan Pengukuran Mass Centering | V | Normal | 0.40825 | 1 | 4 | 0.40825 | 1 | 0.40825 | 0.16667 | 0.0069444
Sums | [8 empty] | 56.1149 | 104.939
Ketidakpastian Gabungan (uc) | [8 empty] | 7.491
Derajat Kebebasan Efektif (Veff) | [8 empty] | 30.0068
Faktor Cakupan t-student for Veff dan CL 95% | [8 empty] | 2
Ketidakpastian bentangan (U95) | [8 empty] | 14.982
Ketidakpastian bentangan (U95) % | [8 empty] | 1.582%
Kelompok Pengukuran |  |  | : Seismometer
Besaran yang diukur |  |  | : Sensitivitas Komponen UD
Jenis alat yang dikalibrasi |  |  | : Seismometer 120P
Standar yang digunakan |  |  | : Digitiser/Nanometrics/Centaur Digital Recorder/3846
Model matematis pengukuran |  |  | : MK 17
Titik Ukur | Tegangan |  | 0.02 | Hz
| Frekuensi |  | 0.05 | V
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi (k) | vi | ui | ci | ci.ui | (ci.ui)2 | (ci.ui)4/vi
Pengulangan Pengukuran | V | Normal | 0.010493 | 1 | 4 | 0.010493 | 245.6725 | 2.5778 | 6.6452 | 11.0397
Akurasi AC | V | Rect | 0.022935 | 1.7321 | 50 | 0.013242 | 245.6725 | 3.2531 | 10.5828 | 2.2399
Resolusi AC | V | Rect | 2.3842e-06 | 1.7321 | 50 | 1.3765e-06 | 245.6725 | 0.00033817 | 1.1436e-07 | 2.6156e-16
Akurasi C | V/(m/s^2) | Rect | 0.9775 | 1.7321 | 50 | 0.56436 | 11.5285 | 6.5062 | 42.3312 | 35.8387
Sertifikat Kalibrasi F | Hz | Normal | 7e-07 | 2 | 2 | 3.5e-07 | 56345.7497 | 0.019721 | 0.00038892 | 7.5629e-08
Sertifikat Kalibrasi V | V | Normal | 1.4e-05 | 2 | 2 | 7e-06 | 22538.2999 | 0.15777 | 0.024891 | 0.00030978
Pengulangan Pengukuran Mass Centering | V | Normal | 0.40825 | 1 | 4 | 0.40825 | 1 | 0.40825 | 0.16667 | 0.0069444
Sums | [8 empty] | 59.7512 | 49.1256
Ketidakpastian Gabungan (uc) | [8 empty] | 7.7299
Derajat Kebebasan Efektif (Veff) | [8 empty] | 72.6751
Faktor Cakupan t-student for Veff dan CL 95% | [8 empty] | 2
Ketidakpastian bentangan (U95) | [8 empty] | 15.4598
Ketidakpastian bentangan (U95) % | [8 empty] | 1.372%
Kelompok Pengukuran |  |  | : Seismometer
Besaran yang diukur |  |  | : Sensitivitas Komponen UD
Jenis alat yang dikalibrasi |  |  | : Seismometer 120P
Standar yang digunakan |  |  | : Digitiser/Nanometrics/Centaur Digital Recorder/3846
Model matematis pengukuran |  |  | : MK 17
Titik Ukur | Tegangan |  | 0.05 | Hz
| Frekuensi |  | 0.05 | V
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi (k) | vi | ui | ci | ci.ui | (ci.ui)2 | (ci.ui)4/vi
Pengulangan Pengukuran | V | Normal | 0.0061713 | 1 | 4 | 0.0061713 | 614.1814 | 3.7903 | 14.3664 | 51.5983
Akurasi AC | V | Rect | 0.0093239 | 1.7321 | 50 | 0.0053832 | 614.1814 | 3.3063 | 10.9313 | 2.3899
Resolusi AC | V | Rect | 2.3842e-06 | 1.7321 | 50 | 1.3765e-06 | 614.1814 | 0.00084543 | 7.1475e-07 | 1.0217e-14
Akurasi C | V/(m/s^2) | Rect | 0.9775 | 1.7321 | 50 | 0.56436 | 11.7168 | 6.6125 | 43.7252 | 38.2378
Sertifikat Kalibrasi F | Hz | Normal | 2.2e-06 | 2 | 2 | 1.1e-06 | 22906.379 | 0.025197 | 0.00063489 | 2.0154e-07
Sertifikat Kalibrasi V | V | Normal | 1.4e-05 | 2 | 2 | 7e-06 | 22906.379 | 0.16034 | 0.02571 | 0.00033051
Pengulangan Pengukuran Mass Centering | V | Normal | 0.40825 | 1 | 4 | 0.40825 | 1 | 0.40825 | 0.16667 | 0.0069444
Sums | [8 empty] | 69.2159 | 92.2333
Ketidakpastian Gabungan (uc) | [8 empty] | 8.3196
Derajat Kebebasan Efektif (Veff) | [8 empty] | 51.9426
Faktor Cakupan t-student for Veff dan CL 95% | [8 empty] | 2
Ketidakpastian bentangan (U95) | [8 empty] | 16.6392
Ketidakpastian bentangan (U95) % | [8 empty] | 1.453%
Kelompok Pengukuran |  |  | : Seismometer
Besaran yang diukur |  |  | : Sensitivitas Komponen UD
Jenis alat yang dikalibrasi |  |  | : Seismometer 120P
Standar yang digunakan |  |  | : Digitiser/Nanometrics/Centaur Digital Recorder/3846
Model matematis pengukuran |  |  | : MK 17
Titik Ukur | Tegangan |  | 0.1 | Hz
| Frekuensi |  | 0.1 | V
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi (k) | vi | ui | ci | ci.ui | (ci.ui)2 | (ci.ui)4/vi
Pengulangan Pengukuran | V | Normal | 0.004399 | 1 | 4 | 0.004399 | 614.1814 | 2.7018 | 7.2998 | 13.3216
Akurasi AC | V | Rect | 0.0093785 | 1.7321 | 50 | 0.0054147 | 614.1814 | 3.3256 | 11.0595 | 2.4462
Resolusi AC | V | Rect | 2.3842e-06 | 1.7321 | 50 | 1.3765e-06 | 614.1814 | 0.00084543 | 7.1475e-07 | 1.0217e-14
Akurasi C | V/(m/s^2) | Rect | 0.9775 | 1.7321 | 50 | 0.56436 | 11.7853 | 6.6512 | 44.238 | 39.1399
Sertifikat Kalibrasi F | Hz | Normal | 5e-06 | 2 | 2 | 2.5e-06 | 11520.15 | 0.0288 | 0.00082946 | 3.44e-07
Sertifikat Kalibrasi V | V | Normal | 1.8e-05 | 2 | 2 | 9e-06 | 11520.15 | 0.10368 | 0.01075 | 5.7779e-05
Pengulangan Pengukuran Mass Centering | V | Normal | 0.40825 | 1 | 4 | 0.40825 | 1 | 0.40825 | 0.16667 | 0.0069444
Sums | [8 empty] | 62.7754 | 54.9148
Ketidakpastian Gabungan (uc) | [8 empty] | 7.9231
Derajat Kebebasan Efektif (Veff) | [8 empty] | 71.7613
Faktor Cakupan t-student for Veff dan CL 95% | [8 empty] | 2
Ketidakpastian bentangan (U95) | [8 empty] | 15.8462
Ketidakpastian bentangan (U95) % | [8 empty] | 1.376%
Kelompok Pengukuran |  |  | : Seismometer
Besaran yang diukur |  |  | : Sensitivitas Komponen UD
Jenis alat yang dikalibrasi |  |  | : Seismometer 120P
Standar yang digunakan |  |  | : Digitiser/Nanometrics/Centaur Digital Recorder/3846
Model matematis pengukuran |  |  | : MK 17
Titik Ukur | Tegangan |  | 0.2 | Hz
| Frekuensi |  | 0.1 | V
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi (k) | vi | ui | ci | ci.ui | (ci.ui)2 | (ci.ui)4/vi
Pengulangan Pengukuran | V | Normal | 0.00026984 | 1 | 4 | 0.00026984 | 1228.3627 | 0.33147 | 0.10987 | 0.0030179
Akurasi AC | V | Rect | 0.0046798 | 1.7321 | 50 | 0.0027019 | 1228.3627 | 3.3189 | 11.0149 | 2.4266
Resolusi AC | V | Rect | 2.3842e-06 | 1.7321 | 50 | 1.3765e-06 | 1228.3627 | 0.0016909 | 2.859e-06 | 1.6348e-13
Akurasi C | V/(m/s^2) | Rect | 0.9775 | 1.7321 | 50 | 0.56436 | 11.7616 | 6.6378 | 44.0597 | 38.8252
Sertifikat Kalibrasi F | Hz | Normal | 1.4e-05 | 2 | 2 | 7e-06 | 5748.4615 | 0.040239 | 0.0016192 | 1.3109e-06
Sertifikat Kalibrasi V | V | Normal | 1.8e-05 | 2 | 2 | 9e-06 | 11496.923 | 0.10347 | 0.010707 | 5.7315e-05
Pengulangan Pengukuran Mass Centering | V | Normal | 0.40825 | 1 | 4 | 0.40825 | 1 | 0.40825 | 0.16667 | 0.0069444
Sums | [8 empty] | 55.3635 | 41.2618
Ketidakpastian Gabungan (uc) | [8 empty] | 7.4407
Derajat Kebebasan Efektif (Veff) | [8 empty] | 74.2847
Faktor Cakupan t-student for Veff dan CL 95% | [8 empty] | 2
Ketidakpastian bentangan (U95) | [8 empty] | 14.8813
Ketidakpastian bentangan (U95) % | [8 empty] | 1.294%
Kelompok Pengukuran |  |  | : Seismometer
Besaran yang diukur |  |  | : Sensitivitas Komponen UD
Jenis alat yang dikalibrasi |  |  | : Seismometer 120P
Standar yang digunakan |  |  | : Digitiser/Nanometrics/Centaur Digital Recorder/3846
Model matematis pengukuran |  |  | : MK 17
Titik Ukur | Tegangan |  | 0.5 | Hz
| Frekuensi |  | 0.1 | V
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi (k) | vi | ui | ci | ci.ui | (ci.ui)2 | (ci.ui)4/vi
Pengulangan Pengukuran | V | Normal | 0.00035117 | 1 | 4 | 0.00035117 | 3070.9068 | 1.0784 | 1.163 | 0.33813
Akurasi AC | V | Rect | 0.0018575 | 1.7321 | 50 | 0.0010724 | 3070.9068 | 3.2933 | 10.8458 | 2.3526
Resolusi AC | V | Rect | 2.3842e-06 | 1.7321 | 50 | 1.3765e-06 | 3070.9068 | 0.0042271 | 1.7869e-05 | 6.3858e-12
Akurasi C | V/(m/s^2) | Rect | 0.9775 | 1.7321 | 50 | 0.56436 | 11.6709 | 6.5866 | 43.383 | 37.6417
Sertifikat Kalibrasi F | Hz | Normal | 2.2e-05 | 2 | 2 | 1.1e-05 | 2281.6575 | 0.025098 | 0.00062992 | 1.984e-07
Sertifikat Kalibrasi V | V | Normal | 1.8e-05 | 2 | 2 | 9e-06 | 11484.7837 | 0.10336 | 0.010684 | 5.7073e-05
Pengulangan Pengukuran Mass Centering | V | Normal | 0.40825 | 1 | 4 | 0.40825 | 1 | 0.40825 | 0.16667 | 0.0069444
Sums | [8 empty] | 55.5697 | 40.3394
Ketidakpastian Gabungan (uc) | [8 empty] | 7.4545
Derajat Kebebasan Efektif (Veff) | [8 empty] | 76.5503
Faktor Cakupan t-student for Veff dan CL 95% | [8 empty] | 2
Ketidakpastian bentangan (U95) | [8 empty] | 14.909
Ketidakpastian bentangan (U95) % | [8 empty] | 1.307%
Kelompok Pengukuran |  |  | : Seismometer
Besaran yang diukur |  |  | : Sensitivitas Komponen UD
Jenis alat yang dikalibrasi |  |  | : Seismometer 120P
Standar yang digunakan |  |  | : Digitiser/Nanometrics/Centaur Digital Recorder/3846
Model matematis pengukuran |  |  | : MK 17
Titik Ukur | Tegangan |  | 1 | Hz
| Frekuensi |  | 1 | V
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi (k) | vi | ui | ci | ci.ui | (ci.ui)2 | (ci.ui)4/vi
Pengulangan Pengukuran | V | Normal | 0.0003315 | 1 | 4 | 0.0003315 | 614.1814 | 0.2036 | 0.041453 | 0.00042959
Akurasi AC | V | Rect | 0.0092403 | 1.7321 | 50 | 0.0053349 | 614.1814 | 3.2766 | 10.7361 | 2.3053
Resolusi AC | V | Rect | 2.3842e-06 | 1.7321 | 50 | 1.3765e-06 | 614.1814 | 0.00084543 | 7.1475e-07 | 1.0217e-14
Akurasi C | V/(m/s^2) | Rect | 0.9775 | 1.7321 | 50 | 0.56436 | 11.6118 | 6.5532 | 42.9446 | 36.8848
Sertifikat Kalibrasi F | Hz | Normal | 2.2e-05 | 2 | 2 | 1.1e-05 | 1135.0497 | 0.012486 | 0.00015589 | 1.2151e-08
Sertifikat Kalibrasi V | V | Normal | 0.00015 | 2 | 2 | 7.5e-05 | 1135.0497 | 0.085129 | 0.0072469 | 2.6259e-05
Pengulangan Pengukuran Mass Centering | V | Normal | 0.40825 | 1 | 4 | 0.40825 | 1 | 0.40825 | 0.16667 | 0.0069444
Sums | [8 empty] | 53.8963 | 39.1975
Ketidakpastian Gabungan (uc) | [8 empty] | 7.3414
Derajat Kebebasan Efektif (Veff) | [8 empty] | 74.107
Faktor Cakupan t-student for Veff dan CL 95% | [8 empty] | 2
Ketidakpastian bentangan (U95) | [8 empty] | 14.6828
Ketidakpastian bentangan (U95) % | [8 empty] | 1.294%
Kelompok Pengukuran |  |  | : Seismometer
Besaran yang diukur |  |  | : Sensitivitas Komponen UD
Jenis alat yang dikalibrasi |  |  | : Seismometer 120P
Standar yang digunakan |  |  | : Digitiser/Nanometrics/Centaur Digital Recorder/3846
Model matematis pengukuran |  |  | : MK 17
Titik Ukur | Tegangan |  | 2 | Hz
| Frekuensi |  | 1 | V
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi (k) | vi | ui | ci | ci.ui | (ci.ui)2 | (ci.ui)4/vi
Pengulangan Pengukuran | V | Normal | 0.00072035 | 1 | 4 | 0.00072035 | 1228.3627 | 0.88485 | 0.78295 | 0.15325
Akurasi AC | V | Rect | 0.0046419 | 1.7321 | 50 | 0.00268 | 1228.3627 | 3.292 | 10.8373 | 2.349
Resolusi AC | V | Rect | 2.3842e-06 | 1.7321 | 50 | 1.3765e-06 | 1228.3627 | 0.0016909 | 2.859e-06 | 1.6348e-13
Akurasi C | V/(m/s^2) | Rect | 0.9775 | 1.7321 | 50 | 0.56436 | 11.6664 | 6.584 | 43.3494 | 37.5833
Sertifikat Kalibrasi F | Hz | Normal | 2.5e-05 | 2 | 2 | 1.25e-05 | 570.1931 | 0.0071274 | 5.08e-05 | 1.2903e-09
Sertifikat Kalibrasi V | V | Normal | 0.00015 | 2 | 2 | 7.5e-05 | 1140.3862 | 0.085529 | 0.0073152 | 2.6756e-05
Pengulangan Pengukuran Mass Centering | V | Normal | 0.40825 | 1 | 4 | 0.40825 | 1 | 0.40825 | 0.16667 | 0.0069444
Sums | [8 empty] | 55.1437 | 40.0925
Ketidakpastian Gabungan (uc) | [8 empty] | 7.4259
Derajat Kebebasan Efektif (Veff) | [8 empty] | 75.8452
Faktor Cakupan t-student for Veff dan CL 95% | [8 empty] | 2
Ketidakpastian bentangan (U95) | [8 empty] | 14.8518
Ketidakpastian bentangan (U95) % | [8 empty] | 1.302%
Kelompok Pengukuran |  |  | : Seismometer
Besaran yang diukur |  |  | : Sensitivitas Komponen UD
Jenis alat yang dikalibrasi |  |  | : Seismometer 120P
Standar yang digunakan |  |  | : Digitiser/Nanometrics/Centaur Digital Recorder/3846
Model matematis pengukuran |  |  | : MK 17
Titik Ukur | Tegangan |  | 5 | Hz
| Frekuensi |  | 1 | V
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi (k) | vi | ui | ci | ci.ui | (ci.ui)2 | (ci.ui)4/vi
Pengulangan Pengukuran | V | Normal | 0.00025111 | 1 | 4 | 0.00025111 | 3070.9068 | 0.77112 | 0.59463 | 0.088397
Akurasi AC | V | Rect | 0.0018411 | 1.7321 | 50 | 0.0010629 | 3070.9068 | 3.2642 | 10.6549 | 2.2705
Resolusi AC | V | Rect | 2.3842e-06 | 1.7321 | 50 | 1.3765e-06 | 3070.9068 | 0.0042271 | 1.7869e-05 | 6.3858e-12
Akurasi C | V/(m/s^2) | Rect | 0.9775 | 1.7321 | 50 | 0.56436 | 11.5677 | 6.5284 | 42.6195 | 36.3284
Sertifikat Kalibrasi F | Hz | Normal | 2e-05 | 2 | 2 | 1e-05 | 226.1491 | 0.0022615 | 5.1143e-06 | 1.3078e-11
Sertifikat Kalibrasi V | V | Normal | 0.00015 | 2 | 2 | 7.5e-05 | 1130.7454 | 0.084806 | 0.007192 | 2.5863e-05
Pengulangan Pengukuran Mass Centering | V | Normal | 0.40825 | 1 | 4 | 0.40825 | 1 | 0.40825 | 0.16667 | 0.0069444
Sums | [8 empty] | 54.0429 | 38.6943
Ketidakpastian Gabungan (uc) | [8 empty] | 7.3514
Derajat Kebebasan Efektif (Veff) | [8 empty] | 75.4796
Faktor Cakupan t-student for Veff dan CL 95% | [8 empty] | 2
Ketidakpastian bentangan (U95) | [8 empty] | 14.7028
Ketidakpastian bentangan (U95) % | [8 empty] | 1.3%
Kelompok Pengukuran |  |  | : Seismometer
Besaran yang diukur |  |  | : Sensitivitas Komponen UD
Jenis alat yang dikalibrasi |  |  | : Seismometer 120P
Standar yang digunakan |  |  | : Digitiser/Nanometrics/Centaur Digital Recorder/3846
Model matematis pengukuran |  |  | : MK 17
Titik Ukur | Tegangan |  | 10 | Hz
| Frekuensi |  | 1 | V
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi (k) | vi | ui | ci | ci.ui | (ci.ui)2 | (ci.ui)4/vi
Pengulangan Pengukuran | V | Normal | 0.00017547 | 1 | 4 | 0.00017547 | 6141.8136 | 1.0777 | 1.1615 | 0.33725
Akurasi AC | V | Rect | 0.00087562 | 1.7321 | 50 | 0.00050554 | 6141.8136 | 3.1049 | 9.6406 | 1.8588
Resolusi AC | V | Rect | 2.3842e-06 | 1.7321 | 50 | 1.3765e-06 | 6141.8136 | 0.0084543 | 7.1475e-05 | 1.0217e-10
Akurasi C | V/(m/s^2) | Rect | 0.9775 | 1.7321 | 50 | 0.56436 | 11.0034 | 6.2099 | 38.5624 | 29.7412
Sertifikat Kalibrasi F | Hz | Normal | 3e-05 | 2 | 2 | 1.5e-05 | 107.558 | 0.0016134 | 2.603e-06 | 3.3877e-12
Sertifikat Kalibrasi V | V | Normal | 0.00015 | 2 | 2 | 7.5e-05 | 1075.58 | 0.080669 | 0.0065074 | 2.1173e-05
Pengulangan Pengukuran Mass Centering | V | Normal | 0.40825 | 1 | 4 | 0.40825 | 1 | 0.40825 | 0.16667 | 0.0069444
Sums | [8 empty] | 49.5377 | 31.9442
Ketidakpastian Gabungan (uc) | [8 empty] | 7.0383
Derajat Kebebasan Efektif (Veff) | [8 empty] | 76.821
Faktor Cakupan t-student for Veff dan CL 95% | [8 empty] | 2
Ketidakpastian bentangan (U95) | [8 empty] | 14.0766
Ketidakpastian bentangan (U95) % | [8 empty] | 1.309%
Kelompok Pengukuran |  |  | : Seismometer
Besaran yang diukur |  |  | : Sensitivitas Komponen UD
Jenis alat yang dikalibrasi |  |  | : Seismometer 120P
Standar yang digunakan |  |  | : Digitiser/Nanometrics/Centaur Digital Recorder/3846
Model matematis pengukuran |  |  | : MK 17
Titik Ukur | Tegangan |  | 15 | Hz
| Frekuensi |  | 2 | V
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi (k) | vi | ui | ci | ci.ui | (ci.ui)2 | (ci.ui)4/vi
Pengulangan Pengukuran | V | Normal | 0.00024081 | 1 | 4 | 0.00024081 | 4606.3602 | 1.1093 | 1.2305 | 0.37851
Akurasi AC | V | Rect | 0.00054524 | 1.7321 | 50 | 0.0003148 | 4606.3602 | 1.4501 | 2.1027 | 0.088425
Resolusi AC | V | Rect | 2.3842e-06 | 1.7321 | 50 | 1.3765e-06 | 4606.3602 | 0.0063407 | 4.0205e-05 | 3.2328e-11
Akurasi C | V/(m/s^2) | Rect | 0.9775 | 1.7321 | 50 | 0.56436 | 5.1388 | 2.9001 | 8.4107 | 1.4148
Sertifikat Kalibrasi F | Hz | Normal | 2.8e-05 | 2 | 2 | 1.4e-05 | 33.4877 | 0.00046883 | 2.198e-07 | 2.4156e-14
Sertifikat Kalibrasi V | V | Normal | 0.00022 | 2 | 2 | 0.00011 | 251.158 | 0.027627 | 0.00076327 | 2.9129e-07
Pengulangan Pengukuran Mass Centering | V | Normal | 0.40825 | 1 | 4 | 0.40825 | 1 | 0.40825 | 0.16667 | 0.0069444
Sums | [8 empty] | 11.9113 | 1.8887
Ketidakpastian Gabungan (uc) | [8 empty] | 3.4513
Derajat Kebebasan Efektif (Veff) | [8 empty] | 75.121
Faktor Cakupan t-student for Veff dan CL 95% | [8 empty] | 2
Ketidakpastian bentangan (U95) | [8 empty] | 6.9026
Ketidakpastian bentangan (U95) % | [8 empty] | 1.374%
Kelompok Pengukuran |  |  | : Seismometer
Besaran yang diukur |  |  | : Sensitivitas Komponen UD
Jenis alat yang dikalibrasi |  |  | : Seismometer 120P
Standar yang digunakan |  |  | : Digitiser/Nanometrics/Centaur Digital Recorder/3846
Model matematis pengukuran |  |  | : MK 17
Titik Ukur | Tegangan |  | 20 | Hz
| Frekuensi |  | 2 | V
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi (k) | vi | ui | ci | ci.ui | (ci.ui)2 | (ci.ui)4/vi
Pengulangan Pengukuran | V | Normal | 0.00022868 | 1 | 4 | 0.00022868 | 6141.8136 | 1.4045 | 1.9726 | 0.97282
Akurasi AC | V | Rect | 0.00037272 | 1.7321 | 50 | 0.00021519 | 6141.8136 | 1.3217 | 1.7468 | 0.061028
Resolusi AC | V | Rect | 2.3842e-06 | 1.7321 | 50 | 1.3765e-06 | 6141.8136 | 0.0084543 | 7.1475e-05 | 1.0217e-10
Akurasi C | V/(m/s^2) | Rect | 0.9775 | 1.7321 | 50 | 0.56436 | 4.6838 | 2.6433 | 6.9873 | 0.97644
Sertifikat Kalibrasi F | Hz | Normal | 3.6e-05 | 2 | 2 | 1.8e-05 | 22.892 | 0.00041206 | 1.6979e-07 | 1.4414e-14
Sertifikat Kalibrasi V | V | Normal | 0.00022 | 2 | 2 | 0.00011 | 228.9205 | 0.025181 | 0.0006341 | 2.0104e-07
Pengulangan Pengukuran Mass Centering | V | Normal | 0.40825 | 1 | 4 | 0.40825 | 1 | 0.40825 | 0.16667 | 0.0069444
Sums | [8 empty] | 10.8741 | 2.0172
Ketidakpastian Gabungan (uc) | [8 empty] | 3.2976
Derajat Kebebasan Efektif (Veff) | [8 empty] | 58.618
Faktor Cakupan t-student for Veff dan CL 95% | [8 empty] | 2
Ketidakpastian bentangan (U95) | [8 empty] | 6.5952
Ketidakpastian bentangan (U95) % | [8 empty] | 1.44%

## Unc Mass Center (hidden)
Sebelum Kalibrasi |  |  |  |  | Sesudah Kalibrasi
| Mass Center |  |  | 5 mnt |  | Mass Center |  |  | 5 mnt
| W | V | U |  |  | W | V | U
| -0.07 | -0.01 | -0.03 |  |  | -0.08 | -0.01 | -0.04
| -0.07 | 0 | -0.03 |  |  | -0.08 | -0.01 | -0.04
| -0.07 | -0.01 | -0.04 |  |  | -0.08 | -0.01 | -0.04
| -0.08 | -0.01 | -0.03 |  |  | -0.08 | -0.01 | -0.04
| -0.07 | -0.01 | -0.03 |  |  | -0.08 | -0.01 | -0.04
avg | -0.072 | -0.008 | -0.032 |  | avg | -0.08 | -0.01 | -0.04
u repeat | 0.002 | 0.002 | 0.002 |  | u repeat | 0 | 0 | 0
unc % | -0.027778 | -0.25 | -0.0625 |  | unc % | 0 | 0 | 0

## LAP SEISMO
LAPORAN KALIBRASI PERALATAN GEOFISIKA
Biak, Papua (BAKI)
TAHUN: 2023
| A. | INFORMASI STASIUN
|  | 1. Stasiun |  |  | : Site Ina-TEWS Biak, Papua
|  | 2. Kode |  |  | : BAKI
|  | 3. Koordinat |  |  | : Lintang | : 1.1914 LS | Bujur | : 136.1070 BT
[5 empty] | Elevasi | : 89 m
|  | 4. Alamat |  |  | : Jln. Prof. Moch. Yamin Biak, Biak Kota
Biak Kota, Papua
|  | 5. Telepon/Fax |  |  | : -
|  | 6. E-mail |  |  | : -
| B. | DASAR PELAKSANAAN
1. Surat Tugas
|  |  | i. | B/IJ.00.00/1039/KPI/XI/2023 tanggal 08 November 2023
2. Pelaksana
|  | i. | Nama |  | : Husnul Kamal Zega, S.Si, M.Kom
|  |  | NIP |  | : 198003072006041002
|  |  | Pangkat/Gol |  | : Pembina / IV-a
|  |  | Jabatan |  | : PMG Madya
|  |  | Unit Organisasi |  | : Pusat Instrumentasi, Kalibrasi dan Rekayasa
|  | ii. | Nama |  | : Dr.-Ing. Benyamin Heryanto Rusanto, S.Si, M.Si
|  |  | NIP |  | : 198204172006041002
|  |  | Pangkat/Gol |  | : Penata / III-d
|  |  | Jabatan |  | : PMG Muda
|  |  | Unit Organisasi |  | : Pusat Instrumentasi, Kalibrasi dan Rekayasa
|  | iii. | Nama |  | :
|  |  | NIP |  | :
|  |  | Pangkat/Gol |  | :
|  |  | Jabatan |  | :
|  |  | Unit Organisasi |  | :
|  | iv. | Nama |  | :
|  |  | NIP |  | :
|  |  | Pangkat/Gol |  | :
|  |  | Jabatan |  | :
|  |  | Unit Organisasi |  | :
| C. | DATA ALAT
|  | 1. | Seismograf Digital Trillium-120Q
|  |  | i. | No. Order / Identifikasi |  | : 052/121
|  |  | ii. | Tanggal Kalibrasi |  | : 24 Oktober 2023
|  |  | iii. | Merk Seismometer |  | : Nanometrics
|  |  | iv. | Tipe Seismometer / SN |  | : Trillium-120Q / 002373
|  |  | v. | Tahun Instalasi |  | : -
|  |  | vi. | Kalibrasi Terakhir |  | : 2022
|  |  | vii. | Suhu / Kelembapan |  | : (32,1 ± 0,1) ⁰C / (81,4 ± 2,6) %
|  |  | viii. | Tipe Digitiser / SN |  | : Centaur / 8584
|  |  | ix. | Kalibrator / Alat Standar
|  |  |  | 1. Digitiser |  | : Centaur Digital Recorder S.N. 003846
| D. | PELAKSANAAN KALIBRASI SEISMOMETER
|  | 1. | Kondisi Awal
Seismometer terpasang pada pier
|  |  |  | (a) |  |  |  | (b)
Gambar 1. Keadaan Awal Tegangan Massa dan Seisgram Trillium-120Q (a)
Keadaan Setelah Centering Tegangan Massa dan Seisgram Trillium-120Q (b)
|  | 2. | Kalibrasi
|  |  | i. | Metode Kalibrasi |  | : Relatif (Sine Wave)
|  |  | ii. | Input |  | : Gelombang Sinus (0,01 - 20 Hz)
|  |  | iii. | Mode Seismometer |  | :
|  |  | iv. | Output Sinyal Kalibrasi |  | :
Gambar 2. Output Sinyal Kalibrasi Gelombang Sinusoida (0,01-20 Hz)
|  |  | v. | Hasil Perhitungan Sensitivitas
Dari perhitungan data-data seisgram kalibrasi, didapat hasil Sensitivitas yang dapat dilihat pada tabel 1 dan disajikan dalam bentuk grafik respon frekuensi pada gambar 3.
Tabel 1. Nilai Sensitivitas Tiap Frekuensi
FREKUENSI (Hz) |  | TEGANGAN INPUT (Volt) |  | UD |  | NS |  | EW
|  |  |  | SENSITIVITAS | UNC | SENSITIVITAS | UNC | SENSITIVITAS | UNC
(V/(m/s))
0.01 |  | 0.05 |  | 947.3104 | 14.982 | 943.2338 | 12.6844 | 948.2011 | 15.0461
0.02 |  | 0.05 |  | 1126.915 | 15.4598 | 1126.5645 | 15.5833 | 1127.3864 | 15.4798
0.05 |  | 0.05 |  | 1145.3189 | 16.6392 | 1142.2108 | 15.3602 | 1142.0017 | 15.1891
0.1 |  | 0.1 |  | 1152.015 | 15.8462 | 1152.0179 | 16.0606 | 1154.2144 | 15.6741
0.2 |  | 0.1 |  | 1149.6923 | 15.2361 | 1144.7786 | 15.5314 | 1152.1032 | 15.3235
0.5 |  | 0.1 |  | 1140.8288 | 15.1186 | 1147.2791 | 15.4284 | 1148.4784 | 15.2753
1 |  | 1 |  | 1135.0497 | 15.042 | 1134.0056 | 15.2499 | 1134.6675 | 15.0916
2 |  | 1 |  | 1140.3862 | 15.1127 | 1138.8651 | 15.3152 | 1141.2625 | 15.1793
5 |  | 1 |  | 1130.7454 | 14.985 | 1132.2756 | 15.2266 | 1133.5628 | 15.0769
10 |  | 1 |  | 1075.58 | 14.2539 | 1077.5773 | 14.7412 | 1083.4317 | 17.117
15 |  | 2 |  | 502.3161 | 6.9026 | 502.874 | 7.7278 | 502.5225 | 10.8815
20 |  | 2 |  | 457.8409 | 6.5952 | 457.7999 | 7.3108 | 456.3239 | 7.7379
Gambar 3. Grafik Respon Frekuensi
| E. | KETERANGAN LAIN
Lokasi site berada sekitar bandara. Akibatnya terdapat noise lingkungan.
| F. | KESIMPULAN DAN SARAN
|  | 1. | Kesimpulan
|  |  | i. | Dari Hasil Kalibrasi relatif metode gelombang sinus untuk seismometer Trillium-120Q / 002373, terlihat bahwa seismometer ini masih dalam keadaan baik dan laik pakai.
ii.
|  | 2. | Saran
|  |  | i. | Pemeliharaan secara rutin untuk menjaga kebersihan shelter
| G. | LAMPIRAN - LAMPIRAN
|  | 1. | Dokumentasi Kegiatan
Jakarta, 30 Oktober 2023
Pelaksana
Mengetahui
Kepala Stasiun Meteorologi Biak | [5 empty] | 1. Husnul Kamal Zega, S.Si, M.Kom ………………
2. Dr.-Ing. Benyamin Heryanto Rusanto, S.Si, M.Si ………………
Dokumentasi Kegiatan
Persiapan kalibrasi |  |  |  |  | site Biak

## SERTIF SEISMO
SERTIFIKAT KALIBRASI
CALIBRATION CERTIFICATE
Sert.FC-SEIS/121/KPI/X/2023
IDENTITAS ALAT
Instrument Details
Nama Alat |  | : Seismograf Digital
Instrument Name
Merek Pabrik |  | : Nanometrics
Manufacturer
Tipe / Nomor Seri |  | : Trillium-120Q / 002373
Type / Serial Number
Lain-lain |  | : -
Others
IDENTITAS PEMILIK
Owner Identification
Nama |  | : Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
Designation |  | Sensor Ina-TEWS Site Biak, Papua (BAKI)
Alamat |  | : Jl. Angkasa I No. 2, Kemayoran, Jakarta Pusat
Address
Sertifikat ini terdiri atas 4 (empat) halaman
This certificate comprises of pages
Diterbitkan tanggal 30 Oktober 2023
Date of issue
Kepala Pusat Instrumentasi, Kalibrasi Dan Rekayasa
Hanif Andi Nugraha
Jl. Angkasa I No. 02 Kemayoran Jakarta Pusat
Tlp. 021-4246321 Ext. 5125; Fax : 021-6545626; P.O. Box 3540 Jkt; Website : http: //www.bmkg.go.id
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
F/IKK 7.8.1 | [6 empty] | Edisi/Revisi : 10/0
|  |  | No. Sertifikat / |  | : Sert.FC-SEIS/121/KPI/X/2023
Certificate Number
|  |  | No. Order / |  | : 052
Order Number
|  |  | Halaman / |  | : 2 dari 4
Page
Nama Sensor / Instrument Name |  |  | : Seismograf Digital
Merek Sensor / Manufacturer |  |  | : Nanometrics
Tipe & No. Seri / Type & Serial Number |  |  | : Trillium-120Q / 002373
Tanggal Masuk / Registered Date |  |  | : 19 Oktober 2023
Tanggal Kalibrasi / Calibration Date |  |  | : 24 Oktober 2023
Tempat Kalibrasi / Calibration Place |  |  | : Site InaTEWS Biak, Papua (BAKI)
Jln. Prof. Moch. Yamin Biak, Biak Kota
Biak Kota, Papua
Kondisi Ruang / Environment
|  |  | Suhu Ruang / Room Temperature |  |  | : (32,1 ± 0,1) ⁰C
|  |  | Kelembapan / Relative Humidity |  |  | : (81,4 ± 2,6) %
HASIL KALIBRASI / CALIBRATION RESULT
FREKUENSI (Hz) | TEGANGAN INPUT (Volt) | UD |  | NS |  | EW
|  | SENSITIVITAS | UNC | SENSITIVITAS | UNC | SENSITIVITAS | UNC
(V/(m/s))
0.01 | 0.05 | 947.3104 | 14.982 | 943.2338 | 12.6844 | 948.2011 | 15.0461
0.02 | 0.05 | 1126.915 | 15.4598 | 1126.5645 | 15.5833 | 1127.3864 | 15.4798
0.05 | 0.05 | 1145.3189 | 16.6392 | 1142.2108 | 15.3602 | 1142.0017 | 15.1891
0.1 | 0.1 | 1152.015 | 15.8462 | 1152.0179 | 16.0606 | 1154.2144 | 15.6741
0.2 | 0.1 | 1149.6923 | 15.2361 | 1144.7786 | 15.5314 | 1152.1032 | 15.3235
0.5 | 0.1 | 1140.8288 | 15.1186 | 1147.2791 | 15.4284 | 1148.4784 | 15.2753
1 | 1 | 1135.0497 | 15.042 | 1134.0056 | 15.2499 | 1134.6675 | 15.0916
2 | 1 | 1140.3862 | 15.1127 | 1138.8651 | 15.3152 | 1141.2625 | 15.1793
5 | 1 | 1130.7454 | 14.985 | 1132.2756 | 15.2266 | 1133.5628 | 15.0769
10 | 1 | 1075.58 | 14.2539 | 1077.5773 | 14.7412 | 1083.4317 | 17.117
15 | 2 | 502.3161 | 6.9026 | 502.874 | 7.7278 | 502.5225 | 10.8815
20 | 2 | 457.8409 | 6.5952 | 457.7999 | 7.3108 | 456.3239 | 7.7379
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
F/IKK 7.8.2 | [6 empty] | Edisi/Revisi : 10/0
|  |  | No. Sertifikat / |  | : Sert.FC-SEIS/121/KPI/X/2023
Certificate Number
|  |  | No. Order / |  | : 052
Order Number
|  |  | Halaman / |  | : 3 dari 4
Page
Gambar 1. Grafik Respon Frekuensi Seismometer Trillium-120Q
Gambar 2. Sinyal Kalibrasi Seismometer Trillium-120Q
Akhir dari Tes / End of Test
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
F/IKK 7.8.2 | [6 empty] | Edisi/Revisi : 10/0
|  |  | No. Sertifikat / |  | : Sert.FC-SEIS/121/KPI/X/2023
Certificate Number
|  |  | No. Order / |  | : 052
Order Number
|  |  | Halaman / |  | : 4 dari 4
Page
Catatan / Notes:
Standar Kalibrasi / Calibration Standard |  |  | : Centaur Digital Recorder S.N. 003846
Tertelusur Ke SI melalui / Traceable to SI through |  |  |  | : 1. Institute of Metrology of Bosnia and
: Herzegovina
: 2. Labotratorium SNSU
Metode Kalibrasi / Calibration Standard : Kalibrasi dilaksanakan dengan metode kalibrasi gelombang sinus, yaitu menginputkan sinyal sinus dengan frekuensi dan amplitudo yang diketahui ke kumparan kalibrasi seismometer, kemudian menganalisis outputnya. / The calibration is carried out by a sine wave calibration method, which inputs a sine signal with the known frequency and amplitude to the seismometer calibration coil, then analyzes its output.
Dokumen Acuan / Reference Document |  |  | : MK 17
Sertifikat ini hanya berlaku untuk peralatan dengan identitas yang dinyatakan di atas / This certificate only applies to equipment with the identity stated above.
Ketidakpastian pengukuran dinyatakan pada tingkat kepercayaan tidak kurang dari 95 % dengan faktor cakupan k = 2 / Uncertainty of measurement is expressed at a confidence level of no less than 95 % with coverage factor k = 2
Diverifikasi oleh / Verified by |  |  | : Husnul Kamal Zega, S.Si, M.Kom
Divalidasi oleh / Validated by |  |  | : Dian Premana, S.Si. M.T
Akhir dari Sertifikat / End of Certificate
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
F/IKK 7.8.2 | [6 empty] | Edisi/Revisi : 10/0

## Suhu dan Kelembaban
|  |  |  | SUHU | RH
|  |  | MAX | 32.1 | 82.3
|  |  | MIN | 31.9 | 77.2
|  |  | AVERAGE | 32 | 79.75
|  |  | KOREKSI STD | 0.050597 | 1.6976
RENTANG
|  |  | suhu | 32.0506 | 0.1 | (32,1 ± 0,1) ⁰C
S/N 19910179 |  |  | kelembapan | 81.4476 | 2.55 | (81,4 ± 2,6) %
KAG 4 | suhu | kelembapan | nilai | koreksi | unc
2023-10-11 15:50 | 32.1 | 82.3 | 31.96 | 0.051585 | 0.17
2023-10-11 16:00 | 32.1 | 81.3 | 78.93 | 1.6336 | 3
2023-10-11 16:10 | 32 | 79.9 | 32 | 32.0516 | -0.1
2023-10-11 16:20 | 32 | 79.2 | 79.75 | 81.3836 | -2.55
2023-10-11 16:30 | 31.9 | 78.5
2023-10-11 16:40 | 31.9 | 78.6 |  | KAG 4
2023-10-11 16:50 | 31.9 | 77.3 | suhu | koreksi | unc
2023-10-11 17:00 | 31.9 | 77.6 | 19.8 | 0.4 | 0.17
2023-10-11 17:10 | 31.9 | 77.4 | 30.1 | 0 | 0.17
2023-10-11 17:20 | 31.9 | 77.2 | 40.1 | -0.1 | 0.17
|  |  | kelembapan | koreksi | unc
|  |  | 40.18 | -1 | 3
|  |  | 50.21 | -1 | 3
|  |  | 60.46 | 0 | 3
|  |  | 70.76 | 1 | 3
|  |  | 81.01 | 2 | 3
|  |  | 96.58 | 3 | 3