## INPUT PARAMETER
INFORMASI STASIUN
STASIUN | : | tanah tinggi
KODE | : | TanTing
KOORDINAT
LINTANG | : | 1.1914 LS
BUJUR | : | 136.1070 BT
ELEVASI | : | 89
ALAMAT | : | jl.Guru Minda
Kota Tangerang, Banten
TELEPON | : | -
EMAIL | : | -
DASAR PELAKSANAAN
DIPA | : | -
SURAT TUGAS | : | B/IJ.00.00/1039/KPI/XI/2023 tanggal 08 November 2023
PELAKSANA 1
NAMA | : | Husnul Kamal Zega, S.Si, M.Kom
NIP | : | 198003072006041002
PANGKAT/GOL | : | Pembina / IV-a
JABATAN | : | PMG Madya
UNIT ORGANISASI | : | Pusat Instrumentasi, Kalibrasi dan Rekayasa
PELAKSANA 2
NAMA | : | Dr.-Ing. Benyamin Heryanto Rusanto, S.Si, M.Si
NIP | : | 198204172006041002
PANGKAT/GOL | : | Penata / III-d
JABATAN | : | PMG Muda
UNIT ORGANISASI | : | Pusat Instrumentasi, Kalibrasi dan Rekayasa
PELAKSANA 3
NAMA | :
NIP | :
PANGKAT/GOL | :
JABATAN | :
UNIT ORGANISASI | :
PELAKSANA 4
NAMA | :
NIP | :
PANGKAT/GOL | :
JABATAN | :
UNIT ORGANISASI | :
IDENTITAS PEMILIK
NAMA | : | STMKG
ALAMAT | : | jl.Meteor
TTD | : | BDG
BULAN | : | viii
TAHUN | : | 2025
PENGESAHAN | : | Kepala L2DR
Nama | : | Firman
NIP | : | 69693
PENGESAHAN LHKS | :
Nama | : | Faqih Indransyah
PENGESAHAN LHKS
Diverifikasi oleh / Verified by | : | Zaifal
Divalidasi oleh / Validated by | : | Raihan
TANGGAL MASUK | : | 2025-08-11
TANGGAL TERBIT | : | 31 Oktober 2023
TANGGAL LAPORAN | : | 2025-08-11
DATA ALAT
SEISMOMETER | : | Trillium-120Q
Nama Alat | : | daifa
Lokasi | : | BMKG
No. Order | : | 007
No. Identifikasi | : | 121
No. Sertifikat | : | Sert.FC-SEIS/121/BDG/viii/2025
Tanggal Kalibrasi | : | 2025-08-11
Merk | : | rexus
Tipe Seismometer | : | db86su
SN | : | 123
Tahun Instalasi | : | -
Kalibrasi Terakhir | : | 2022
Tipe Digitiser/SN | : | alpha / 001
Kalibrator / Alat Standar | :
1. Digitiser | : | Centaur Digital Recorder S.N. 003846
2.
3.
DOKUMEN ACUAN
1. | : | MK 17
2. | :
Metode Kalibrasi | : | Relatif (Sine Wave)
Input | : | Gelombang Sinus (0,01 - 20 Hz)
Mode Seismometer | :
Petugas Kalibrasi | 1 | Husnul Kamal Zega, S.Si, M.Kom |  | 0 | : 1. Husnul Kamal Zega, S.Si, M.Kom
| 2 | Dr.-Ing. Benyamin Heryanto Rusanto, S.Si, M.Si |  |  | 2. Dr.-Ing. Benyamin Heryanto Rusanto, S.Si, M.Si
| 3 | 0 |  |  | 3. 0
| 4 | 0 |  |  | 4. 0
2. Dr.-Ing. Benyamin Heryanto Rusanto, S.Si, M.Si
DOKUMEN ACUAN
1. | : | Calibration rev. 5 nanometric
2. | : | Manual centaur digitizer
Petugas Kalibrasi | 1 | Husnul Kamal Zega, S.Si, M.Kom
| 2 | Dr.-Ing. Benyamin Heryanto Rusanto, S.Si, M.Si
| 3 | 0
| 4 | 0
AKSELEROMETER
Nama UUT | : | Akselerograf Digital
No. Order | : | 043
No. Identifikasi | : | 096
No. Sertifikat | : | Sert.FC-SEIS/096/BDG/viii/2025
Tanggal Kalibrasi | : | 2025-08-11
Merek | : | Nanometrics
Tipe | : | TSA-100S
Nomor Seri | : | 11-00222
Tahun Instalasi | : | -
Pemilik | : | BMKG
Kalibrasi Terakhir | : | 2022
Tipe Digitiser | : | alpha / 001
Kalibrator / Alat Standar
Tilt Table | : | Tilt Table Analog
Inclinometer | : | DXL360S/3601CAF
Metode Kalibrasi | : | Absolut
Input | : | Percepatan gravitasi bumi
Volt/bit | : | 2.3842e-06
Nilai Gaya Berat | : | 9.7816 | m/s² |  | Nilai mgal | 978158
Lokasi Titik Gaya Berat | : | Terletak di taman alat Stasiun Meteorologi El Tari Kupang dengan nomor GBU.020
Lokasi Titik Gaya Berat (EN) | : | Located in the meteorological garden of El Tari Kupang Meteorological Station with the point number GBU.020
KALIBRATOR
Nama Alat | : | Tilt Table Analog
Merek/Type | :
Nomor Seri | :
Inclinometer | : | DXL360S/3601CAF
DOKUMEN ACUAN
1. | : | Nanometrics Centaur User Manual
2. | :
Petugas Kalibrasi | 1 | Husnul Kamal Zega, S.Si, M.Kom
| 2 | Dr.-Ing. Benyamin Heryanto Rusanto, S.Si, M.Si
| 3 | 0
Note on A4: ====== ID#AAAAyeUSQ-0 Faqih Indransyah (2023-06-05 01:50:35) Gunakan koordinat yang tertulis di papan nama site
Note on A47: ====== ID#AAAAyeUSQ-o Faqih Indransyah (2023-06-05 01:50:35) Alamat pemilik
Note on C49: ====== ID#AAAAyeUSQ-s Faqih Indransyah (2023-06-05 01:50:35) Yg mengesahkan misalnya Kepala Pusat Instrumentasi = KPI dst
Note on C50: ====== ID#AAAAyeUSQ-U Faqih Indransyah (2023-06-05 01:50:35) Dalam Romawi Misal Februari = II
Note on C51: ====== ID#AAAAyeUSQ-Y Faqih Indransyah (2023-06-05 01:50:35) Tahun sertifikat dibuat
Note on G53: ====== ID#AAAAyeUSQ-w Faqih Indransyah (2023-06-05 01:50:35) Pengesahan berupa manajer Laboratorium
Note on F57: ====== ID#AAAAyeUSQ-4 Faqih Indransyah (2023-06-05 01:50:35) Pengesahan LHKS berupa ttd manajer teknis : 1. Sub Koordinator 2. Koordinator
Note on A64: ====== ID#AAAAyeUSQ-g Faqih Indransyah (2023-06-05 01:50:35) Tanggal Masuk ketika ditulis di buku order/identifikasi
Note on A65: ====== ID#AAAAyeUSQ-c Faqih Indransyah (2023-06-05 01:50:35) Tanggal terbit sertifikat
Note on E70: ====== ID#AAAAyeUSQ-k Faqih Indransyah (2023-06-05 01:50:35) Mohon diperiksa di dokuwiki (https://geof.bmkg.go.id/dokuwiki/doku.php) untuk klasifikasi Site Ina-TEWS contoh : Mini Regional, CEA (China), Libra (Ina), GFZ, Type A, Type B
Note on A136: Faqih Indransyah: data nilai gaya berat diambil dari JKGN BIG di website : https://srgi.big.go.id/srgi2

## LHKS SEISMO
BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
LABORATORIUM KALIBRASI BMKG
Jl. Angkasa I No. 2 Jakarta 10720 Telp. : (021) 4246321-Ext 5125 , Fax. (021) 6545626
P. O. BOX 3540 JKT, Website : http://www.bmkg.go.id
BMKG
LEMBAR KALIBRASI
No Order/Identifikasi |  |  | : 007/121
Nama Alat |  |  | : daifa | [11 empty] | Metode Kalibrasi |  | : | Relatif (Sine Wave)
Merk |  |  | : rexus | [11 empty] | Kalibrator / Alat Standar |  | : | Centaur Digital Recorder S.N. 003846
Tipe Seismometer / SN |  |  | : db86su / 123 | [11 empty] | Digitizer | Resolusi |  | 24
Tipe Digitiser / SN |  |  | : alpha / 001 | [12 empty] | Full scale Voltage |  | 40
Tanggal Kalibrasi |  |  | : 2025-08-11 | [14 empty] | 2.3842e-06
Suhu Ruang (°C) |  |  | : (27,7 ± 2,5) ⁰C
Kelembapan (%RH) |  |  | : (68,8 ± 8) %
Constanta Coil Calibration |  |  | 97.75
No | FREKUENSI (Hz) | AMPLITUDO (Volt) | AMPLITUDO (Count) |  | AMPLITUDO (Count) |  | AMPLITUDO (Count) |  | Amplitude Count (AC) (Volt) |  |  | Average Amplitude Count (AC) (Volt) |  |  | STDDEV Amplitude Count (AC) (Volt) |  |  | Simulated Velocity (SV) |  |  | SENSITIVITAS (volt/m/s) |  |  | AVERAGE SENSITIVITAS (V/(m/s))
|  |  | NS |  | EW |  | UD | [19 empty] | FREKUENSI (Hz) | TEGANGAN INPUT (Volt) | SENSITIVITAS
|  |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | UD | NS | EW | UD | NS | EW | UD | NS | EW | UD | NS | EW | UD | NS | EW | UD | NS | EW |  |  | UD | UNC | NS | UNC | EW | UNC
1 | 0.01 | 0.05 | 3347564 | -1963542 | 3355610 | -1987204 | 3352476 | -1984091 | 6.3617 | 6.3313 | 6.3691 | 7.3969 | 7.3803 | 7.3952 | 0.25881 | 0.26224 | 0.25652 | 0.0081409 |  |  | 781.4455 | 777.7172 | 782.3603 | 908.6088 | 906.5667 | 908.398 |  |  | (V/(m/s))
|  |  | 3229614 | -3179475 | 3230950 | -3183720 | 3230574 | -3188932 | 7.6526 | 7.6402 | 7.6469 | [9 empty] | 940.0227 | 938.4973 | 939.3145 |  |  |  | 0.01 | 0.05 | 908.6088 | 64.6606 | 906.5667 | 65.5106 | 908.398 | 64.1024
|  |  | 3229614 | -3180424 | 3229208 | -3188724 | 3220840 | -3201427 | 7.6559 | 7.6414 | 7.6508 | [9 empty] | 940.427 | 938.6363 | 939.7922 |  |  |  | 0.02 | 0.05 | 1117.0557 | 14.8035 | 1117.8976 | 15.0333 | 1117.9823 | 14.8697
|  |  | 3234109 | -3177906 | 3230950 | -3188724 | 3220840 | -3202282 | 7.657 | 7.6437 | 7.6528 | [9 empty] | 940.5522 | 938.9258 | 940.0473 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 1139.3315 | 15.0988 | 1138.1672 | 15.3058 | 1140.8119 | 15.1733
|  |  | 3235006 | -3177906 | 3230019 | -3192580 | 3223707 | -3199720 | 7.6573 | 7.6448 | 7.6563 | [9 empty] | 940.5969 | 939.0571 | 940.4756 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 1136.4561 | 15.0606 | 1136.6622 | 15.2856 | 1135.742 | 15.1059
2 | 0.02 | 0.05 | 1932526 | -1883885 | 1934313 | -1880199 | 1923175 | -1882094 | 4.5362 | 4.5495 | 4.5473 | 4.5469 | 4.5504 | 4.5507 | 0.0028572 | 0.00034724 | 0.0010326 | 0.0040705 |  |  | 1114.4282 | 1117.6913 | 1117.1351 | 1117.0557 | 1117.8976 | 1117.9823 | 0.2 | 0.1 | 1140.0301 | 15.108 | 1139.3952 | 15.3223 | 1135.9745 | 15.109
|  |  | 1934526 | -1882150 | 1924989 | -1891789 | 1934185 | -1879975 | 4.5468 | 4.5498 | 4.55 | [9 empty] | 1117.032 | 1117.7689 | 1117.7988 |  |  |  | 0.5 | 0.1 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  |  | 1932526 | -1884369 | 1943168 | -1874321 | 1922643 | -1892443 | 4.5479 | 4.5501 | 4.5508 | [9 empty] | 1117.3032 | 1117.833 | 1118.007 |  |  |  | 1 | 1 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  |  | 1933793 | -1883885 | 1930601 | -1888111 | 1919542 | -1898735 | 4.5517 | 4.551 | 4.5523 | [9 empty] | 1118.2378 | 1118.0623 | 1118.3652 |  |  |  | 2 | 1 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  |  | 1934988 | -1882929 | 1927133 | -1892400 | 1919922 | -1898489 | 4.5519 | 4.5513 | 4.5532 | [9 empty] | 1118.277 | 1118.1323 | 1118.6056 |  |  |  | 5 | 1 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
3 | 0.05 | 0.05 | 816161 | -738713 | 810335 | -746858 | 806446 | -750782 | 1.8564 | 1.8536 | 1.8563 | 1.855 | 1.8531 | 1.8575 | 0.00061294 | 0.00048325 | 0.00070358 | 0.0016282 |  |  | 1140.142 | 1138.4185 | 1140.1164 | 1139.3315 | 1138.1672 | 1140.8119 | 10 | 1 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  |  | 816783 | -739141 | 810071 | -746242 | 807929 | -749346 | 1.8564 | 1.8548 | 1.8553 | [9 empty] | 1140.1764 | 1139.1872 | 1139.4721 |  |  |  | 15 | 2 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  |  | 816783 | -737550 | 813059 | -745706 | 806757 | -749346 | 1.855 | 1.8529 | 1.8582 | [9 empty] | 1139.3183 | 1138.0224 | 1141.2673 |  |  |  | 20 | 2 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  |  | 814671 | -739141 | 812973 | -746242 | 804545 | -750782 | 1.8541 | 1.8523 | 1.8587 | [9 empty] | 1138.7501 | 1137.6409 | 1141.5968
|  |  | 816161 | -737550 | 812240 | -746989 | 806757 | -747915 | 1.8533 | 1.8522 | 1.8587 | [9 empty] | 1138.2706 | 1137.567 | 1141.607
4 | 0.1 | 0.1 | 800243 | -752055 | 801896 | -749488 | 786648 | -765516 | 1.8503 | 1.8505 | 1.8494 | 1.8504 | 1.8507 | 1.8492 | 0.000248 | 0.00026576 | 0.00027591 | 0.0016282 |  |  | 1136.4343 | 1136.5324 | 1135.8632 | 1136.4561 | 1136.6622 | 1135.742 | Budget yang diajukan laboratorium
|  |  | 800243 | -751946 | 801720 | -749488 | 796392 | -755863 | 1.8504 | 1.8504 | 1.8492 | [9 empty] | 1136.5009 | 1136.4526 | 1135.7344
|  |  | 805451 | -747432 | 801423 | -750572 | 794537 | -756889 | 1.8494 | 1.8512 | 1.8501 | [9 empty] | 1135.894 | 1136.9607 | 1136.3106 |  |  |  | Frekuensi (Hz) | Amplitudo (V) | UNC |  |  | Nilai Maksimum
|  |  | 799851 | -752055 | 803113 | -747697 | 795714 | -756836 | 1.8508 | 1.85 | 1.8487 | [9 empty] | 1136.7169 | 1136.2454 | 1135.443 | [5 empty] | NS | EW | UD | NS | EW | UD
|  |  | 801154 | -751946 | 790000 | -760695 | 796961 | -755613 | 1.8508 | 1.8514 | 1.8486 | [9 empty] | 1136.7345 | 1137.1196 | 1135.3588 | [5 empty] | % |  |  | %
5 | 0.2 | 0.1 | 419363 | -359231 | 408874 | -365126 | 405696 | -372995 | 0.92827 | 0.92816 | 0.92268 | 0.92809 | 0.92757 | 0.92479 | 0.00019321 | 0.00042379 | 0.00066454 | 0.00081409 |  |  | 1140.2547 | 1140.1127 | 1133.3856 | 1140.0301 | 1139.3952 | 1135.9745 | 0.01 | 0.05 | 1.333% | 1.312% | 1.318% | 1.345% | 1.33% | 1.325%
|  |  | 420823 | -356905 | 408874 | -366582 | 403999 | -374826 | 0.92843 | 0.92712 | 0.92442 | [9 empty] | 1140.451 | 1138.8446 | 1135.5177 |  |  |  | 0.02 | 0.05 | 1.304% | 1.293% | 1.292%
|  |  | 420791 | -356905 | 409802 | -365862 | 406639 | -372237 | 0.92849 | 0.92709 | 0.92466 | [9 empty] | 1140.5256 | 1138.7977 | 1135.8222 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 1.304% | 1.292% | 1.292%
|  |  | 414081 | -365154 | 410452 | -365862 | 405922 | -372250 | 0.92765 | 0.92892 | 0.92544 | [9 empty] | 1139.4948 | 1141.0513 | 1136.774 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 1.312% | 1.301% | 1.301%
|  |  | 418036 | -359231 | 410452 | -366954 | 405922 | -372202 | 0.9276 | 0.92657 | 0.92674 | [9 empty] | 1139.4245 | 1138.1695 | 1138.3731 |  |  |  | 0.2 | 0.1 | 1.304% | 1.293% | 1.293%
6 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00032564 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 1.31% | 1.317% | 1.325%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1.303% | 1.293% | 1.293%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 1.303% | 1.292% | 1.292%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 1 | 1.303% | 1.293% | 1.294%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 10 | 1 | 1.301% | 1.294% | 1.293%
7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0016282 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 1.345% | 1.33% | 1.303%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 20 | 2 | 1.301% | 1.292% | 1.292%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Budget Final
8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00081409 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Frekuensi (Hz) | Amplitudo (V) | UNC Perhitungan |  |  | UNC Final
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | NS | EW | UD | NS | EW | UD
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | % |  |  | %
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.01 | 0.05 | 7.226% | 7.057% | 7.116% | 7.226% | 7.057% | 7.116%
9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00032564 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.05 | 1.304% | 1.292% | 1.299% | 1.345% | 1.33% | 1.325%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 1.304% | 1.294% | 1.295% | 1.345% | 1.33% | 1.325%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 1.303% | 1.291% | 1.293% | 1.345% | 1.33% | 1.325%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.2 | 0.1 | 1.306% | 1.299% | 1.294% | 1.345% | 1.33% | 1.325%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.5 | 0.1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00016282 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 10 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 15 | 2 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
11 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00021709 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
12 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00016282 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
| Petugas Kalibrasi |  | : 1. Husnul Kamal Zega, S.Si, M.Kom
2. Dr.-Ing. Benyamin Heryanto Rusanto, S.Si, M.Si
z``````````````````dsa
| Pembuat Sertifikat |  | : 1. Husnul Kamal Zega, S.Si, M.Kom
2. Dr.-Ing. Benyamin Heryanto Rusanto, S.Si, M.Si
| Diperiksa oleh |  | : Faqih Indransyah

## LHKS Mass Center
BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
LABORATORIUM KALIBRASI BMKG
Jl. Angkasa I No. 2 Jakarta 10720 Telp. : (021) 4246321-Ext 5125 , Fax. (021) 6545626
P. O. BOX 3540 JKT, Website : http://www.bmkg.go.id
BMKG
LEMBAR KALIBRASI
No Order/Identifikasi |  |  | : 007/121
Nama Alat |  |  | : daifa |  |  |  |  | Metode Kalibrasi |  | : | Relatif (Sine Wave)
Merk |  |  | : rexus |  |  |  |  | Kalibrator / Alat Standar |  | : | Centaur Digital Recorder S.N. 003846
Tipe Seismometer / SN |  |  | : db86su / 123
Tipe Digitiser / SN |  |  | : alpha / 001
Tanggal Kalibrasi |  |  | : 2025-08-11
Suhu Ruang (°C) |  |  | : (27,7 ± 2,5) ⁰C
Kelembapan (%RH) |  |  | : (68,8 ± 8) %
No | Nilai Mass Centerring | [5 empty] | Different |  |  | SD |  |  | Average |  |  | UNC (%)
| NS |  | EW |  | UD
| Sebelum Kalibrasi | Sesudah Kalibrasi | Sebelum Kalibrasi | Sesudah Kalibrasi | Sebelum Kalibrasi | Sesudah Kalibrasi | UD | NS | EW | UD | NS | EW | UD | NS | EW | UD | NS | EW
1 | 0.12 | 0.11 | -0.14 | -0.14 | -0.05 | -0.06 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.0024495 | 0.002 | 0 | 0.006 | 0.002 | 0 | 0.40825 | 1 | 0
2 | 0.11 | 0.11 | -0.14 | -0.14 | -0.05 | -0.06 | 0.01 | 0 | 0
3 | 0.11 | 0.11 | -0.14 | -0.14 | -0.05 | -0.06 | 0.01 | 0 | 0
4 | 0.11 | 0.11 | -0.14 | -0.14 | -0.06 | -0.06 | 0 | 0 | 0
5 | 0.11 | 0.11 | -0.14 | -0.14 | -0.06 | -0.06 | 0 | 0 | 0
| Petugas Kalibrasi |  | : 1. Husnul Kamal Zega, S.Si, M.Kom
2. Dr.-Ing. Benyamin Heryanto Rusanto, S.Si, M.Si
| Pembuat Sertifikat |  | : 1. Husnul Kamal Zega, S.Si, M.Kom
2. Dr.-Ing. Benyamin Heryanto Rusanto, S.Si, M.Si
| Diperiksa oleh |  | : Faqih Indransyah
Note on B20: BMKG1: V/NS
Note on D20: BMKG1: U/EW
Note on F20: BMKG1: W/UD

## UNC Seismo
FPA 03-02-LK Rev.4
(Kop dan alamat Laboratorium Kalibrasi pemohon akreditasi)
Form A
Uncertainty Budget sebagai Pendukung Kemampuan Kalibrasi dan Pengukuran (CMC) | [10 empty] | Uc(¦S¦) | Unc Sensitivity | 1. Ketidakpastian dari Amplitudo Count (AC)
Nama laboratorium | : | _______________________________________________________________________________________ | [8 empty] | C | Konstata Koil Kalibrasi | 2. Sumber Ketidakpastian Coil Kalibrasi (C )
Alamat | : | _______________________________________________________________________________________ | [8 empty] | f | Frekuensi (Hz) | 3. Sumber Ketidapastian Frekuensi Gelombang Sinus Komponen NS, EW, dan UD
[11 empty] | V | Amplitudo (Volt) | 4. Sumber Ketidapastian Amplitudo Gelombang Sinus Komponen NS, EW, dan UD
UNCERTAINTY BUDGET SEBAGAI PENDUKUNG KLAIM CMC | [10 empty] | AC | Amplitudo Count Output | 5. Ketidakpastian Dari Pengulangan Pengukuran tegangan massa sebelum dengan sesudah kalibrasi (Repeatability) (Ui)
[11 empty] | Vm | Mass centering
Kelompok Pengukuran |  |  | : Seismometer | [10 empty] | bit
Besaran yang diukur |  |  | : Sensitivitas Komponen NS
Jenis alat yang dikalibrasi |  |  | : Seismometer 120P
Standar yang digunakan |  |  | : Digitiser/Nanometrics/Centaur Digital Recorder/3846
Model matematis pengukuran |  |  | : MK 17
Titik Ukur | Tegangan |  | 0.01 | Hz
| Frekuensi |  | 0.05 | V
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi (k) | vi | ui | ci | ci.ui | (ci.ui)2 | (ci.ui)4/vi
Pengulangan Pengukuran | V | Normal | 0.26224 | 1 | 4 | 0.26224 | 122.8363 | 32.2125 | 1037.6477 | 269178.1952
Akurasi AC | V | Rect | 0.036901 | 1.7321 | 50 | 0.021305 | 122.8363 | 2.617 | 6.8489 | 0.93814
Resolusi AC | V | Rect | 2.3842e-06 | 1.7321 | 50 | 1.3765e-06 | 122.8363 | 0.00016909 | 2.859e-08 | 1.6348e-17
Akurasi C | V/(m/s^2) | Rect | 0.9775 | 1.7321 | 50 | 0.56436 | 9.2743 | 5.2341 | 27.3954 | 15.0102
Sertifikat Kalibrasi F | Hz | Normal | 6e-07 | 2 | 2 | 3e-07 | 90656.6734 | 0.027197 | 0.00073968 | 2.7356e-07
Sertifikat Kalibrasi V | V | Normal | 1.4e-05 | 2 | 2 | 7e-06 | 18131.3347 | 0.12692 | 0.016109 | 0.00012974
Pengulangan Pengukuran Mass Centering | V | Normal | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.25
Sums | [8 empty] | 1072.9089 | 269194.3937
Ketidakpastian Gabungan (uc) | [8 empty] | 32.7553
Derajat Kebebasan Efektif (Veff) | [8 empty] | 4.2762
Faktor Cakupan t-student for Veff dan CL 95% | [8 empty] | 2
Ketidakpastian bentangan (U95) | [8 empty] | 65.5106
Ketidakpastian bentangan (U95) % | [8 empty] | 7.226%
Kelompok Pengukuran |  |  | : Seismometer
Besaran yang diukur |  |  | : Sensitivitas Komponen NS
Jenis alat yang dikalibrasi |  |  | : Seismometer 120P
Standar yang digunakan |  |  | : Digitiser/Nanometrics/Centaur Digital Recorder/3846
Model matematis pengukuran |  |  | : MK 17
Titik Ukur | Tegangan |  | 0.02 | Hz
| Frekuensi |  | 0.05 | V
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi (k) | vi | ui | ci | ci.ui | (ci.ui)2 | (ci.ui)4/vi
Pengulangan Pengukuran | V | Normal | 0.00034724 | 1 | 4 | 0.00034724 | 245.6725 | 0.085306 | 0.0072772 | 1.3239e-05
Akurasi AC | V | Rect | 0.022752 | 1.7321 | 50 | 0.013136 | 245.6725 | 3.2271 | 10.4141 | 2.1691
Resolusi AC | V | Rect | 2.3842e-06 | 1.7321 | 50 | 1.3765e-06 | 245.6725 | 0.00033817 | 1.1436e-07 | 2.6156e-16
Akurasi C | V/(m/s^2) | Rect | 0.9775 | 1.7321 | 50 | 0.56436 | 11.4363 | 6.4542 | 41.6565 | 34.7053
Sertifikat Kalibrasi F | Hz | Normal | 7e-07 | 2 | 2 | 3.5e-07 | 55894.8789 | 0.019563 | 0.00038272 | 7.3237e-08
Sertifikat Kalibrasi V | V | Normal | 1.4e-05 | 2 | 2 | 7e-06 | 22357.9516 | 0.15651 | 0.024494 | 0.00029998
Pengulangan Pengukuran Mass Centering | V | Normal | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.25
Sums | [8 empty] | 53.1028 | 37.1247
Ketidakpastian Gabungan (uc) | [8 empty] | 7.2872
Derajat Kebebasan Efektif (Veff) | [8 empty] | 75.9577
Faktor Cakupan t-student for Veff dan CL 95% | [8 empty] | 2
Ketidakpastian bentangan (U95) | [8 empty] | 14.5743
Ketidakpastian bentangan (U95) % | [8 empty] | 1.304%
Kelompok Pengukuran |  |  | : Seismometer
Besaran yang diukur |  |  | : Sensitivitas Komponen NS
Jenis alat yang dikalibrasi |  |  | : Seismometer 120P
Standar yang digunakan |  |  | : Digitiser/Nanometrics/Centaur Digital Recorder/3846
Model matematis pengukuran |  |  | : MK 17
Titik Ukur | Tegangan |  | 0.05 | Hz
| Frekuensi |  | 0.05 | V
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi (k) | vi | ui | ci | ci.ui | (ci.ui)2 | (ci.ui)4/vi
Pengulangan Pengukuran | V | Normal | 0.00048325 | 1 | 4 | 0.00048325 | 614.1814 | 0.2968 | 0.088092 | 0.0019401
Akurasi AC | V | Rect | 0.0092657 | 1.7321 | 50 | 0.0053496 | 614.1814 | 3.2856 | 10.7952 | 2.3307
Resolusi AC | V | Rect | 2.3842e-06 | 1.7321 | 50 | 1.3765e-06 | 614.1814 | 0.00084543 | 7.1475e-07 | 1.0217e-14
Akurasi C | V/(m/s^2) | Rect | 0.9775 | 1.7321 | 50 | 0.56436 | 11.6437 | 6.5712 | 43.1808 | 37.2917
Sertifikat Kalibrasi F | Hz | Normal | 2.2e-06 | 2 | 2 | 1.1e-06 | 22763.344 | 0.02504 | 0.00062699 | 1.9656e-07
Sertifikat Kalibrasi V | V | Normal | 1.4e-05 | 2 | 2 | 7e-06 | 22763.344 | 0.15934 | 0.02539 | 0.00032233
Pengulangan Pengukuran Mass Centering | V | Normal | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.25
Sums | [8 empty] | 55.0901 | 39.8747
Ketidakpastian Gabungan (uc) | [8 empty] | 7.4223
Derajat Kebebasan Efektif (Veff) | [8 empty] | 76.1116
Faktor Cakupan t-student for Veff dan CL 95% | [8 empty] | 2
Ketidakpastian bentangan (U95) | [8 empty] | 14.8445
Ketidakpastian bentangan (U95) % | [8 empty] | 1.304%
Kelompok Pengukuran |  |  | : Seismometer
Besaran yang diukur |  |  | : Sensitivitas Komponen NS
Jenis alat yang dikalibrasi |  |  | : Seismometer 120P
Standar yang digunakan |  |  | : Digitiser/Nanometrics/Centaur Digital Recorder/3846
Model matematis pengukuran |  |  | : MK 17
Titik Ukur | Tegangan |  | 0.1 | Hz
| Frekuensi |  | 0.1 | V
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi (k) | vi | ui | ci | ci.ui | (ci.ui)2 | (ci.ui)4/vi
Pengulangan Pengukuran | V | Normal | 0.00026576 | 1 | 4 | 0.00026576 | 614.1814 | 0.16322 | 0.026642 | 0.00017744
Akurasi AC | V | Rect | 0.0092535 | 1.7321 | 50 | 0.0053425 | 614.1814 | 3.2813 | 10.7667 | 2.3184
Resolusi AC | V | Rect | 2.3842e-06 | 1.7321 | 50 | 1.3765e-06 | 614.1814 | 0.00084543 | 7.1475e-07 | 1.0217e-14
Akurasi C | V/(m/s^2) | Rect | 0.9775 | 1.7321 | 50 | 0.56436 | 11.6283 | 6.5625 | 43.0667 | 37.0948
Sertifikat Kalibrasi F | Hz | Normal | 5e-06 | 2 | 2 | 2.5e-06 | 11366.6217 | 0.028417 | 0.0008075 | 3.2603e-07
Sertifikat Kalibrasi V | V | Normal | 1.8e-05 | 2 | 2 | 9e-06 | 11366.6217 | 0.1023 | 0.010465 | 5.476e-05
Pengulangan Pengukuran Mass Centering | V | Normal | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.25
Sums | [8 empty] | 54.8713 | 39.6635
Ketidakpastian Gabungan (uc) | [8 empty] | 7.4075
Derajat Kebebasan Efektif (Veff) | [8 empty] | 75.9101
Faktor Cakupan t-student for Veff dan CL 95% | [8 empty] | 2
Ketidakpastian bentangan (U95) | [8 empty] | 14.815
Ketidakpastian bentangan (U95) % | [8 empty] | 1.303%
Kelompok Pengukuran |  |  | : Seismometer
Besaran yang diukur |  |  | : Sensitivitas Komponen NS
Jenis alat yang dikalibrasi |  |  | : Seismometer 120P
Standar yang digunakan |  |  | : Digitiser/Nanometrics/Centaur Digital Recorder/3846
Model matematis pengukuran |  |  | : MK 17
Titik Ukur | Tegangan |  | 0.2 | Hz
| Frekuensi |  | 0.1 | V
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi (k) | vi | ui | ci | ci.ui | (ci.ui)2 | (ci.ui)4/vi
Pengulangan Pengukuran | V | Normal | 0.00042379 | 1 | 4 | 0.00042379 | 1228.3627 | 0.52057 | 0.271 | 0.01836
Akurasi AC | V | Rect | 0.0046379 | 1.7321 | 50 | 0.0026777 | 1228.3627 | 3.2892 | 10.8185 | 2.3408
Resolusi AC | V | Rect | 2.3842e-06 | 1.7321 | 50 | 1.3765e-06 | 1228.3627 | 0.0016909 | 2.859e-06 | 1.6348e-13
Akurasi C | V/(m/s^2) | Rect | 0.9775 | 1.7321 | 50 | 0.56436 | 11.6562 | 6.5783 | 43.274 | 37.4529
Sertifikat Kalibrasi F | Hz | Normal | 1.4e-05 | 2 | 2 | 7e-06 | 5696.9759 | 0.039879 | 0.0015903 | 1.2646e-06
Sertifikat Kalibrasi V | V | Normal | 1.8e-05 | 2 | 2 | 9e-06 | 11393.9518 | 0.10255 | 0.010516 | 5.5289e-05
Pengulangan Pengukuran Mass Centering | V | Normal | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.25
Sums | [8 empty] | 55.3757 | 40.0621
Ketidakpastian Gabungan (uc) | [8 empty] | 7.4415
Derajat Kebebasan Efektif (Veff) | [8 empty] | 76.5428
Faktor Cakupan t-student for Veff dan CL 95% | [8 empty] | 2
Ketidakpastian bentangan (U95) | [8 empty] | 14.883
Ketidakpastian bentangan (U95) % | [8 empty] | 1.306%
Kelompok Pengukuran |  |  | : Seismometer
Besaran yang diukur |  |  | : Sensitivitas Komponen NS
Jenis alat yang dikalibrasi |  |  | : Seismometer 120P
Standar yang digunakan |  |  | : Digitiser/Nanometrics/Centaur Digital Recorder/3846
Model matematis pengukuran |  |  | : MK 17
Titik Ukur | Tegangan |  | 0.5 | Hz
| Frekuensi |  | 0.1 | V
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi (k) | vi | ui | ci | ci.ui | (ci.ui)2 | (ci.ui)4/vi
Pengulangan Pengukuran | V | Normal | 0 | 1 | 4 | 0 | 3070.9068 | 0 | 0 | 0
Akurasi AC | V | Rect | 0 | 1.7321 | 50 | 0 | 3070.9068 | 0 | 0 | 0
Resolusi AC | V | Rect | 2.3842e-06 | 1.7321 | 50 | 1.3765e-06 | 3070.9068 | 0.0042271 | 1.7869e-05 | 6.3858e-12
Akurasi C | V/(m/s^2) | Rect | 0.9775 | 1.7321 | 50 | 0.56436 | 0 | 0 | 0 | 0
Sertifikat Kalibrasi F | Hz | Normal | 2.2e-05 | 2 | 2 | 1.1e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
Sertifikat Kalibrasi V | V | Normal | 1.8e-05 | 2 | 2 | 9e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
Pengulangan Pengukuran Mass Centering | V | Normal | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.25
Sums | [8 empty] | 1 | 0.25
Ketidakpastian Gabungan (uc) | [8 empty] | 1
Derajat Kebebasan Efektif (Veff) | [8 empty] | 4.0001
Faktor Cakupan t-student for Veff dan CL 95% | [8 empty] | 2
Ketidakpastian bentangan (U95) | [8 empty] | 2
Ketidakpastian bentangan (U95) % | [8 empty] | #DIV/0!
Kelompok Pengukuran |  |  | : Seismometer
Besaran yang diukur |  |  | : Sensitivitas Komponen NS
Jenis alat yang dikalibrasi |  |  | : Seismometer 120P
Standar yang digunakan |  |  | : Digitiser/Nanometrics/Centaur Digital Recorder/3846
Model matematis pengukuran |  |  | : MK 17
Titik Ukur | Tegangan |  | 1 | Hz
| Frekuensi |  | 1 | V
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi (k) | vi | ui | ci | ci.ui | (ci.ui)2 | (ci.ui)4/vi
Pengulangan Pengukuran | V | Normal | 0 | 1 | 4 | 0 | 614.1814 | 0 | 0 | 0
Akurasi AC | V | Rect | 0 | 1.7321 | 50 | 0 | 614.1814 | 0 | 0 | 0
Resolusi AC | V | Rect | 2.3842e-06 | 1.7321 | 50 | 1.3765e-06 | 614.1814 | 0.00084543 | 7.1475e-07 | 1.0217e-14
Akurasi C | V/(m/s^2) | Rect | 0.9775 | 1.7321 | 50 | 0.56436 | 0 | 0 | 0 | 0
Sertifikat Kalibrasi F | Hz | Normal | 2.2e-05 | 2 | 2 | 1.1e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
Sertifikat Kalibrasi V | V | Normal | 0.00015 | 2 | 2 | 7.5e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
Pengulangan Pengukuran Mass Centering | V | Normal | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.25
Sums | [8 empty] | 1 | 0.25
Ketidakpastian Gabungan (uc) | [8 empty] | 1
Derajat Kebebasan Efektif (Veff) | [8 empty] | 4
Faktor Cakupan t-student for Veff dan CL 95% | [8 empty] | 2
Ketidakpastian bentangan (U95) | [8 empty] | 2
Ketidakpastian bentangan (U95) % | [8 empty] | #DIV/0!
Kelompok Pengukuran |  |  | : Seismometer
Besaran yang diukur |  |  | : Sensitivitas Komponen NS
Jenis alat yang dikalibrasi |  |  | : Seismometer 120P
Standar yang digunakan |  |  | : Digitiser/Nanometrics/Centaur Digital Recorder/3846
Model matematis pengukuran |  |  | : MK 17
Titik Ukur | Tegangan |  | 2 | Hz
| Frekuensi |  | 1 | V
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi (k) | vi | ui | ci | ci.ui | (ci.ui)2 | (ci.ui)4/vi
Pengulangan Pengukuran | V | Normal | 0 | 1 | 4 | 0 | 1228.3627 | 0 | 0 | 0
Akurasi AC | V | Rect | 0 | 1.7321 | 50 | 0 | 1228.3627 | 0 | 0 | 0
Resolusi AC | V | Rect | 2.3842e-06 | 1.7321 | 50 | 1.3765e-06 | 1228.3627 | 0.0016909 | 2.859e-06 | 1.6348e-13
Akurasi C | V/(m/s^2) | Rect | 0.9775 | 1.7321 | 50 | 0.56436 | 0 | 0 | 0 | 0
Sertifikat Kalibrasi F | Hz | Normal | 2.5e-05 | 2 | 2 | 1.25e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
Sertifikat Kalibrasi V | V | Normal | 0.00015 | 2 | 2 | 7.5e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
Pengulangan Pengukuran Mass Centering | V | Normal | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.25
Sums | [8 empty] | 1 | 0.25
Ketidakpastian Gabungan (uc) | [8 empty] | 1
Derajat Kebebasan Efektif (Veff) | [8 empty] | 4
Faktor Cakupan t-student for Veff dan CL 95% | [8 empty] | 2
Ketidakpastian bentangan (U95) | [8 empty] | 2
Ketidakpastian bentangan (U95) % | [8 empty] | #DIV/0!
Kelompok Pengukuran |  |  | : Seismometer
Besaran yang diukur |  |  | : Sensitivitas Komponen NS
Jenis alat yang dikalibrasi |  |  | : Seismometer 120P
Standar yang digunakan |  |  | : Digitiser/Nanometrics/Centaur Digital Recorder/3846
Model matematis pengukuran |  |  | : MK 17
Titik Ukur | Tegangan |  | 5 | Hz
| Frekuensi |  | 1 | V
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi (k) | vi | ui | ci | ci.ui | (ci.ui)2 | (ci.ui)4/vi
Pengulangan Pengukuran | V | Normal | 0 | 1 | 4 | 0 | 3070.9068 | 0 | 0 | 0
Akurasi AC | V | Rect | 0 | 1.7321 | 50 | 0 | 3070.9068 | 0 | 0 | 0
Resolusi AC | V | Rect | 2.3842e-06 | 1.7321 | 50 | 1.3765e-06 | 3070.9068 | 0.0042271 | 1.7869e-05 | 6.3858e-12
Akurasi C | V/(m/s^2) | Rect | 0.9775 | 1.7321 | 50 | 0.56436 | 0 | 0 | 0 | 0
Sertifikat Kalibrasi F | Hz | Normal | 2e-05 | 2 | 2 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
Sertifikat Kalibrasi V | V | Normal | 0.00015 | 2 | 2 | 7.5e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
Pengulangan Pengukuran Mass Centering | V | Normal | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.25
Sums | [8 empty] | 1 | 0.25
Ketidakpastian Gabungan (uc) | [8 empty] | 1
Derajat Kebebasan Efektif (Veff) | [8 empty] | 4.0001
Faktor Cakupan t-student for Veff dan CL 95% | [8 empty] | 2
Ketidakpastian bentangan (U95) | [8 empty] | 2
Ketidakpastian bentangan (U95) % | [8 empty] | #DIV/0!
Kelompok Pengukuran |  |  | : Seismometer
Besaran yang diukur |  |  | : Sensitivitas Komponen NS
Jenis alat yang dikalibrasi |  |  | : Seismometer 120P
Standar yang digunakan |  |  | : Digitiser/Nanometrics/Centaur Digital Recorder/3846
Model matematis pengukuran |  |  | : MK 17
Titik Ukur | Tegangan |  | 10 | Hz
| Frekuensi |  | 1 | V
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi (k) | vi | ui | ci | ci.ui | (ci.ui)2 | (ci.ui)4/vi
Pengulangan Pengukuran | V | Normal | 0 | 1 | 4 | 0 | 6141.8136 | 0 | 0 | 0
Akurasi AC | V | Rect | 0 | 1.7321 | 50 | 0 | 6141.8136 | 0 | 0 | 0
Resolusi AC | V | Rect | 2.3842e-06 | 1.7321 | 50 | 1.3765e-06 | 6141.8136 | 0.0084543 | 7.1475e-05 | 1.0217e-10
Akurasi C | V/(m/s^2) | Rect | 0.9775 | 1.7321 | 50 | 0.56436 | 0 | 0 | 0 | 0
Sertifikat Kalibrasi F | Hz | Normal | 3e-05 | 2 | 2 | 1.5e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
Sertifikat Kalibrasi V | V | Normal | 0.00015 | 2 | 2 | 7.5e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
Pengulangan Pengukuran Mass Centering | V | Normal | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.25
Sums | [8 empty] | 1.0001 | 0.25
Ketidakpastian Gabungan (uc) | [8 empty] | 1
Derajat Kebebasan Efektif (Veff) | [8 empty] | 4.0006
Faktor Cakupan t-student for Veff dan CL 95% | [8 empty] | 2
Ketidakpastian bentangan (U95) | [8 empty] | 2.0001
Ketidakpastian bentangan (U95) % | [8 empty] | #DIV/0!
Kelompok Pengukuran |  |  | : Seismometer
Besaran yang diukur |  |  | : Sensitivitas Komponen NS
Jenis alat yang dikalibrasi |  |  | : Seismometer 120P
Standar yang digunakan |  |  | : Digitiser/Nanometrics/Centaur Digital Recorder/3846
Model matematis pengukuran |  |  | : MK 17
Titik Ukur | Tegangan |  | 15 | Hz
| Frekuensi |  | 2 | V
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi (k) | vi | ui | ci | ci.ui | (ci.ui)2 | (ci.ui)4/vi
Pengulangan Pengukuran | V | Normal | 0 | 1 | 4 | 0 | 4606.3602 | 0 | 0 | 0
Akurasi AC | V | Rect | 0 | 1.7321 | 50 | 0 | 4606.3602 | 0 | 0 | 0
Resolusi AC | V | Rect | 2.3842e-06 | 1.7321 | 50 | 1.3765e-06 | 4606.3602 | 0.0063407 | 4.0205e-05 | 3.2328e-11
Akurasi C | V/(m/s^2) | Rect | 0.9775 | 1.7321 | 50 | 0.56436 | 0 | 0 | 0 | 0
Sertifikat Kalibrasi F | Hz | Normal | 2.8e-05 | 2 | 2 | 1.4e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
Sertifikat Kalibrasi V | V | Normal | 0.00022 | 2 | 2 | 0.00011 | 0 | 0 | 0 | 0
Pengulangan Pengukuran Mass Centering | V | Normal | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.25
Sums | [8 empty] | 1 | 0.25
Ketidakpastian Gabungan (uc) | [8 empty] | 1
Derajat Kebebasan Efektif (Veff) | [8 empty] | 4.0003
Faktor Cakupan t-student for Veff dan CL 95% | [8 empty] | 2
Ketidakpastian bentangan (U95) | [8 empty] | 2
Ketidakpastian bentangan (U95) % | [8 empty] | #DIV/0!
Kelompok Pengukuran |  |  | : Seismometer
Besaran yang diukur |  |  | : Sensitivitas Komponen NS
Jenis alat yang dikalibrasi |  |  | : Seismometer 120P
Standar yang digunakan |  |  | : Digitiser/Nanometrics/Centaur Digital Recorder/3846
Model matematis pengukuran |  |  | : MK 17
Titik Ukur | Tegangan |  | 20 | Hz
| Frekuensi |  | 2 | V
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi (k) | vi | ui | ci | ci.ui | (ci.ui)2 | (ci.ui)4/vi
Pengulangan Pengukuran | V | Normal | 0 | 1 | 4 | 0 | 6141.8136 | 0 | 0 | 0
Akurasi AC | V | Rect | 0 | 1.7321 | 50 | 0 | 6141.8136 | 0 | 0 | 0
Resolusi AC | V | Rect | 2.3842e-06 | 1.7321 | 50 | 1.3765e-06 | 6141.8136 | 0.0084543 | 7.1475e-05 | 1.0217e-10
Akurasi C | V/(m/s^2) | Rect | 0.9775 | 1.7321 | 50 | 0.56436 | 0 | 0 | 0 | 0
Sertifikat Kalibrasi F | Hz | Normal | 3.6e-05 | 2 | 2 | 1.8e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
Sertifikat Kalibrasi V | V | Normal | 0.00022 | 2 | 2 | 0.00011 | 0 | 0 | 0 | 0
Pengulangan Pengukuran Mass Centering | V | Normal | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.25
Sums | [8 empty] | 1.0001 | 0.25
Ketidakpastian Gabungan (uc) | [8 empty] | 1
Derajat Kebebasan Efektif (Veff) | [8 empty] | 4.0006
Faktor Cakupan t-student for Veff dan CL 95% | [8 empty] | 2
Ketidakpastian bentangan (U95) | [8 empty] | 2.0001
Ketidakpastian bentangan (U95) % | [8 empty] | #DIV/0!
Kelompok Pengukuran |  |  | : Seismometer
Besaran yang diukur |  |  | : Sensitivitas Komponen EW
Jenis alat yang dikalibrasi |  |  | : Seismometer 120P
Standar yang digunakan |  |  | : Digitiser/Nanometrics/Centaur Digital Recorder/3846
Model matematis pengukuran |  |  | : MK 17
Titik Ukur | Tegangan |  | 0.01 | Hz
| Frekuensi |  | 0.05 | V
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi (k) | vi | ui | ci | ci.ui | (ci.ui)2 | (ci.ui)4/vi
Pengulangan Pengukuran | V | Normal | 0.25652 | 1 | 4 | 0.25652 | 122.8363 | 31.51 | 992.8796 | 246452.4519
Akurasi AC | V | Rect | 0.036976 | 1.7321 | 50 | 0.021348 | 122.8363 | 2.6223 | 6.8766 | 0.94574
Resolusi AC | V | Rect | 2.3842e-06 | 1.7321 | 50 | 1.3765e-06 | 122.8363 | 0.00016909 | 2.859e-08 | 1.6348e-17
Akurasi C | V/(m/s^2) | Rect | 0.9775 | 1.7321 | 50 | 0.56436 | 9.2931 | 5.2446 | 27.5062 | 15.1319
Sertifikat Kalibrasi F | Hz | Normal | 6e-07 | 2 | 2 | 3e-07 | 90839.7986 | 0.027252 | 0.00074267 | 2.7578e-07
Sertifikat Kalibrasi V | V | Normal | 1.4e-05 | 2 | 2 | 7e-06 | 18167.9597 | 0.12718 | 0.016174 | 0.00013079
Pengulangan Pengukuran Mass Centering | V | Normal | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Sums | [8 empty] | 1027.2793 | 246468.5296
Ketidakpastian Gabungan (uc) | [8 empty] | 32.0512
Derajat Kebebasan Efektif (Veff) | [8 empty] | 4.2817
Faktor Cakupan t-student for Veff dan CL 95% | [8 empty] | 2
Ketidakpastian bentangan (U95) | [8 empty] | 64.1024
Ketidakpastian bentangan (U95) % | [8 empty] | 7.057%
Kelompok Pengukuran |  |  | : Seismometer
Besaran yang diukur |  |  | : Sensitivitas Komponen EW
Jenis alat yang dikalibrasi |  |  | : Seismometer 120P
Standar yang digunakan |  |  | : Digitiser/Nanometrics/Centaur Digital Recorder/3846
Model matematis pengukuran |  |  | : MK 17
Titik Ukur | Tegangan |  | 0.02 | Hz
| Frekuensi |  | 0.05 | V
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi (k) | vi | ui | ci | ci.ui | (ci.ui)2 | (ci.ui)4/vi
Pengulangan Pengukuran | V | Normal | 0.0010326 | 1 | 4 | 0.0010326 | 245.6725 | 0.25368 | 0.064354 | 0.0010354
Akurasi AC | V | Rect | 0.022754 | 1.7321 | 50 | 0.013137 | 245.6725 | 3.2273 | 10.4157 | 2.1697
Resolusi AC | V | Rect | 2.3842e-06 | 1.7321 | 50 | 1.3765e-06 | 245.6725 | 0.00033817 | 1.1436e-07 | 2.6156e-16
Akurasi C | V/(m/s^2) | Rect | 0.9775 | 1.7321 | 50 | 0.56436 | 11.4372 | 6.4547 | 41.6628 | 34.7158
Sertifikat Kalibrasi F | Hz | Normal | 7e-07 | 2 | 2 | 3.5e-07 | 55899.1167 | 0.019565 | 0.00038278 | 7.3259e-08
Sertifikat Kalibrasi V | V | Normal | 1.4e-05 | 2 | 2 | 7e-06 | 22359.6467 | 0.15652 | 0.024498 | 0.00030007
Pengulangan Pengukuran Mass Centering | V | Normal | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Sums | [8 empty] | 52.1678 | 36.8869
Ketidakpastian Gabungan (uc) | [8 empty] | 7.2227
Derajat Kebebasan Efektif (Veff) | [8 empty] | 73.7789
Faktor Cakupan t-student for Veff dan CL 95% | [8 empty] | 2
Ketidakpastian bentangan (U95) | [8 empty] | 14.4454
Ketidakpastian bentangan (U95) % | [8 empty] | 1.292%
Kelompok Pengukuran |  |  | : Seismometer
Besaran yang diukur |  |  | : Sensitivitas Komponen EW
Jenis alat yang dikalibrasi |  |  | : Seismometer 120P
Standar yang digunakan |  |  | : Digitiser/Nanometrics/Centaur Digital Recorder/3846
Model matematis pengukuran |  |  | : MK 17
Titik Ukur | Tegangan |  | 0.05 | Hz
| Frekuensi |  | 0.05 | V
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi (k) | vi | ui | ci | ci.ui | (ci.ui)2 | (ci.ui)4/vi
Pengulangan Pengukuran | V | Normal | 0.00070358 | 1 | 4 | 0.00070358 | 614.1814 | 0.43213 | 0.18673 | 0.0087173
Akurasi AC | V | Rect | 0.0092873 | 1.7321 | 50 | 0.005362 | 614.1814 | 3.2932 | 10.8454 | 2.3525
Resolusi AC | V | Rect | 2.3842e-06 | 1.7321 | 50 | 1.3765e-06 | 614.1814 | 0.00084543 | 7.1475e-07 | 1.0217e-14
Akurasi C | V/(m/s^2) | Rect | 0.9775 | 1.7321 | 50 | 0.56436 | 11.6707 | 6.5865 | 43.3817 | 37.6395
Sertifikat Kalibrasi F | Hz | Normal | 2.2e-06 | 2 | 2 | 1.1e-06 | 22816.2382 | 0.025098 | 0.0006299 | 1.9839e-07
Sertifikat Kalibrasi V | V | Normal | 1.4e-05 | 2 | 2 | 7e-06 | 22816.2382 | 0.15971 | 0.025508 | 0.00032534
Pengulangan Pengukuran Mass Centering | V | Normal | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Sums | [8 empty] | 54.44 | 40.001
Ketidakpastian Gabungan (uc) | [8 empty] | 7.3783
Derajat Kebebasan Efektif (Veff) | [8 empty] | 74.0911
Faktor Cakupan t-student for Veff dan CL 95% | [8 empty] | 2
Ketidakpastian bentangan (U95) | [8 empty] | 14.7567
Ketidakpastian bentangan (U95) % | [8 empty] | 1.294%
Kelompok Pengukuran |  |  | : Seismometer
Besaran yang diukur |  |  | : Sensitivitas Komponen EW
Jenis alat yang dikalibrasi |  |  | : Seismometer 120P
Standar yang digunakan |  |  | : Digitiser/Nanometrics/Centaur Digital Recorder/3846
Model matematis pengukuran |  |  | : MK 17
Titik Ukur | Tegangan |  | 0.1 | Hz
| Frekuensi |  | 0.1 | V
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi (k) | vi | ui | ci | ci.ui | (ci.ui)2 | (ci.ui)4/vi
Pengulangan Pengukuran | V | Normal | 0.00027591 | 1 | 4 | 0.00027591 | 614.1814 | 0.16946 | 0.028716 | 0.00020615
Akurasi AC | V | Rect | 0.009246 | 1.7321 | 50 | 0.0053382 | 614.1814 | 3.2786 | 10.7492 | 2.3109
Resolusi AC | V | Rect | 2.3842e-06 | 1.7321 | 50 | 1.3765e-06 | 614.1814 | 0.00084543 | 7.1475e-07 | 1.0217e-14
Akurasi C | V/(m/s^2) | Rect | 0.9775 | 1.7321 | 50 | 0.56436 | 11.6188 | 6.5572 | 42.997 | 36.9748
Sertifikat Kalibrasi F | Hz | Normal | 5e-06 | 2 | 2 | 2.5e-06 | 11357.4199 | 0.028394 | 0.00080619 | 3.2497e-07
Sertifikat Kalibrasi V | V | Normal | 1.8e-05 | 2 | 2 | 9e-06 | 11357.4199 | 0.10222 | 0.010448 | 5.4583e-05
Pengulangan Pengukuran Mass Centering | V | Normal | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Sums | [8 empty] | 53.7862 | 39.286
Ketidakpastian Gabungan (uc) | [8 empty] | 7.3339
Derajat Kebebasan Efektif (Veff) | [8 empty] | 73.6383
Faktor Cakupan t-student for Veff dan CL 95% | [8 empty] | 2
Ketidakpastian bentangan (U95) | [8 empty] | 14.6678
Ketidakpastian bentangan (U95) % | [8 empty] | 1.291%
Kelompok Pengukuran |  |  | : Seismometer
Besaran yang diukur |  |  | : Sensitivitas Komponen EW
Jenis alat yang dikalibrasi |  |  | : Seismometer 120P
Standar yang digunakan |  |  | : Digitiser/Nanometrics/Centaur Digital Recorder/3846
Model matematis pengukuran |  |  | : MK 17
Titik Ukur | Tegangan |  | 0.2 | Hz
| Frekuensi |  | 0.1 | V
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi (k) | vi | ui | ci | ci.ui | (ci.ui)2 | (ci.ui)4/vi
Pengulangan Pengukuran | V | Normal | 0.00066454 | 1 | 4 | 0.00066454 | 1228.3627 | 0.8163 | 0.66634 | 0.111
Akurasi AC | V | Rect | 0.0046239 | 1.7321 | 50 | 0.0026696 | 1228.3627 | 3.2793 | 10.7537 | 2.3128
Resolusi AC | V | Rect | 2.3842e-06 | 1.7321 | 50 | 1.3765e-06 | 1228.3627 | 0.0016909 | 2.859e-06 | 1.6348e-13
Akurasi C | V/(m/s^2) | Rect | 0.9775 | 1.7321 | 50 | 0.56436 | 11.6212 | 6.5586 | 43.0146 | 37.0051
Sertifikat Kalibrasi F | Hz | Normal | 1.4e-05 | 2 | 2 | 7e-06 | 5679.8726 | 0.039759 | 0.0015808 | 1.2494e-06
Sertifikat Kalibrasi V | V | Normal | 1.8e-05 | 2 | 2 | 9e-06 | 11359.7452 | 0.10224 | 0.010453 | 5.4628e-05
Pengulangan Pengukuran Mass Centering | V | Normal | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Sums | [8 empty] | 54.4466 | 39.429
Ketidakpastian Gabungan (uc) | [8 empty] | 7.3788
Derajat Kebebasan Efektif (Veff) | [8 empty] | 75.1841
Faktor Cakupan t-student for Veff dan CL 95% | [8 empty] | 2
Ketidakpastian bentangan (U95) | [8 empty] | 14.7576
Ketidakpastian bentangan (U95) % | [8 empty] | 1.299%
Kelompok Pengukuran |  |  | : Seismometer
Besaran yang diukur |  |  | : Sensitivitas Komponen EW
Jenis alat yang dikalibrasi |  |  | : Seismometer 120P
Standar yang digunakan |  |  | : Digitiser/Nanometrics/Centaur Digital Recorder/3846
Model matematis pengukuran |  |  | : MK 17
Titik Ukur | Tegangan |  | 0.5 | Hz
| Frekuensi |  | 0.1 | V
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi (k) | vi | ui | ci | ci.ui | (ci.ui)2 | (ci.ui)4/vi
Pengulangan Pengukuran | V | Normal | 0 | 1 | 4 | 0 | 3070.9068 | 0 | 0 | 0
Akurasi AC | V | Rect | 0 | 1.7321 | 50 | 0 | 3070.9068 | 0 | 0 | 0
Resolusi AC | V | Rect | 2.3842e-06 | 1.7321 | 50 | 1.3765e-06 | 3070.9068 | 0.0042271 | 1.7869e-05 | 6.3858e-12
Akurasi C | V/(m/s^2) | Rect | 0.9775 | 1.7321 | 50 | 0.56436 | 0 | 0 | 0 | 0
Sertifikat Kalibrasi F | Hz | Normal | 2.2e-05 | 2 | 2 | 1.1e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
Sertifikat Kalibrasi V | V | Normal | 1.8e-05 | 2 | 2 | 9e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
Pengulangan Pengukuran Mass Centering | V | Normal | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Sums | [8 empty] | 1.7869e-05 | 6.3858e-12
Ketidakpastian Gabungan (uc) | [8 empty] | 0.0042271
Derajat Kebebasan Efektif (Veff) | [8 empty] | 50
Faktor Cakupan t-student for Veff dan CL 95% | [8 empty] | 2
Ketidakpastian bentangan (U95) | [8 empty] | 0.0084543
Ketidakpastian bentangan (U95) % | [8 empty] | #DIV/0!
Kelompok Pengukuran |  |  | : Seismometer
Besaran yang diukur |  |  | : Sensitivitas Komponen EW
Jenis alat yang dikalibrasi |  |  | : Seismometer 120P
Standar yang digunakan |  |  | : Digitiser/Nanometrics/Centaur Digital Recorder/3846
Model matematis pengukuran |  |  | : MK 17
Titik Ukur | Tegangan |  | 1 | Hz
| Frekuensi |  | 1 | V
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi (k) | vi | ui | ci | ci.ui | (ci.ui)2 | (ci.ui)4/vi
Pengulangan Pengukuran | V | Normal | 0 | 1 | 4 | 0 | 614.1814 | 0 | 0 | 0
Akurasi AC | V | Rect | 0 | 1.7321 | 50 | 0 | 614.1814 | 0 | 0 | 0
Resolusi AC | V | Rect | 2.3842e-06 | 1.7321 | 50 | 1.3765e-06 | 614.1814 | 0.00084543 | 7.1475e-07 | 1.0217e-14
Akurasi C | V/(m/s^2) | Rect | 0.9775 | 1.7321 | 50 | 0.56436 | 0 | 0 | 0 | 0
Sertifikat Kalibrasi F | Hz | Normal | 2.2e-05 | 2 | 2 | 1.1e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
Sertifikat Kalibrasi V | V | Normal | 0.00015 | 2 | 2 | 7.5e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
Pengulangan Pengukuran Mass Centering | V | Normal | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Sums | [8 empty] | 7.1475e-07 | 1.0217e-14
Ketidakpastian Gabungan (uc) | [8 empty] | 0.00084543
Derajat Kebebasan Efektif (Veff) | [8 empty] | 50
Faktor Cakupan t-student for Veff dan CL 95% | [8 empty] | 2
Ketidakpastian bentangan (U95) | [8 empty] | 0.0016909
Ketidakpastian bentangan (U95) % | [8 empty] | #DIV/0!
Kelompok Pengukuran |  |  | : Seismometer
Besaran yang diukur |  |  | : Sensitivitas Komponen EW
Jenis alat yang dikalibrasi |  |  | : Seismometer 120P
Standar yang digunakan |  |  | : Digitiser/Nanometrics/Centaur Digital Recorder/3846
Model matematis pengukuran |  |  | : MK 17
Titik Ukur | Tegangan |  | 2 | Hz
| Frekuensi |  | 1 | V
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi (k) | vi | ui | ci | ci.ui | (ci.ui)2 | (ci.ui)4/vi
Pengulangan Pengukuran | V | Normal | 0 | 1 | 4 | 0 | 1228.3627 | 0 | 0 | 0
Akurasi AC | V | Rect | 0 | 1.7321 | 50 | 0 | 1228.3627 | 0 | 0 | 0
Resolusi AC | V | Rect | 2.3842e-06 | 1.7321 | 50 | 1.3765e-06 | 1228.3627 | 0.0016909 | 2.859e-06 | 1.6348e-13
Akurasi C | V/(m/s^2) | Rect | 0.9775 | 1.7321 | 50 | 0.56436 | 0 | 0 | 0 | 0
Sertifikat Kalibrasi F | Hz | Normal | 2.5e-05 | 2 | 2 | 1.25e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
Sertifikat Kalibrasi V | V | Normal | 0.00015 | 2 | 2 | 7.5e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
Pengulangan Pengukuran Mass Centering | V | Normal | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Sums | [8 empty] | 2.859e-06 | 1.6348e-13
Ketidakpastian Gabungan (uc) | [8 empty] | 0.0016909
Derajat Kebebasan Efektif (Veff) | [8 empty] | 50
Faktor Cakupan t-student for Veff dan CL 95% | [8 empty] | 2
Ketidakpastian bentangan (U95) | [8 empty] | 0.0033817
Ketidakpastian bentangan (U95) % | [8 empty] | #DIV/0!
Kelompok Pengukuran |  |  | : Seismometer
Besaran yang diukur |  |  | : Sensitivitas Komponen EW
Jenis alat yang dikalibrasi |  |  | : Seismometer 120P
Standar yang digunakan |  |  | : Digitiser/Nanometrics/Centaur Digital Recorder/3846
Model matematis pengukuran |  |  | : MK 17
Titik Ukur | Tegangan |  | 5 | Hz
| Frekuensi |  | 1 | V
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi (k) | vi | ui | ci | ci.ui | (ci.ui)2 | (ci.ui)4/vi
Pengulangan Pengukuran | V | Normal | 0 | 1 | 4 | 0 | 3070.9068 | 0 | 0 | 0
Akurasi AC | V | Rect | 0 | 1.7321 | 50 | 0 | 3070.9068 | 0 | 0 | 0
Resolusi AC | V | Rect | 2.3842e-06 | 1.7321 | 50 | 1.3765e-06 | 3070.9068 | 0.0042271 | 1.7869e-05 | 6.3858e-12
Akurasi C | V/(m/s^2) | Rect | 0.9775 | 1.7321 | 50 | 0.56436 | 0 | 0 | 0 | 0
Sertifikat Kalibrasi F | Hz | Normal | 2e-05 | 2 | 2 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
Sertifikat Kalibrasi V | V | Normal | 0.00015 | 2 | 2 | 7.5e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
Pengulangan Pengukuran Mass Centering | V | Normal | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Sums | [8 empty] | 1.7869e-05 | 6.3858e-12
Ketidakpastian Gabungan (uc) | [8 empty] | 0.0042271
Derajat Kebebasan Efektif (Veff) | [8 empty] | 50
Faktor Cakupan t-student for Veff dan CL 95% | [8 empty] | 2
Ketidakpastian bentangan (U95) | [8 empty] | 0.0084543
Ketidakpastian bentangan (U95) % | [8 empty] | #DIV/0!
Kelompok Pengukuran |  |  | : Seismometer
Besaran yang diukur |  |  | : Sensitivitas Komponen EW
Jenis alat yang dikalibrasi |  |  | : Seismometer 120P
Standar yang digunakan |  |  | : Digitiser/Nanometrics/Centaur Digital Recorder/3846
Model matematis pengukuran |  |  | : MK 17
Titik Ukur | Tegangan |  | 10 | Hz
| Frekuensi |  | 1 | V
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi (k) | vi | ui | ci | ci.ui | (ci.ui)2 | (ci.ui)4/vi
Pengulangan Pengukuran | V | Normal | 0 | 1 | 4 | 0 | 6141.8136 | 0 | 0 | 0
Akurasi AC | V | Rect | 0 | 1.7321 | 50 | 0 | 6141.8136 | 0 | 0 | 0
Resolusi AC | V | Rect | 2.3842e-06 | 1.7321 | 50 | 1.3765e-06 | 6141.8136 | 0.0084543 | 7.1475e-05 | 1.0217e-10
Akurasi C | V/(m/s^2) | Rect | 0.9775 | 1.7321 | 50 | 0.56436 | 0 | 0 | 0 | 0
Sertifikat Kalibrasi F | Hz | Normal | 3e-05 | 2 | 2 | 1.5e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
Sertifikat Kalibrasi V | V | Normal | 0.00015 | 2 | 2 | 7.5e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
Pengulangan Pengukuran Mass Centering | V | Normal | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Sums | [8 empty] | 7.1475e-05 | 1.0217e-10
Ketidakpastian Gabungan (uc) | [8 empty] | 0.0084543
Derajat Kebebasan Efektif (Veff) | [8 empty] | 50
Faktor Cakupan t-student for Veff dan CL 95% | [8 empty] | 2
Ketidakpastian bentangan (U95) | [8 empty] | 0.016909
Ketidakpastian bentangan (U95) % | [8 empty] | #DIV/0!
Kelompok Pengukuran |  |  | : Seismometer
Besaran yang diukur |  |  | : Sensitivitas Komponen EW
Jenis alat yang dikalibrasi |  |  | : Seismometer 120P
Standar yang digunakan |  |  | : Digitiser/Nanometrics/Centaur Digital Recorder/3846
Model matematis pengukuran |  |  | : MK 17
Titik Ukur | Tegangan |  | 15 | Hz
| Frekuensi |  | 2 | V
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi (k) | vi | ui | ci | ci.ui | (ci.ui)2 | (ci.ui)4/vi
Pengulangan Pengukuran | V | Normal | 0 | 1 | 4 | 0 | 4606.3602 | 0 | 0 | 0
Akurasi AC | V | Rect | 0 | 1.7321 | 50 | 0 | 4606.3602 | 0 | 0 | 0
Resolusi AC | V | Rect | 2.3842e-06 | 1.7321 | 50 | 1.3765e-06 | 4606.3602 | 0.0063407 | 4.0205e-05 | 3.2328e-11
Akurasi C | V/(m/s^2) | Rect | 0.9775 | 1.7321 | 50 | 0.56436 | 0 | 0 | 0 | 0
Sertifikat Kalibrasi F | Hz | Normal | 2.8e-05 | 2 | 2 | 1.4e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
Sertifikat Kalibrasi V | V | Normal | 0.00022 | 2 | 2 | 0.00011 | 0 | 0 | 0 | 0
Pengulangan Pengukuran Mass Centering | V | Normal | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Sums | [8 empty] | 4.0205e-05 | 3.2328e-11
Ketidakpastian Gabungan (uc) | [8 empty] | 0.0063407
Derajat Kebebasan Efektif (Veff) | [8 empty] | 50
Faktor Cakupan t-student for Veff dan CL 95% | [8 empty] | 2
Ketidakpastian bentangan (U95) | [8 empty] | 0.012681
Ketidakpastian bentangan (U95) % | [8 empty] | #DIV/0!
Kelompok Pengukuran |  |  | : Seismometer
Besaran yang diukur |  |  | : Sensitivitas Komponen EW
Jenis alat yang dikalibrasi |  |  | : Seismometer 120P
Standar yang digunakan |  |  | : Digitiser/Nanometrics/Centaur Digital Recorder/3846
Model matematis pengukuran |  |  | : MK 17
Titik Ukur | Tegangan |  | 20 | Hz
| Frekuensi |  | 2 | V
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi (k) | vi | ui | ci | ci.ui | (ci.ui)2 | (ci.ui)4/vi
Pengulangan Pengukuran | V | Normal | 0 | 1 | 4 | 0 | 6141.8136 | 0 | 0 | 0
Akurasi AC | V | Rect | 0 | 1.7321 | 50 | 0 | 6141.8136 | 0 | 0 | 0
Resolusi AC | V | Rect | 2.3842e-06 | 1.7321 | 50 | 1.3765e-06 | 6141.8136 | 0.0084543 | 7.1475e-05 | 1.0217e-10
Akurasi C | V/(m/s^2) | Rect | 0.9775 | 1.7321 | 50 | 0.56436 | 0 | 0 | 0 | 0
Sertifikat Kalibrasi F | Hz | Normal | 3.6e-05 | 2 | 2 | 1.8e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
Sertifikat Kalibrasi V | V | Normal | 0.00022 | 2 | 2 | 0.00011 | 0 | 0 | 0 | 0
Pengulangan Pengukuran Mass Centering | V | Normal | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Sums | [8 empty] | 7.1475e-05 | 1.0217e-10
Ketidakpastian Gabungan (uc) | [8 empty] | 0.0084543
Derajat Kebebasan Efektif (Veff) | [8 empty] | 50
Faktor Cakupan t-student for Veff dan CL 95% | [8 empty] | 2
Ketidakpastian bentangan (U95) | [8 empty] | 0.016909
Ketidakpastian bentangan (U95) % | [8 empty] | #DIV/0!
Kelompok Pengukuran |  |  | : Seismometer
Besaran yang diukur |  |  | : Sensitivitas Komponen UD
Jenis alat yang dikalibrasi |  |  | : Seismometer 120P
Standar yang digunakan |  |  | : Digitiser/Nanometrics/Centaur Digital Recorder/3846
Model matematis pengukuran |  |  | : MK 17
Titik Ukur | Tegangan |  | 0.01 | Hz
| Frekuensi |  | 0.05 | V
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi (k) | vi | ui | ci | ci.ui | (ci.ui)2 | (ci.ui)4/vi
Pengulangan Pengukuran | V | Normal | 0.25881 | 1 | 4 | 0.25881 | 122.8363 | 31.791 | 1010.6675 | 255362.2143
Akurasi AC | V | Rect | 0.036985 | 1.7321 | 50 | 0.021353 | 122.8363 | 2.6229 | 6.8798 | 0.94662
Resolusi AC | V | Rect | 2.3842e-06 | 1.7321 | 50 | 1.3765e-06 | 122.8363 | 0.00016909 | 2.859e-08 | 1.6348e-17
Akurasi C | V/(m/s^2) | Rect | 0.9775 | 1.7321 | 50 | 0.56436 | 9.2952 | 5.2459 | 27.519 | 15.1459
Sertifikat Kalibrasi F | Hz | Normal | 6e-07 | 2 | 2 | 3e-07 | 90860.8848 | 0.027258 | 0.00074301 | 2.7603e-07
Sertifikat Kalibrasi V | V | Normal | 1.4e-05 | 2 | 2 | 7e-06 | 18172.177 | 0.12721 | 0.016181 | 0.00013092
Pengulangan Pengukuran Mass Centering | V | Normal | 0.40825 | 1 | 4 | 0.40825 | 1 | 0.40825 | 0.16667 | 0.0069444
Sums | [8 empty] | 1045.2499 | 255378.3139
Ketidakpastian Gabungan (uc) | [8 empty] | 32.3303
Derajat Kebebasan Efektif (Veff) | [8 empty] | 4.2782
Faktor Cakupan t-student for Veff dan CL 95% | [8 empty] | 2
Ketidakpastian bentangan (U95) | [8 empty] | 64.6606
Ketidakpastian bentangan (U95) % | [8 empty] | 7.116%
Kelompok Pengukuran |  |  | : Seismometer
Besaran yang diukur |  |  | : Sensitivitas Komponen UD
Jenis alat yang dikalibrasi |  |  | : Seismometer 120P
Standar yang digunakan |  |  | : Digitiser/Nanometrics/Centaur Digital Recorder/3846
Model matematis pengukuran |  |  | : MK 17
Titik Ukur | Tegangan |  | 0.02 | Hz
| Frekuensi |  | 0.05 | V
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi (k) | vi | ui | ci | ci.ui | (ci.ui)2 | (ci.ui)4/vi
Pengulangan Pengukuran | V | Normal | 0.0028572 | 1 | 4 | 0.0028572 | 245.6725 | 0.70195 | 0.49273 | 0.060695
Akurasi AC | V | Rect | 0.022735 | 1.7321 | 50 | 0.013126 | 245.6725 | 3.2247 | 10.3984 | 2.1626
Resolusi AC | V | Rect | 2.3842e-06 | 1.7321 | 50 | 1.3765e-06 | 245.6725 | 0.00033817 | 1.1436e-07 | 2.6156e-16
Akurasi C | V/(m/s^2) | Rect | 0.9775 | 1.7321 | 50 | 0.56436 | 11.4277 | 6.4493 | 41.5938 | 34.6008
Sertifikat Kalibrasi F | Hz | Normal | 7e-07 | 2 | 2 | 3.5e-07 | 55852.7826 | 0.019548 | 0.00038214 | 7.3017e-08
Sertifikat Kalibrasi V | V | Normal | 1.4e-05 | 2 | 2 | 7e-06 | 22341.113 | 0.15639 | 0.024457 | 0.00029908
Pengulangan Pengukuran Mass Centering | V | Normal | 0.40825 | 1 | 4 | 0.40825 | 1 | 0.40825 | 0.16667 | 0.0069444
Sums | [8 empty] | 52.6765 | 36.8313
Ketidakpastian Gabungan (uc) | [8 empty] | 7.2579
Derajat Kebebasan Efektif (Veff) | [8 empty] | 75.3383
Faktor Cakupan t-student for Veff dan CL 95% | [8 empty] | 2
Ketidakpastian bentangan (U95) | [8 empty] | 14.5157
Ketidakpastian bentangan (U95) % | [8 empty] | 1.299%
Kelompok Pengukuran |  |  | : Seismometer
Besaran yang diukur |  |  | : Sensitivitas Komponen UD
Jenis alat yang dikalibrasi |  |  | : Seismometer 120P
Standar yang digunakan |  |  | : Digitiser/Nanometrics/Centaur Digital Recorder/3846
Model matematis pengukuran |  |  | : MK 17
Titik Ukur | Tegangan |  | 0.05 | Hz
| Frekuensi |  | 0.05 | V
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi (k) | vi | ui | ci | ci.ui | (ci.ui)2 | (ci.ui)4/vi
Pengulangan Pengukuran | V | Normal | 0.00061294 | 1 | 4 | 0.00061294 | 614.1814 | 0.37646 | 0.14172 | 0.0050213
Akurasi AC | V | Rect | 0.0092752 | 1.7321 | 50 | 0.005355 | 614.1814 | 3.289 | 10.8173 | 2.3403
Resolusi AC | V | Rect | 2.3842e-06 | 1.7321 | 50 | 1.3765e-06 | 614.1814 | 0.00084543 | 7.1475e-07 | 1.0217e-14
Akurasi C | V/(m/s^2) | Rect | 0.9775 | 1.7321 | 50 | 0.56436 | 11.6556 | 6.5779 | 43.2692 | 37.4445
Sertifikat Kalibrasi F | Hz | Normal | 2.2e-06 | 2 | 2 | 1.1e-06 | 22786.6296 | 0.025065 | 0.00062827 | 1.9736e-07
Sertifikat Kalibrasi V | V | Normal | 1.4e-05 | 2 | 2 | 7e-06 | 22786.6296 | 0.15951 | 0.025442 | 0.00032366
Pengulangan Pengukuran Mass Centering | V | Normal | 0.40825 | 1 | 4 | 0.40825 | 1 | 0.40825 | 0.16667 | 0.0069444
Sums | [8 empty] | 54.421 | 39.7971
Ketidakpastian Gabungan (uc) | [8 empty] | 7.3771
Derajat Kebebasan Efektif (Veff) | [8 empty] | 74.4186
Faktor Cakupan t-student for Veff dan CL 95% | [8 empty] | 2
Ketidakpastian bentangan (U95) | [8 empty] | 14.7541
Ketidakpastian bentangan (U95) % | [8 empty] | 1.295%
Kelompok Pengukuran |  |  | : Seismometer
Besaran yang diukur |  |  | : Sensitivitas Komponen UD
Jenis alat yang dikalibrasi |  |  | : Seismometer 120P
Standar yang digunakan |  |  | : Digitiser/Nanometrics/Centaur Digital Recorder/3846
Model matematis pengukuran |  |  | : MK 17
Titik Ukur | Tegangan |  | 0.1 | Hz
| Frekuensi |  | 0.1 | V
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi (k) | vi | ui | ci | ci.ui | (ci.ui)2 | (ci.ui)4/vi
Pengulangan Pengukuran | V | Normal | 0.000248 | 1 | 4 | 0.000248 | 614.1814 | 0.15232 | 0.0232 | 0.00013456
Akurasi AC | V | Rect | 0.0092518 | 1.7321 | 50 | 0.0053415 | 614.1814 | 3.2807 | 10.7628 | 2.3167
Resolusi AC | V | Rect | 2.3842e-06 | 1.7321 | 50 | 1.3765e-06 | 614.1814 | 0.00084543 | 7.1475e-07 | 1.0217e-14
Akurasi C | V/(m/s^2) | Rect | 0.9775 | 1.7321 | 50 | 0.56436 | 11.6261 | 6.5613 | 43.0511 | 37.0679
Sertifikat Kalibrasi F | Hz | Normal | 5e-06 | 2 | 2 | 2.5e-06 | 11364.5614 | 0.028411 | 0.00080721 | 3.2579e-07
Sertifikat Kalibrasi V | V | Normal | 1.8e-05 | 2 | 2 | 9e-06 | 11364.5614 | 0.10228 | 0.010461 | 5.4721e-05
Pengulangan Pengukuran Mass Centering | V | Normal | 0.40825 | 1 | 4 | 0.40825 | 1 | 0.40825 | 0.16667 | 0.0069444
Sums | [8 empty] | 54.015 | 39.3918
Ketidakpastian Gabungan (uc) | [8 empty] | 7.3495
Derajat Kebebasan Efektif (Veff) | [8 empty] | 74.0667
Faktor Cakupan t-student for Veff dan CL 95% | [8 empty] | 2
Ketidakpastian bentangan (U95) | [8 empty] | 14.699
Ketidakpastian bentangan (U95) % | [8 empty] | 1.293%
Kelompok Pengukuran |  |  | : Seismometer
Besaran yang diukur |  |  | : Sensitivitas Komponen UD
Jenis alat yang dikalibrasi |  |  | : Seismometer 120P
Standar yang digunakan |  |  | : Digitiser/Nanometrics/Centaur Digital Recorder/3846
Model matematis pengukuran |  |  | : MK 17
Titik Ukur | Tegangan |  | 0.2 | Hz
| Frekuensi |  | 0.1 | V
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi (k) | vi | ui | ci | ci.ui | (ci.ui)2 | (ci.ui)4/vi
Pengulangan Pengukuran | V | Normal | 0.00019321 | 1 | 4 | 0.00019321 | 1228.3627 | 0.23733 | 0.056326 | 0.00079316
Akurasi AC | V | Rect | 0.0046404 | 1.7321 | 50 | 0.0026792 | 1228.3627 | 3.291 | 10.8306 | 2.346
Resolusi AC | V | Rect | 2.3842e-06 | 1.7321 | 50 | 1.3765e-06 | 1228.3627 | 0.0016909 | 2.859e-06 | 1.6348e-13
Akurasi C | V/(m/s^2) | Rect | 0.9775 | 1.7321 | 50 | 0.56436 | 11.6627 | 6.582 | 43.3223 | 37.5364
Sertifikat Kalibrasi F | Hz | Normal | 1.4e-05 | 2 | 2 | 7e-06 | 5700.1505 | 0.039901 | 0.0015921 | 1.2674e-06
Sertifikat Kalibrasi V | V | Normal | 1.8e-05 | 2 | 2 | 9e-06 | 11400.3011 | 0.1026 | 0.010527 | 5.5412e-05
Pengulangan Pengukuran Mass Centering | V | Normal | 0.40825 | 1 | 4 | 0.40825 | 1 | 0.40825 | 0.16667 | 0.0069444
Sums | [8 empty] | 54.388 | 39.8902
Ketidakpastian Gabungan (uc) | [8 empty] | 7.3748
Derajat Kebebasan Efektif (Veff) | [8 empty] | 74.1548
Faktor Cakupan t-student for Veff dan CL 95% | [8 empty] | 2
Ketidakpastian bentangan (U95) | [8 empty] | 14.7496
Ketidakpastian bentangan (U95) % | [8 empty] | 1.294%
Kelompok Pengukuran |  |  | : Seismometer
Besaran yang diukur |  |  | : Sensitivitas Komponen UD
Jenis alat yang dikalibrasi |  |  | : Seismometer 120P
Standar yang digunakan |  |  | : Digitiser/Nanometrics/Centaur Digital Recorder/3846
Model matematis pengukuran |  |  | : MK 17
Titik Ukur | Tegangan |  | 0.5 | Hz
| Frekuensi |  | 0.1 | V
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi (k) | vi | ui | ci | ci.ui | (ci.ui)2 | (ci.ui)4/vi
Pengulangan Pengukuran | V | Normal | 0 | 1 | 4 | 0 | 3070.9068 | 0 | 0 | 0
Akurasi AC | V | Rect | 0 | 1.7321 | 50 | 0 | 3070.9068 | 0 | 0 | 0
Resolusi AC | V | Rect | 2.3842e-06 | 1.7321 | 50 | 1.3765e-06 | 3070.9068 | 0.0042271 | 1.7869e-05 | 6.3858e-12
Akurasi C | V/(m/s^2) | Rect | 0.9775 | 1.7321 | 50 | 0.56436 | 0 | 0 | 0 | 0
Sertifikat Kalibrasi F | Hz | Normal | 2.2e-05 | 2 | 2 | 1.1e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
Sertifikat Kalibrasi V | V | Normal | 1.8e-05 | 2 | 2 | 9e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
Pengulangan Pengukuran Mass Centering | V | Normal | 0.40825 | 1 | 4 | 0.40825 | 1 | 0.40825 | 0.16667 | 0.0069444
Sums | [8 empty] | 0.16668 | 0.0069444
Ketidakpastian Gabungan (uc) | [8 empty] | 0.40827
Derajat Kebebasan Efektif (Veff) | [8 empty] | 4.0009
Faktor Cakupan t-student for Veff dan CL 95% | [8 empty] | 2
Ketidakpastian bentangan (U95) | [8 empty] | 0.81654
Ketidakpastian bentangan (U95) % | [8 empty] | #DIV/0!
Kelompok Pengukuran |  |  | : Seismometer
Besaran yang diukur |  |  | : Sensitivitas Komponen UD
Jenis alat yang dikalibrasi |  |  | : Seismometer 120P
Standar yang digunakan |  |  | : Digitiser/Nanometrics/Centaur Digital Recorder/3846
Model matematis pengukuran |  |  | : MK 17
Titik Ukur | Tegangan |  | 1 | Hz
| Frekuensi |  | 1 | V
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi (k) | vi | ui | ci | ci.ui | (ci.ui)2 | (ci.ui)4/vi
Pengulangan Pengukuran | V | Normal | 0 | 1 | 4 | 0 | 614.1814 | 0 | 0 | 0
Akurasi AC | V | Rect | 0 | 1.7321 | 50 | 0 | 614.1814 | 0 | 0 | 0
Resolusi AC | V | Rect | 2.3842e-06 | 1.7321 | 50 | 1.3765e-06 | 614.1814 | 0.00084543 | 7.1475e-07 | 1.0217e-14
Akurasi C | V/(m/s^2) | Rect | 0.9775 | 1.7321 | 50 | 0.56436 | 0 | 0 | 0 | 0
Sertifikat Kalibrasi F | Hz | Normal | 2.2e-05 | 2 | 2 | 1.1e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
Sertifikat Kalibrasi V | V | Normal | 0.00015 | 2 | 2 | 7.5e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
Pengulangan Pengukuran Mass Centering | V | Normal | 0.40825 | 1 | 4 | 0.40825 | 1 | 0.40825 | 0.16667 | 0.0069444
Sums | [8 empty] | 0.16667 | 0.0069444
Ketidakpastian Gabungan (uc) | [8 empty] | 0.40825
Derajat Kebebasan Efektif (Veff) | [8 empty] | 4
Faktor Cakupan t-student for Veff dan CL 95% | [8 empty] | 2
Ketidakpastian bentangan (U95) | [8 empty] | 0.8165
Ketidakpastian bentangan (U95) % | [8 empty] | #DIV/0!
Kelompok Pengukuran |  |  | : Seismometer
Besaran yang diukur |  |  | : Sensitivitas Komponen UD
Jenis alat yang dikalibrasi |  |  | : Seismometer 120P
Standar yang digunakan |  |  | : Digitiser/Nanometrics/Centaur Digital Recorder/3846
Model matematis pengukuran |  |  | : MK 17
Titik Ukur | Tegangan |  | 2 | Hz
| Frekuensi |  | 1 | V
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi (k) | vi | ui | ci | ci.ui | (ci.ui)2 | (ci.ui)4/vi
Pengulangan Pengukuran | V | Normal | 0 | 1 | 4 | 0 | 1228.3627 | 0 | 0 | 0
Akurasi AC | V | Rect | 0 | 1.7321 | 50 | 0 | 1228.3627 | 0 | 0 | 0
Resolusi AC | V | Rect | 2.3842e-06 | 1.7321 | 50 | 1.3765e-06 | 1228.3627 | 0.0016909 | 2.859e-06 | 1.6348e-13
Akurasi C | V/(m/s^2) | Rect | 0.9775 | 1.7321 | 50 | 0.56436 | 0 | 0 | 0 | 0
Sertifikat Kalibrasi F | Hz | Normal | 2.5e-05 | 2 | 2 | 1.25e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
Sertifikat Kalibrasi V | V | Normal | 0.00015 | 2 | 2 | 7.5e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
Pengulangan Pengukuran Mass Centering | V | Normal | 0.40825 | 1 | 4 | 0.40825 | 1 | 0.40825 | 0.16667 | 0.0069444
Sums | [8 empty] | 0.16667 | 0.0069444
Ketidakpastian Gabungan (uc) | [8 empty] | 0.40825
Derajat Kebebasan Efektif (Veff) | [8 empty] | 4.0001
Faktor Cakupan t-student for Veff dan CL 95% | [8 empty] | 2
Ketidakpastian bentangan (U95) | [8 empty] | 0.8165
Ketidakpastian bentangan (U95) % | [8 empty] | #DIV/0!
Kelompok Pengukuran |  |  | : Seismometer
Besaran yang diukur |  |  | : Sensitivitas Komponen UD
Jenis alat yang dikalibrasi |  |  | : Seismometer 120P
Standar yang digunakan |  |  | : Digitiser/Nanometrics/Centaur Digital Recorder/3846
Model matematis pengukuran |  |  | : MK 17
Titik Ukur | Tegangan |  | 5 | Hz
| Frekuensi |  | 1 | V
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi (k) | vi | ui | ci | ci.ui | (ci.ui)2 | (ci.ui)4/vi
Pengulangan Pengukuran | V | Normal | 0 | 1 | 4 | 0 | 3070.9068 | 0 | 0 | 0
Akurasi AC | V | Rect | 0 | 1.7321 | 50 | 0 | 3070.9068 | 0 | 0 | 0
Resolusi AC | V | Rect | 2.3842e-06 | 1.7321 | 50 | 1.3765e-06 | 3070.9068 | 0.0042271 | 1.7869e-05 | 6.3858e-12
Akurasi C | V/(m/s^2) | Rect | 0.9775 | 1.7321 | 50 | 0.56436 | 0 | 0 | 0 | 0
Sertifikat Kalibrasi F | Hz | Normal | 2e-05 | 2 | 2 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
Sertifikat Kalibrasi V | V | Normal | 0.00015 | 2 | 2 | 7.5e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
Pengulangan Pengukuran Mass Centering | V | Normal | 0.40825 | 1 | 4 | 0.40825 | 1 | 0.40825 | 0.16667 | 0.0069444
Sums | [8 empty] | 0.16668 | 0.0069444
Ketidakpastian Gabungan (uc) | [8 empty] | 0.40827
Derajat Kebebasan Efektif (Veff) | [8 empty] | 4.0009
Faktor Cakupan t-student for Veff dan CL 95% | [8 empty] | 2
Ketidakpastian bentangan (U95) | [8 empty] | 0.81654
Ketidakpastian bentangan (U95) % | [8 empty] | #DIV/0!
Kelompok Pengukuran |  |  | : Seismometer
Besaran yang diukur |  |  | : Sensitivitas Komponen UD
Jenis alat yang dikalibrasi |  |  | : Seismometer 120P
Standar yang digunakan |  |  | : Digitiser/Nanometrics/Centaur Digital Recorder/3846
Model matematis pengukuran |  |  | : MK 17
Titik Ukur | Tegangan |  | 10 | Hz
| Frekuensi |  | 1 | V
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi (k) | vi | ui | ci | ci.ui | (ci.ui)2 | (ci.ui)4/vi
Pengulangan Pengukuran | V | Normal | 0 | 1 | 4 | 0 | 6141.8136 | 0 | 0 | 0
Akurasi AC | V | Rect | 0 | 1.7321 | 50 | 0 | 6141.8136 | 0 | 0 | 0
Resolusi AC | V | Rect | 2.3842e-06 | 1.7321 | 50 | 1.3765e-06 | 6141.8136 | 0.0084543 | 7.1475e-05 | 1.0217e-10
Akurasi C | V/(m/s^2) | Rect | 0.9775 | 1.7321 | 50 | 0.56436 | 0 | 0 | 0 | 0
Sertifikat Kalibrasi F | Hz | Normal | 3e-05 | 2 | 2 | 1.5e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
Sertifikat Kalibrasi V | V | Normal | 0.00015 | 2 | 2 | 7.5e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
Pengulangan Pengukuran Mass Centering | V | Normal | 0.40825 | 1 | 4 | 0.40825 | 1 | 0.40825 | 0.16667 | 0.0069444
Sums | [8 empty] | 0.16674 | 0.0069444
Ketidakpastian Gabungan (uc) | [8 empty] | 0.40834
Derajat Kebebasan Efektif (Veff) | [8 empty] | 4.0034
Faktor Cakupan t-student for Veff dan CL 95% | [8 empty] | 2
Ketidakpastian bentangan (U95) | [8 empty] | 0.81667
Ketidakpastian bentangan (U95) % | [8 empty] | #DIV/0!
Kelompok Pengukuran |  |  | : Seismometer
Besaran yang diukur |  |  | : Sensitivitas Komponen UD
Jenis alat yang dikalibrasi |  |  | : Seismometer 120P
Standar yang digunakan |  |  | : Digitiser/Nanometrics/Centaur Digital Recorder/3846
Model matematis pengukuran |  |  | : MK 17
Titik Ukur | Tegangan |  | 15 | Hz
| Frekuensi |  | 2 | V
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi (k) | vi | ui | ci | ci.ui | (ci.ui)2 | (ci.ui)4/vi
Pengulangan Pengukuran | V | Normal | 0 | 1 | 4 | 0 | 4606.3602 | 0 | 0 | 0
Akurasi AC | V | Rect | 0 | 1.7321 | 50 | 0 | 4606.3602 | 0 | 0 | 0
Resolusi AC | V | Rect | 2.3842e-06 | 1.7321 | 50 | 1.3765e-06 | 4606.3602 | 0.0063407 | 4.0205e-05 | 3.2328e-11
Akurasi C | V/(m/s^2) | Rect | 0.9775 | 1.7321 | 50 | 0.56436 | 0 | 0 | 0 | 0
Sertifikat Kalibrasi F | Hz | Normal | 2.8e-05 | 2 | 2 | 1.4e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
Sertifikat Kalibrasi V | V | Normal | 0.00022 | 2 | 2 | 0.00011 | 0 | 0 | 0 | 0
Pengulangan Pengukuran Mass Centering | V | Normal | 0.40825 | 1 | 4 | 0.40825 | 1 | 0.40825 | 0.16667 | 0.0069444
Sums | [8 empty] | 0.16671 | 0.0069444
Ketidakpastian Gabungan (uc) | [8 empty] | 0.4083
Derajat Kebebasan Efektif (Veff) | [8 empty] | 4.0019
Faktor Cakupan t-student for Veff dan CL 95% | [8 empty] | 2
Ketidakpastian bentangan (U95) | [8 empty] | 0.8166
Ketidakpastian bentangan (U95) % | [8 empty] | #DIV/0!
Kelompok Pengukuran |  |  | : Seismometer
Besaran yang diukur |  |  | : Sensitivitas Komponen UD
Jenis alat yang dikalibrasi |  |  | : Seismometer 120P
Standar yang digunakan |  |  | : Digitiser/Nanometrics/Centaur Digital Recorder/3846
Model matematis pengukuran |  |  | : MK 17
Titik Ukur | Tegangan |  | 20 | Hz
| Frekuensi |  | 2 | V
Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi (k) | vi | ui | ci | ci.ui | (ci.ui)2 | (ci.ui)4/vi
Pengulangan Pengukuran | V | Normal | 0 | 1 | 4 | 0 | 6141.8136 | 0 | 0 | 0
Akurasi AC | V | Rect | 0 | 1.7321 | 50 | 0 | 6141.8136 | 0 | 0 | 0
Resolusi AC | V | Rect | 2.3842e-06 | 1.7321 | 50 | 1.3765e-06 | 6141.8136 | 0.0084543 | 7.1475e-05 | 1.0217e-10
Akurasi C | V/(m/s^2) | Rect | 0.9775 | 1.7321 | 50 | 0.56436 | 0 | 0 | 0 | 0
Sertifikat Kalibrasi F | Hz | Normal | 3.6e-05 | 2 | 2 | 1.8e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
Sertifikat Kalibrasi V | V | Normal | 0.00022 | 2 | 2 | 0.00011 | 0 | 0 | 0 | 0
Pengulangan Pengukuran Mass Centering | V | Normal | 0.40825 | 1 | 4 | 0.40825 | 1 | 0.40825 | 0.16667 | 0.0069444
Sums | [8 empty] | 0.16674 | 0.0069444
Ketidakpastian Gabungan (uc) | [8 empty] | 0.40834
Derajat Kebebasan Efektif (Veff) | [8 empty] | 4.0034
Faktor Cakupan t-student for Veff dan CL 95% | [8 empty] | 2
Ketidakpastian bentangan (U95) | [8 empty] | 0.81667
Ketidakpastian bentangan (U95) % | [8 empty] | #DIV/0!

## Unc Mass Center (hidden)
Sebelum Kalibrasi |  |  |  |  | Sesudah Kalibrasi
| Mass Center |  |  | 5 mnt |  | Mass Center |  |  | 5 mnt
| W | V | U |  |  | W | V | U
| -0.07 | -0.01 | -0.03 |  |  | -0.08 | -0.01 | -0.04
| -0.07 | 0 | -0.03 |  |  | -0.08 | -0.01 | -0.04
| -0.07 | -0.01 | -0.04 |  |  | -0.08 | -0.01 | -0.04
| -0.08 | -0.01 | -0.03 |  |  | -0.08 | -0.01 | -0.04
| -0.07 | -0.01 | -0.03 |  |  | -0.08 | -0.01 | -0.04
avg | -0.072 | -0.008 | -0.032 |  | avg | -0.08 | -0.01 | -0.04
u repeat | 0.002 | 0.002 | 0.002 |  | u repeat | 0 | 0 | 0
unc % | -0.027778 | -0.25 | -0.0625 |  | unc % | 0 | 0 | 0

## LAP SEISMO
LAPORAN KALIBRASI PERALATAN GEOFISIKA
tanah tinggi (TanTing)
TAHUN: 2023
| A. | INFORMASI STASIUN
|  | 1. Stasiun |  |  | : Site Ina-TEWS tanah tinggi
|  | 2. Kode |  |  | : TanTing
|  | 3. Koordinat |  |  | : Lintang | : 1.1914 LS | Bujur | : 136.1070 BT
[5 empty] | Elevasi | : 89 m
|  | 4. Alamat |  |  | : jl.Guru Minda
Kota Tangerang, Banten
|  | 5. Telepon/Fax |  |  | : -
|  | 6. E-mail |  |  | : -
| B. | DASAR PELAKSANAAN
1. Surat Tugas
|  |  | i. | B/IJ.00.00/1039/KPI/XI/2023 tanggal 08 November 2023
2. Pelaksana
|  | i. | Nama |  | : Husnul Kamal Zega, S.Si, M.Kom
|  |  | NIP |  | : 198003072006041002
|  |  | Pangkat/Gol |  | : Pembina / IV-a
|  |  | Jabatan |  | : PMG Madya
|  |  | Unit Organisasi |  | : Pusat Instrumentasi, Kalibrasi dan Rekayasa
|  | ii. | Nama |  | : Dr.-Ing. Benyamin Heryanto Rusanto, S.Si, M.Si
|  |  | NIP |  | : 198204172006041002
|  |  | Pangkat/Gol |  | : Penata / III-d
|  |  | Jabatan |  | : PMG Muda
|  |  | Unit Organisasi |  | : Pusat Instrumentasi, Kalibrasi dan Rekayasa
|  | iii. | Nama |  | :
|  |  | NIP |  | :
|  |  | Pangkat/Gol |  | :
|  |  | Jabatan |  | :
|  |  | Unit Organisasi |  | :
|  | iv. | Nama |  | :
|  |  | NIP |  | :
|  |  | Pangkat/Gol |  | :
|  |  | Jabatan |  | :
|  |  | Unit Organisasi |  | :
| C. | DATA ALAT
|  | 1. | Seismograf Digital Trillium-120Q
|  |  | i. | No. Order / Identifikasi |  | : 007/121
|  |  | ii. | Tanggal Kalibrasi |  | : 2025-08-11
|  |  | iii. | Merk Seismometer |  | : rexus
|  |  | iv. | Tipe Seismometer / SN |  | : db86su / 123
|  |  | v. | Tahun Instalasi |  | : -
|  |  | vi. | Kalibrasi Terakhir |  | : 2022
|  |  | vii. | Suhu / Kelembapan |  | : (27,7 ± 2,5) ⁰C / (68,8 ± 8) %
|  |  | viii. | Tipe Digitiser / SN |  | : alpha / 001
|  |  | ix. | Kalibrator / Alat Standar
|  |  |  | 1. Digitiser |  | : Centaur Digital Recorder S.N. 003846
| D. | PELAKSANAAN KALIBRASI SEISMOMETER
|  | 1. | Kondisi Awal
Seismometer terpasang pada pier
|  |  |  | (a) |  |  |  | (b)
Gambar 1. Keadaan Awal Tegangan Massa dan Seisgram db86su (a)
Keadaan Setelah Centering Tegangan Massa dan Seisgram db86su (b)
|  | 2. | Kalibrasi
|  |  | i. | Metode Kalibrasi |  | : Relatif (Sine Wave)
|  |  | ii. | Input |  | : Gelombang Sinus (0,01 - 20 Hz)
|  |  | iii. | Mode Seismometer |  | :
|  |  | iv. | Output Sinyal Kalibrasi |  | :
Gambar 2. Output Sinyal Kalibrasi Gelombang Sinusoida (0,01-20 Hz)
|  |  | v. | Hasil Perhitungan Sensitivitas
Dari perhitungan data-data seisgram kalibrasi, didapat hasil Sensitivitas yang dapat dilihat pada tabel 1 dan disajikan dalam bentuk grafik respon frekuensi pada gambar 3.
Tabel 1. Nilai Sensitivitas Tiap Frekuensi
FREKUENSI (Hz) |  | TEGANGAN INPUT (Volt) |  | UD |  | NS |  | EW
|  |  |  | SENSITIVITAS | UNC | SENSITIVITAS | UNC | SENSITIVITAS | UNC
(V/(m/s))
0.01 |  | 0.05 |  | 908.6088 | 64.6606 | 906.5667 | 65.5106 | 908.398 | 64.1024
0.02 |  | 0.05 |  | 1117.0557 | 14.8035 | 1117.8976 | 15.0333 | 1117.9823 | 14.8697
0.05 |  | 0.05 |  | 1139.3315 | 15.0988 | 1138.1672 | 15.3058 | 1140.8119 | 15.1733
0.1 |  | 0.1 |  | 1136.4561 | 15.0606 | 1136.6622 | 15.2856 | 1135.742 | 15.1059
0.2 |  | 0.1 |  | 1140.0301 | 15.108 | 1139.3952 | 15.3223 | 1135.9745 | 15.109
0.5 |  | 0.1 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
1 |  | 1 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
2 |  | 1 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
5 |  | 1 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
10 |  | 1 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
15 |  | 2 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
20 |  | 2 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
Gambar 3. Grafik Respon Frekuensi
| E. | KETERANGAN LAIN
Lokasi site berada sekitar bandara. Akibatnya terdapat noise lingkungan.
| F. | KESIMPULAN DAN SARAN
|  | 1. | Kesimpulan
|  |  | i. | Dari Hasil Kalibrasi relatif metode gelombang sinus untuk seismometer db86su / 123, terlihat bahwa seismometer ini masih dalam keadaan baik dan laik pakai.
ii.
|  | 2. | Saran
|  |  | i. | Pemeliharaan secara rutin untuk menjaga kebersihan shelter
| G. | LAMPIRAN - LAMPIRAN
|  | 1. | Dokumentasi Kegiatan
Jakarta, 2025-08-11
Pelaksana
Mengetahui
Kepala Stasiun Meteorologi Biak | [5 empty] | 1. Husnul Kamal Zega, S.Si, M.Kom ………………
2. Dr.-Ing. Benyamin Heryanto Rusanto, S.Si, M.Si ………………
Dokumentasi Kegiatan
Persiapan kalibrasi |  |  |  |  | site Biak

## SERTIF_SEISMO
SERTIFIKAT KALIBRASI
CALIBRATION CERTIFICATE
Sert.FC-SEIS/121/BDG/viii/2025
IDENTITAS ALAT
Instrument Details
Nama Alat |  | : daifa
Instrument Name
Merek Pabrik |  | : rexus
Manufacturer
Tipe / Nomor Seri |  | : db86su / 123
Type / Serial Number
Lain-lain |  | : -
Others
IDENTITAS PEMILIK
Owner Identification
Nama |  | : STMKG
Designation |  | Sensor Ina-TEWS Site tanah tinggi (TanTing)
Alamat |  | : jl.Meteor
Address
Sertifikat ini terdiri atas 4 (empat) halaman
This certificate comprises of pages
Diterbitkan tanggal 11 Agustus 2025
Date of issue
Kepala L2DR
Firman
Jl. Angkasa I No. 02 Kemayoran Jakarta Pusat
Tlp. 021-4246321 Ext. 5125; Fax : 021-6545626; P.O. Box 3540 Jkt; Website : http: //www.bmkg.go.id
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
F/IKK 7.8.1 | [6 empty] | Edisi/Revisi : 10/0
|  |  | No. Sertifikat / |  | : Sert.FC-SEIS/121/BDG/viii/2025
Certificate Number
|  |  | No. Order / |  | : 007
Order Number
|  |  | Halaman / |  | : 2 dari 4
Page
Nama Sensor / Instrument Name |  |  | : daifa
Merek Sensor / Manufacturer |  |  | : rexus
Tipe & No. Seri / Type & Serial Number |  |  | : db86su / 123
Tanggal Masuk / Registered Date |  |  | : 2025-08-11
Tanggal Kalibrasi / Calibration Date |  |  | : 2025-08-11
Tempat Kalibrasi / Calibration Place |  |  | : Site InaTEWS tanah tinggi (TanTing)
jl.Guru Minda
Kota Tangerang, Banten
Kondisi Ruang / Environment
|  |  | Suhu Ruang / Room Temperature |  |  | : (27,7 ± 2,5) ⁰C
|  |  | Kelembapan / Relative Humidity |  |  | : (68,8 ± 8) %
HASIL KALIBRASI / CALIBRATION RESULT
FREKUENSI (Hz) | TEGANGAN INPUT (Volt) | UD |  | NS |  | EW
|  | SENSITIVITAS | UNC | SENSITIVITAS | UNC | SENSITIVITAS | UNC
(V/(m/s))
0.01 | 0.05 | 908.6088 | 64.6606 | 906.5667 | 65.5106 | 908.398 | 64.1024
0.02 | 0.05 | 1117.0557 | 14.8035 | 1117.8976 | 15.0333 | 1117.9823 | 14.8697
0.05 | 0.05 | 1139.3315 | 15.0988 | 1138.1672 | 15.3058 | 1140.8119 | 15.1733
0.1 | 0.1 | 1136.4561 | 15.0606 | 1136.6622 | 15.2856 | 1135.742 | 15.1059
0.2 | 0.1 | 1140.0301 | 15.108 | 1139.3952 | 15.3223 | 1135.9745 | 15.109
0.5 | 0.1 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
1 | 1 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
2 | 1 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
5 | 1 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
10 | 1 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
15 | 2 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
20 | 2 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
F/IKK 7.8.2 | [6 empty] | Edisi/Revisi : 10/0
|  |  | No. Sertifikat / |  | : Sert.FC-SEIS/121/BDG/viii/2025
Certificate Number
|  |  | No. Order / |  | : 007
Order Number
|  |  | Halaman / |  | : 3 dari 4
Page
Gambar 1. Grafik Respon Frekuensi Seismometer db86su
Gambar 2. Sinyal Kalibrasi Seismometer db86su
Akhir dari Tes / End of Test
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
F/IKK 7.8.2 | [6 empty] | Edisi/Revisi : 10/0
|  |  | No. Sertifikat / |  | : Sert.FC-SEIS/121/BDG/viii/2025
Certificate Number
|  |  | No. Order / |  | : 007
Order Number
|  |  | Halaman / |  | : 4 dari 4
Page
Catatan / Notes:
Standar Kalibrasi / Calibration Standard |  |  | : Centaur Digital Recorder S.N. 003846
Tertelusur Ke SI melalui / Traceable to SI through |  |  |  | : 1. Institute of Metrology of Bosnia and
: Herzegovina
: 2. Labotratorium SNSU
Metode Kalibrasi / Calibration Standard : Kalibrasi dilaksanakan dengan metode kalibrasi gelombang sinus, yaitu menginputkan sinyal sinus dengan frekuensi dan amplitudo yang diketahui ke kumparan kalibrasi seismometer, kemudian menganalisis outputnya. / The calibration is carried out by a sine wave calibration method, which inputs a sine signal with the known frequency and amplitude to the seismometer calibration coil, then analyzes its output.
Dokumen Acuan / Reference Document |  |  | : MK 17
Sertifikat ini hanya berlaku untuk peralatan dengan identitas yang dinyatakan di atas / This certificate only applies to equipment with the identity stated above.
Ketidakpastian pengukuran dinyatakan pada tingkat kepercayaan tidak kurang dari 95 % dengan faktor cakupan k = 2 / Uncertainty of measurement is expressed at a confidence level of no less than 95 % with coverage factor k = 2
Diverifikasi oleh / Verified by |  |  | : Zaifal
Divalidasi oleh / Validated by |  |  | : Raihan
Akhir dari Sertifikat / End of Certificate
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
F/IKK 7.8.2 | [6 empty] | Edisi/Revisi : 10/0

## Suhu dan Kelembaban
|  |  |  | SUHU | RH
|  |  | MAX | 30 | 76
|  |  | MIN | 25 | 60
|  |  | AVERAGE | 27.5 | 68
|  |  | KOREKSI STD | 0.16175 | 0.78107
RENTANG
|  |  | suhu | 27.6618 | 2.5 | (27,7 ± 2,5) ⁰C
S/N 19910179 |  |  | kelembapan | 68.7811 | 8 | (68,8 ± 8) %
KAG 4 | suhu | kelembapan | nilai | koreksi | unc
2023-10-11 15:50 | 32.1 | 82.3 | 31.96 | 0.051585 | 0.17
2023-10-11 16:00 | 32.1 | 81.3 | 78.93 | 1.6336 | 3
2023-10-11 16:10 | 32 | 79.9 | 32 | 32.0516 | -0.1
2023-10-11 16:20 | 32 | 79.2 | 79.75 | 81.3836 | -2.55
2023-10-11 16:30 | 31.9 | 78.5
2023-10-11 16:40 | 31.9 | 78.6 |  | KAG 4
2023-10-11 16:50 | 31.9 | 77.3 | suhu | koreksi | unc
2023-10-11 17:00 | 31.9 | 77.6 | 19.8 | 0.4 | 0.17
2023-10-11 17:10 | 31.9 | 77.4 | 30.1 | 0 | 0.17
2023-10-11 17:20 | 31.9 | 77.2 | 40.1 | -0.1 | 0.17
|  |  | kelembapan | koreksi | unc
|  |  | 40.18 | -1 | 3
|  |  | 50.21 | -1 | 3
|  |  | 60.46 | 0 | 3
|  |  | 70.76 | 1 | 3
|  |  | 81.01 | 2 | 3
|  |  | 96.58 | 3 | 3

## data_auto
FREKUENSI (Hz) | NS Max | NS Min | EW Max | EW Min | UD Max | UD Min
0.01 | 3347564 | -1963542 | 3355610 | -1987204 | 3352476 | -1984091
| 3229614 | -3179475 | 3230950 | -3183720 | 3230574 | -3188932
| 3229614 | -3180424 | 3229208 | -3188724 | 3220840 | -3201427
| 3234109 | -3177906 | 3230950 | -3188724 | 3220840 | -3202282
| 3235006 | -3177906 | 3230019 | -3192580 | 3223707 | -3199720
0.02 | 1932526 | -1883885 | 1934313 | -1880199 | 1923175 | -1882094
| 1934526 | -1882150 | 1924989 | -1891789 | 1934185 | -1879975
| 1932526 | -1884369 | 1943168 | -1874321 | 1922643 | -1892443
| 1933793 | -1883885 | 1930601 | -1888111 | 1919542 | -1898735
| 1934988 | -1882929 | 1927133 | -1892400 | 1919922 | -1898489
0.05 | 816161 | -738713 | 810335 | -746858 | 806446 | -750782
| 816783 | -739141 | 810071 | -746242 | 807929 | -749346
| 816783 | -737550 | 813059 | -745706 | 806757 | -749346
| 814671 | -739141 | 812973 | -746242 | 804545 | -750782
| 816161 | -737550 | 812240 | -746989 | 806757 | -747915
0.1 | 800243 | -752055 | 801896 | -749488 | 786648 | -765516
| 800243 | -751946 | 801720 | -749488 | 796392 | -755863
| 805451 | -747432 | 801423 | -750572 | 794537 | -756889
| 799851 | -752055 | 803113 | -747697 | 795714 | -756836
| 801154 | -751946 | 790000 | -760695 | 796961 | -755613
0.2 | 419363 | -359231 | 408874 | -365126 | 405696 | -372995
| 420823 | -356905 | 408874 | -366582 | 403999 | -374826
| 420791 | -356905 | 409802 | -365862 | 406639 | -372237
| 414081 | -365154 | 410452 | -365862 | 405922 | -372250
| 418036 | -359231 | 410452 | -366954 | 405922 | -372202
0.5
1
2
5
10
15
20

## data_digitizer
Name | alpha
Serial Number | 001
Resolution | 24
Full Scale Voltage | 40

## data_administrasi
Nama Alat | daifa
Merk | rexus
Tipe | db86su
No Seri | 123
Nama Pemilik | STMKG
Stasiun | tanah tinggi
Kode | TanTing
Alamat | jl.Meteor
Tanggal Masuk | 2025-08-11
Tanggal Kalibrasi | 2025-08-11
Tanggal Laporan | 2025-08-11
Tempat Kalibrasi (Jalan) | jl.Guru Minda
Tempat Kalibrasi (Kota-Provinsi) | Kota Tangerang, Banten
Suhu Awal (°C) | 30
Suhu Akhir (°C) | 25
Kelembaban Awal (%RH) | 60
Kelembaban Akhir (%RH) | 76
Nomor Identifikasi | 3272
No Order | 007
TTD | BDG
Bulan (Romawi) | viii
Tahun | 2025
Diverifikasi Oleh | Zaifal
Divalidasi Oleh | Raihan
Disahkan Oleh - Pangkat | Kepala L2DR
Disahkan Oleh - Nama | Firman
Disahkan Oleh - NIP | 69693